## NoiDungYeuCauBaoGia
NOIDUNGYEUCAUBAOGIA
CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần...
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm giao hàng/thực hiện | Khối lượng | Đơn vị tính
1 | MÁY TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP | I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2026 trở về sau - Thời gian bảo hành: 24 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng(máy chính): ISO 13485, CE/EU/MDR/FDA. - Xuất xứ (máy chính): Một trong các nước thuộc nhóm Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). II. CẤU HÌNH - Máy chính và Phụ kiện đi kèm theo máy: 01 máy - Giỏ hàng: 02 cái. - Hóa chất H2O2: Sử dụng được ≥ 400 chu trình tiêu chuẩn. - Máy in nhiệt tích hợp trong thân máy: 01 cái. - Giấy in nhiệt: 01 cuộn. - Bộ bảo dưỡng phòng ngừa định kỳ PM kit: 02 bộ. - Chỉ thị hóa học: 1000 que. - Chỉ thị sinh học: 30 ống. - Băng dán chỉ thị hóa học: 01 cuộn. - Túi ép Tyvek: 01 cuộn. - Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học cho hấp plasma: 01 máy. - Xe đẩy hàng: 01 cái. III. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 1. Máy chính - Máy có khả năng tiệt khuẩn những dụng cụ không chịu được nhiệt độ cao. - Máy có thể sử dụng để tiệt khuẩn các dây nội soi mềm. - Mức bảo đảm vô khuẩn (SAL): 10-6. - Dung tích buồng tiệt khuẩn: ≥ 120 Lít. - Dung tích khả dụng: ≥ 110 Lít. - Buồng tiệt khuẩn dạng hình chữ nhật. - Kích thước máy: Nhà thầu cung cấp. - Kích thước buồng tiệt khuẩn: Nhà thầu cung cấp. - Vật liệu buồng bằng thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm. - Loại cửa: 01 cửa. - Giá hàng: 02 tầng, có thể bỏ giá hàng ra nếu cần. - Sử dụng hoá chất tiệt khuẩn là H2O2, nồng độ ≤60%. - Lượng hóa chất tiêu thụ mỗi chu trình ≤ 11ml. - Hóa chất loại đơn liều. - Nhiệt độ tiệt khuẩn: ≤ 56oC. - Có 03 chương trình được cài đặt sẵn, bao gồm chương trình cho dụng cụ không có lòng ống, chương trình tiêu chuẩn, và chương trình nâng cao. - Thời gian hoàn thành chương trình tiệt trùng nhanh cho dụng cụ không có lòng ống, tiệt trùng bề mặt : ≤35 phút. - Thời gian hoàn thành chương trình tiêu chuẩn: ≤ 47 phút. - Thời gian hoàn thành chương trình nâng cao: ≤ 62 phút. - Có bộ tạo plasma. - Sử dụng 3 công nghệ để lọc và loại bỏ H2O2. - Màn hình cảm ứng màu ≥ 5.7 inch. - Màn hình hiển thị các chương trình tiệt khuẩn, thời gian còn lại đến khi hoàn thành chương trình, các pha của chu trình tiệt khuẩn, nhiệt độ, áp suất trong buồng hấp, hiển thị hoàn thành chương trình, báo lỗi. - Có thông báo bằng âm thanh và hình ảnh khi chu trình tiệt trùng hoàn thành. - Có tích hợp máy in. - Máy in tích hợp để in thông tin chu trình. - Điều khiển bằng bằng vi xử lý hoặc bằng PLC hoặc bằng bộ điều khiển ETX II (dạng máy tính). - Tích hợp bộ lọc khí HEPA. 2. Máy ủ và đọc chỉ thị - Tiêu chuẩn chất lượng (máy chính): ISO 13485, FDA/CE/JIS. - Xuất xứ (máy chính): Một trong các nước thuộc nhóm G7. - Máy đọc chỉ thị sinh học được thiết kế để ủ và đọc kết quả tiệt khuẩn bằng hơi nước và công nghệ tiệt khuẩn bằng Plasma. - Thời gian cho kết quả: ≤ 30 phút. - Nhiệt độ ủ: ≤ 60oC. - Sai số nhiệt độ: ≤ ±3oC. - Kết quả hiển thị bằng hình ảnh. - Có hiển thị thời gian còn lại của quá trình ủ. - Có cảnh báo bằng âm thanh. - Số lượng giếng ủ là ≥ 08 giếng. - Có thể kết nối với máy tính. | Bệnh viện đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang. | 1 | cái
2 | MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ CAO | I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2026 trở về sau. - Thời gian bảo hành: 24 tháng. - Tiêu chuẩn chất lượng (máy chính): ISO 13485; CE/FDA/MDR. - Xuất xứ (máy chính): Một trong các nước thuộc nhóm Liên minh Châu Âu (EU) hoặc G7 hoặc Châu Mỹ. II. Yêu cầu cấu hình cung cấp - Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 máy - Bơm chân không (tích hợp hoặc độc lập): 01 cái. - Máy in tích hợp: 01 cái. - Nồi hơi điện (tích hợp hoặc độc lập): 01 cái. - Giá tải đồ hấp: 01 cái. - Xe đẩy dụng cụ: 01 cái. - Máy ủ và máy đọc chỉ thị sinh học: 01 cái. III. Thông số kỹ thuật 1. Tính năng chung - Là loại máy tiệt trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, để tiệt trùng cho các vật dụng chịu được nhiệt và độ ẩm. - Thiết bị đạt tiêu chuẩn an toàn sau: + UL 61010-1 / EN 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1/ EN 61010-2-040. + ASME Code, Section VIII, Division 1 (ASME/VIII/1). - Dải nhiệt độ hấp tiệt trùng: từ ≤ 121ºC đến ≥ 134ºC. - Kích thước máy (RxSxC): Nhà thầu nêu rõ. - Độ ồn tối đa: ≤ 70 dBa. 2. Yêu cầu kỹ thuật 2.1. Buồng hấp - Buồng hấp được làm bằng thép không gỉ 316L. - Kích thước buồng (RxCxS): Nhà thầu nêu rõ. - Cách nhiệt buồng hấp: Bằng thủy tinh hoặc Sợi thủy tinh/thủy tinh hoặc bằng bông khoáng hoặc tấm melamine Fonitek, dày ≥ 25mm. - Dung tích buồng hấp: ≥ 695 lít. - Chịu áp suất tối đa: ≥ 3.1 bar. - Nhà thầu cam kết thực hiện: Buồng hấp được bảo hành ≥ 10 năm. 2.2. Cửa buồng - Cửa buồng làm bằng thép không gỉ 316L hoặc tốt hơn. - Loại 01 cửa. - Trang bị khóa cửa điện từ/ khoá liên động. - Có chế độ an toàn: Không cho bắt đầu chu trình khi cửa chưa được đóng kín hoặc ngăn không cho cửa mở khi buồng được tăng áp. 2.3. Bơm chân không - Loại bơm chân không, có trang bị bộ lọc khuẩn hoặc bộ lọc thoát khí buồng. 2.4. Nồi hơi - Áp suất làm việc tối đa: ≥ 3.3 bar. - Công suất làm nóng/tạo hơi: ≥ 45 kW. - Vật liệu bằng thép carbon hoặc thép không gỉ 316L. 2.5. Hệ thống đường ống và van - Các đường ống hơi, van ngắt được làm bằng đồng hoặc thép không gỉ hoặc Plantinium 2.6. Hệ thống xả - Hệ thống ngưng tụ tự động: có. - Hệ thống xả nước làm mát: có. - Trang bị van ngắt nguồn nước: có. 2.7. Hệ thống điều khiển - Hệ thống điều khiển giúp theo dõi và kiểm soát toàn bộ các hoạt động của máy. - Giao diện điều khiển thông qua màn hình cảm ứng. - Màn hình hiển thị nhiều màu. - Máy in nhiệt tích hợp trên máy: Có. - Máy in nhiệt: in được các giai đoạn và thông số của từng chu trình (hoặc cho phép lựa chọn chu kỳ in đầy đủ hoặc ngắn gọn). - Các thông tin hiển thị và truy cập trên Màn hình: Các thông số của chu trình, trạng thái chu trình, giá trị nhiệt độ- áp suất, báo động, … - Có thể thay đổi giá trị chu trình hoặc các thông số vận hành bằng mã truy cập. 2.8. Các chương trình tiệt khuẩn - Máy có ≥ 06 chương trình tiệt trùng tiêu chuẩn do hãng sản xuất cài đặt sẵn và 02 chương trình kiểm tra cho các dụng cụ. - Các chu trình tiệt trùng và kiểm tra được lập trình sẵn: + Tiệt trùng dụng cụ không xốp (dụng cụ hoặc gói dụng cụ)/tiệt trùng đóng gói ở ≥132ºC . + Chu trình tiệt trùng đồ vải/Prion ở 121ºC hoặc khoảng 1340C/1350¬C. + Chu trình kiểm tra Bowie dick: Có. + Chu trình kiểm tra chân không: Có. - Tính năng sấy khô: Có tính năng sấy khô tự động ở cuối chu trình. 2.9. Hệ thống an toàn - Có nút dừng khẩn cấp. - Báo lỗi bằng âm, hiển thị hình ảnh trên màn hình. - Có các cảnh báo lỗi liên quan đến trạng thái cửa, nhiệt độ, áp suất,..... 2.10. Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học - Tiêu chuẩn chất lượng (máy chính): ISO 13485, FDA/CE/JIS. - Xuất xứ (máy chính): Một trong các nước thuộc nhóm G7. - Máy đọc chỉ thị sinh học được thiết kế để ủ và đọc kết quả tiệt khuẩn bằng hơi nước và công nghệ tiệt khuẩn bằng Plasma. - Thời gian cho kết quả: ≤ 30 phút. - Nhiệt độ ủ: ≤ 60oC. - Sai số nhiệt độ: ≤ ±3oC. - Kết quả hiển thị bằng hình ảnh. - Có hiển thị thời gian còn lại của quá trình ủ. - Có cảnh báo bằng âm thanh. - Số lượng giếng ủ là ≥ 08 giếng. - Có thể kết nối với máy tính. | Bệnh viện đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang. | 1 | cái