## NoiDungYeuCauBaoGia
NOIDUNGYEUCAUBAOGIA
CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | CĐT điền thông tin | CĐT điền thông tin
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
1 | Máy giúp thở di động | cái | 2 | I. Yêu cầu chung: -Hàng mới 100%, năm sản xuất 2025 - 2026. - Model: TV-100 - Xuất xứ: Mỹ - Hãng sản xuất: Bio-Med Devices Inc., -Chứng nhận: ISO 13485 (đối với máy chính). II. Yêu cầu cấu hình: -Máy chính đi kèm với máy nén khí tích hợp trong máy: 01 cái - Phổi giả: 01 cái - Dây nguồn Oxy: 01 bộ - Pin dự phòng sử dụng liên tục ≥ 4h: 01 cái -Cảm biến lưu lượng: 03 cái -Bộ dây thở: 03 bộ -Giá treo máy thở gắn trên xe cứu thương: 01 cái -Dây điện AC: 01 bộ -Dây điện DC kết nối với nguồn cứu thương: 01 cái III. Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: -Máy chính gồm các mode thở: +Chế độ thở Điều khiển/Hỗ trợ thể tích (Volume - AC) +Chế độ thở Bắt buộc ngắt quãng có đồng bộ, thể tích (Volume-SIMV) +Chế độ thở Điều khiển/Hỗ trợ áp lực (Pressure - AC) +Chế độ thở Bắt buộc ngắt quãng có đồng bộ, áp lực (Pressure-SIMV) +Chế độ thở Hai mức áp lực dương, không xâm lấn (NIV Bi-Level) +Chế độ thở Áp lực dương liên tục (CPAP) +Chế độ thở liệu pháp Oxy dòng cao (HFNC) -Sử dụng hệ thống nén tích hợp bên trong máy, không cần sử dụng máy nén khí bên ngoài hoặc khí nén trung tâm. -Sử dụng cả 2 nguồn Oxy: Áp lực cao (chỉnh FiO2 từ 21% đến 100%) hoặc nguồn oxy áp lực thấp (qua máy tạo oxy từ khí trời). - Màn hình cảm ứng LCD, kích thước ≥ 08 inch - Có thể nâng cấp (option): Sử cho Trẻ sơ sinh (neonatal) và chế độ thở điều khiển áp lực có đảm bảo thể tích (PRVC) - Thông số theo dõi cơ học phổi: + Độ giãn nỡ phổi tĩnh. + Áp lực bình nguyên. + Áp lực PEEP nội sinh. - Các thông số theo dõi và cảnh báo: + Tần số thở. + Nồng độ oxy. + Áp lực PEEP. + Áp lực EPAP. + Áp lực IPAP. + Ngưng thở. + Thể tích khí lưu thông thở ra. + Thể tích khí phút thở ra. + Áp lực đỉnh. + Áp lực trung bình. + Nguồn Pin hết điện. + Tỉ số I:E. - Các thông số cài đặt: + Tần số thở (Người lớn/trẻ em): ≤ 10 đến ≥ 80 nhịp/ phút + Tần số thở (sơ sinh): ≤ 05 đến ≥ 100 nhịp/ phút + Thể tích khí lưu thông (Người lớn/trẻ em): ≤ 80 đến ≥ 2000 ml + Thể tích khí lưu thông (Sơ sinh): ≤ 08 đến ≥ 80ml + Thời gian thở ra: 0 đến ≥ 100 giây + Thời gian thở vào: ≤ 0.1 đến ≥ 03 giây + PEEP/CPAP (Người lớn/trẻ em): 0 đến ≥ 30 cmH20 + PEEP/CPAP (Sơ sinh): 0 đến ≥ 20 cmH20. | Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang