## dm
PHỤ LỤC (Theo yêu cầu báo giá số: 1080 /BVAG-VTTBYT ngày 29/08/2024)
Stt | Mã vật tư | Danh mục hàng hóa | Tiêu chuẩn kĩ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Khối lượng khoa xét nghiệm đề nghị
Gói thầu số 1: Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm không theo máy.
1 | G1.1 | Hồng cầu mẫu | Bộ 3 lọx10ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | (3lọ x10ml)/ Bộ | Bộ | 12
2 | G1.2 | Ống nghiệm EDTA K2 4ml nắp xanh dương, mous cao | Ống nhựa PP 5ml (12 x 75mm) -Có chứa Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K3) 4ml * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 100 Ống/khay; 2.000 ống/thùng | Ống | 14000
3 | G1.3 | Ống nghiệm lấy máu FELIXA (Ống nghiệm K2EDTA, nút cao su, 2mL) | Ống nhựa PP 5ml (12 x 75mm) -Có chứa Ethylenediaminetetra Acid 2ml -Nắp cao su độ đàn hồi * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương |  | Tube | 350400
4 | G1.4 | Ống nghiệm Heparin | Ống nhựa PP 5ml (12 x 75mm) -Có chứa chất kháng đông Heparin Lithium 2ml * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương |  | Ống | 436800
5 | G1.5 | Ống nghiệm Serum hạt nhỏ nắp đỏ | Kích thước 12x75. Nắp màu đỏ. - Hóa chất bên trong là hạt nhựa Poly Styrene hình khối. - Giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (hoặc tương đương). |  | Ống | 20000
6 | G1.6 | Ống nghiệm Natricitrat | Ống nhựa PP 5ml (12 x 75mm) -Có chứa trinatri citrat 3,8-4,2% 2ml, chất kháng đông * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương |  | ống | 86400
7 | G1.7 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 65 thông số xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Hóa chất chuẩn dùng trong xét nghiệm sinh hóa nồng độ mức 2 - Đáp ứng từ trên 65 thông số - Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC - Lọ ≥5ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | 20 x 5 ml | Lọ | 140
8 | G1.8 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 65 thông số xét nghiệm sinh hóa mức 3 | Hóa chấtchuẩn dùng trong xét nghiệm sinh hóa nồng độ mức 3 - Đáp ứng từ trên 65 thông số - Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC - Lọ ≥5ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | 20 x 5 ml | Lọ | 140
9 | G1.9 | Vật liệu kiểm soát 3 mức xét nghiệm định lượng CK Total, CK-MB (Mass), Myoglobin, Troponin T, CK-MB (Activity), Homocysteine, Troponin I | Hóa chất Chuẩn dùng cho xét nghiệm tim mạch 3 mức nồng độ thấp, trung bình, cao - Dạng đông khô. - Đáp ứng từ trên 07 thông số -Thành phần 100% từ huyết thanh người - Lọ ≥2ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp/3 x 2 ml | Lọ | 108
10 | G1.10 | Hóa chất Nội kiểm đông máu mức 1 | Hóa chất Kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu mức 1 - Đáp ứng từ trên 15 thông số - Lọ ≥1ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp/12x1ml | Lọ | 288
11 | G1.11 | Hóa chất Nội kiểm đông máu mức 2 | Hóa chất Kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu mức 2 - Đáp ứng từ trên 15 thông số - Lọ ≥1ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp/12x1ml | Lọ | 288
12 | G1.12 | Hóa chất Nội kiểm đông máu mức 3 | Hóa chất Kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu mức 3 - Đáp ứng từ trên 15 thông số - Lọ ≥1ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp/12x1ml | Lọ | 288
13 | G1.13 | Nội kiểm xét nghiệm Miễn Dịch ở mức nồng độ thấp | Hóa chất Nội kiểm dùng cho xét nghiệm miễn dịch ở mức nồng độ thấp Đáp ứng từ trên 50 các thông số - Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC Lọ ≥ 5ml | Hộp/12x5ml | Lọ | 24
14 | G1.14 | Nội kiểm xét nghiệm Miễn Dịch ở mức nồng độ bình thường | Hóa chất Nội kiểm dùng cho xét nghiệm miễn dịch ở mức nồng độ bình thường Đáp ứng từ trên 50 các thông số - Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC Lọ ≥ 5ml | Hộp/12x5ml | Lọ | 24
15 | G1.15 | Nội kiểm xét nghiệm Miễn Dịch ở mức nồng độ cao | Hóa chất Nội kiểm dùng cho xét nghiệm miễn dịch ở mức nồng độ cao Đáp ứng từ trên 50 các thông số - Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC Lọ ≥ 5ml | Hộp/12x5ml | Lọ | 24
16 | G1.16 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 1 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 1 Đáp ứng từ trên 25 thông số - Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC - Lọ ≥ 1ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp/3x1ml | Lọ | 72
17 | G1.17 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 2 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 2 Đáp ứng từ trên 25 thông số - Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC - Lọ ≥ 1ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp/3x1ml | Lọ | 72
18 | G1.18 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 3 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 3 Đáp ứng từ trên 25 thông số - Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC - Lọ ≥ 1ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp/3x1ml | Lọ | 72
19 | G1.19 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu-mức 1 | Đáp ứng từ trên 13 thông số - Thành phần 100% từ nước tiểu người. - Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC Lọ ≥12ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp/12x12ml | Lọ | 12
20 | G1.20 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu-mức 2 | 13 thông số - Thành phần 100% từ nước tiểu người. - Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC Lọ ≥12ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp/12x12ml | Lọ | 12
21 | G1.21 | Hóa chất chuẩn Nội kiểm khí máu mức 1 | Hóa chất chuẩn, kiểm tra xét nghiệm máu mức 1 (Nội kiểm khí máu) - Lọ ≥1,8ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp 3x10x1,8ml | Lọ | 150
22 | G1.22 | Hóa chất chuẩn Nội kiểm khí máu mức 2 | Hóa chất chuẩn, kiểm tra xét nghiệm máu mức 2 (Nội kiểm khí máu) Đáp ứng 10 thông số - Lọ ≥1,8ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp 3x10x1,8ml | Lọ | 150
23 | G1.23 | Hóa chất chuẩn Nội kiểm khí máu mức 3 | Hóa chất chuẩn, kiểm tra xét nghiệm máu mức 3 (Nội kiểm khí máu) Đáp ứng 10 thông số - Lọ ≥1,8ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp 3x10x1,8ml | Lọ | 150
24 | G1.24 | Hóa chất kiểm tra chất lượng Hemoglobin A1c (Nồng độ 1,2) | Dạng đông khô. 100% máu toàn phần từ người. Đáp ứng thông số HbA1c. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 28 ngày 2-8oC hoặc tương đương. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp 2x2x0.5ml | Lọ | 48
25 | G1.25 | Hóa chất kiểm tra chất lượng Haematoglogy (Nồng độ 1,2,3) | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 45 thông số cho máy Sysmex đo 5 thành phần bạch cầu Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiếu 14 ngày 2-8oC hoặc tương đương. - Lọ: >=4.5mL - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp 2x3x4.5ml | Lọ | 72
26 | G1.26 | Hóa chất nội kiểm định nhóm máu ABO | Là hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng thuốc thử Anti-A, Anti-B, Anti-AB dùng trong xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO. - Lọ: <= 7mL. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485 | Hộp 3x7mL | Hộp | 12
27 | G1.27 | E. coli ATCC 25922 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram âm - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485 | Bộ | Bộ | 1
28 | G1.28 | P. aeruginosa ATCC 27853 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram âm - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13486 | Bộ | Bộ | 1
29 | G1.29 | E. coli ATCC 35218 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram âm - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13487 | Bộ | Bộ | 1
30 | G1.30 | K.Pneumoniae ATCC 700603 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram âm - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13488 | Bộ | Bộ | 1
31 | G1.31 | K.Pneumoniae BAA ATCC 1705 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram âm - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13489 | Bộ | Bộ | 1
32 | G1.32 | Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram âm - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13490 | Bộ | Bộ | 1
33 | G1.33 | Shigella sonnei ATCC 25931 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram âm - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13491 | Bộ | Bộ | 1
34 | G1.34 | S. aureus ATCC 29213 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram dương. - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13492 | Bộ | Bộ | 1
35 | G1.35 | E. faecalis ATCC 29212 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram dương. - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13493 | Bộ | Bộ | 1
36 | G1.36 | S. pneumoniae ATCC 49619 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram dương. - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13494 | Bộ | Bộ | 1
37 | G1.37 | Neisseria gonorrhoeae ATCC 43069 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram dương. - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13495 | Bộ | Bộ | 1
38 | G1.38 | Haemophilus influenzae ATCC 10211 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram dương. - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13496 | Bộ | Bộ | 1
39 | G1.39 | E. faecalis ATCC 51299 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ Gram dương. - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13497 | Bộ | Bộ | 1
40 | G1.40 | Candida Albicans ATCC 14053 | Là Chủng quốc tế dùng để kiểm tra chất lượng thẻ định danh và kháng sinh đồ nấm. - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13498 | Bộ | Bộ | 1
41 | G1.41 | AgarCutTM - SS Agar (90mm) đỗ sẳn | Là môi trường vô khuẩn dùng để nuôi cấy vi sinh vật. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13498 | Hộp 10 đĩa | Hộp | 400
42 | G1.42 | AgarCutTM Chocolate XV Selective Agar (90mm) đỗ sẵn | Là môi trường vô khuẩn dùng để nuôi cấy vi sinh vật. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13498 | Hộp 10 đĩa | Hộp | 500
43 | G1.43 | Mực tàu | Là hóa chất sử dụng để soi nấm trong dịch não tủy của người | Chai | 10mL/chai | 5
44 | G1.44 | KOH | Là hóa chất dùng để soi nấm da, móng của người | Chai | Chai | 5
45 | G1.45 | Khuyên cấy nhựa 1ul định lượng | Là dụng cụ vô khuẩn để cấy nước tiểu. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13498 | Bịt 1000 cái | Bịt | 8
46 | G1.46 | Môi trường giữ chủng Glycerol | Là môi trường vô khuẩn dùng để giữ chủng vi sinh vật. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13498 | chai | chai | 1
47 | G1.47 | Bộ test xét nghiệm h.pylori hơi thở | - Xét nghiệm Ure C14 qua hơi thở giúp chẩn đoán tầm soát lây nhiễm Helicobacter pylori gây bệnh dạ dày - Cho kết quả: trong 15 phút - Độ nhạy: 100 % - Độ đặc hiệu: 99% - TCCL: ISO 13485 hoặc CE (hoặc tương đương) | 40 test/hộp | Test | 1200
48 | G1.48 | Môi trường nuôi cấy thạch máu cừu - Blood Agar Sheep | - Môi trường thạch máu Blood Agar được dùng để nuôi cấy các bệnh phẩm tìm các tác nhân nhiễm trùng đường hô hấp, mũ, dịch tiết - Thành phần bao gồm: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2) - Dạng: Đĩa thạch đỗ sẵn - Hộp: 10 đĩa - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485 | Hộp/10 đĩa | Đĩa | 30000
49 | G1.49 | Môi trường thạch MC - Mac Conkey Agar | Môi trường thạch Maconkey Agar được dùng để nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Phân biệt khả năng lên men lactose. - Thành phần: Peptone, Lactose, Bile salts, Neutral red, Crystal violet, agar - pH: 7.1±0.2;. - Dạng thạch đỗ sẵn trong đĩa petri 90mm - Hộp ≤ 10 đĩa - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485 | Hộp/10 đĩa | Đĩa | 30000
50 | G1.50 | NK-PYLORI TEST | Dùng để định danh nhanh Helicobacter pylori trong mẫu nội soi niêm mạc dạ dày hoặc trên môi trường nuôi cấy. Môi trường ở trạng thái gel giúp cố định mẫu và trung hòa các tác nhân gây ra dương tính giả. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99.5%, kết quả trong vòng 5-10 phút. Bằng nhựa PS, màu trắng trong. | 50 test/ hộp | Test | 7000
51 | G1.51 | Bộ test xét nghiệm h.pylori hơi thở | - Xét nghiệm Ure C14 qua hơi thở giúp chẩn đoán tầm soát lây nhiễm Helicobacter pylori gây bệnh dạ dày - Cho kết quả: trong 15 phút - Độ nhạy: 100 % - Độ đặc hiệu: 99% - TCCL: ISO 13485 hoặc CE (hoặc tương đương) | 40 test/hộp | Test | 1200
52 | G1.52 | Khay thử xét nghiệm định tính 4 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy (Heroin/Morphin, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana) | Được Bộ Y Tế cấp phép lưu hàng - Dạng: Card/Khay - Test nhanh phát hiện chất gây nghiện ma tuý tổng hợp có 4 chỉ số + Chỉ số 1: AMP - Methamphetamin (Ma túy đá) + Chỉ số 2: THC (Cần sa - Tài mà) + Chỉ số 3: MDMA (Thuốc lắc....) + Chỉ số 4: MOP - Chất ma túy dạng thuốc phiện (Heroin, Morphin) - TCCL: ISO 13485 hoặc CE (hoặc tương đương) | Hộp/25 test | Test | 600
53 | G1.53 | Sinh phẩm chẩn đoán in vitro ( H-Pylori Card) | Được Bộ Y Tế cấp phép lưu hàng - Dạng: Card - Bộ kít xét nghiệm miễn dịch sắc ký cho chẩn đoán nhanh và định tính phát hiện kháng thể gây các bệnh liên quan đến dạ dày - Test nhanh phát hiện vi khuẩn H.PYLORI, độ nhạy ≥ 93%, độ đặc hiệu ≥ 89,2% - TCCL: ISO 13485 hoặc CE (hoặc tương đương) | Hộp 25 test | Test | 4000
54 | G1.54 | Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên virus sốt xuất huyết NS1 | - Dạng: Card/Khay - Độ nhạy ≥ 95%, độ đặc hiệu ≥ 95% | Hộp 25 test | Test | 2000
55 | G1.55 | Que gòn trong ống nghiệm | Ống nghiệm làm bằng nhựa PS 5ml -Kích thước ống chứa que gòn: 12 x 75 * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | cái | cái | 24000
56 | G1.56 | Lọ đựng bệnh phẩm (vô trùng) | Chất liệu: nhựa - Lọ hình trụ, có nắp - Vô trùng - Dung tích: ≥50 ml |  | Lọ | 30000
57 | G1.57 | Lọ đựng bệnh phẩm | Chất liệu: nhựa PP - Lọ hình trụ, có nắp - Nắp có thiết kế lưỡi gà nhằm chống rò rỉ. - Dung tích: ≥50 ml |  | Cái | 82000
58 | G1.58 | PIPET TIPS (Đầu col vàng có nhãn, có khía 20-200 µl) | Đầu col có nhãn, có khía 20-200 µl |  | cái | 60000
59 | G1.59 | Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể virus viêm gan E | - Dạng: Card/Khay - Độ nhạy ≥ 95%, độ đặc hiệu ≥ 95% | Hộp 25 test | Test | 250
60 | G1.60 | Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể virus viêm gan A | - Dạng: Card/Khay - Độ nhạy ≥ 95%, độ đặc hiệu ≥ 95% | Hộp 25 test | Test | 250
61 | G1.61 | Salmonella Widal | Test nhanh xét nghiệm Salmonella |  | Test | 250
Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm theo máy.
Lô 1: Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động (01 sản phẩm)
62 | G2.1.1 | Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động | Que thử nước tiểu để chẩn đoán và tầm soát bệnh trong xét nghiệm phân tích sinh hoá nước tiểu. - 10 thông số - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương - Tương thích với máy Labumad có tại bệnh viện | 150 que/ hộp | que | 40000
Lô2: Hóa chất sử dụng máy xét nghiệm đông máu tự động Coag XL (08 sản phẩm)
63 | G2.2.1 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Dung dịch Canxi | Dung dịch Canxi - CaCl2 được sử dụng trong xét nghiệm tầm soát đông máu như APTT. - Thành phần: CaCl2 là dung dịch buffer 0,025M kèm chất bảo quản. - Lọ ≤16ml - Bảo quản: 2-8 độ C - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy Coag XL | Hộp 12x16mL | ml | 4608
64 | G2.2.2 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Định lượng Fibrinogen | Xét nghiệm Fibrinogen - Định lượng level của plasma fibrinogen - Thành phần: Hóa chất Fibrinogen là chất đông khô, alpha thrombin tinh thiết của người trong môi trường buffer với calcium và chất ổn định. Đóng gói: Lọ ≤5ml - Bảo quản: 2-8 độ C. - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy Coag XL | Hộp 12x2mL | ml | 288
65 | G2.2.3 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Dung dịch pha loãng mẫu | Dung dịch pha loãng mẫu - IMIDAZOL dùng cho xét nghiệm tầm soát đông máu như fibrinogen (FIB). - Thành phần: IMIDAZOL là dung dịch đệm kèm chất ổn định, - Bảo quản: 2-8 độ C - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy xn đông máu Coag XL | Hộp 12x15mL | ml | 1080
66 | G2.2.4 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Xét nghiệm thời gian Prothrombin (PT) | Xét nghiệm PT - PT là thuốc thử thromboplastin óc thỏ kèm theo dung môi để định lượng Prothrombin Time (PT). - Thành phần: Thuốc thử PT, chiết trích thromboplastin từ óc thỏ kèm chất ổn định. Dung môi là buffer chứa ion canxi và natri axit (<0,01%) đóng vai trò như chất bảo quản. - Bảo quản và ổn định: Thuốc thử PT còn nguyên ổn định đến hết hạn sử dụng in trên nhãn lọ khi được bảo quản từ 2-8 độ C. - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy xn đông máu Coag XL | Hộp 5x5mL | ml | 7500
67 | G2.2.5 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Xét nghiệm APTT | Xét nghiệm APTT - Thuốc thử APTT là hóa chất phospholipid được chiết xuất từ não thỏ, sử dụng để xác định Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) - Thành phần: Thuốc thử aPTT là phospholipid lấy từ não thỏ, chứa ellagic acid trong môi trường buffered với chất ổn định. - Bảo quản và ổn định: Thuốc thử aPTT để nguyên vẹn trong lọ được bảo quản ổn định đến hạn sử dụng in trên bao bì khi bảo quản đúng ở nhiệt độ 2-8 độ C - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy xn đông máu Coag XL | Hộp 6x4mL | ml | 4320
68 | G2.2.6 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Hóa chất rửa kim (Sorb) | Hóa chất rửa kim - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy xn đông máu Coag XL | Hộp 12x15mL | ml | 3240
69 | G2.2.7 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu (Coag D cuvette) | Cóng đo mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương | Hộp 1000 giếng | Cái | 180000
70 | G2.2.8 | Hóa chất rửa máy dùng cho xét nghiệm đông máu | Hóa chất rửa máy dùng cho xét nghiệm đông máu - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương | Can 4,5 Lít | ml | 162000
Lô 3: Hóa chất sử dụng máy xét nghiệm đông máu tự động ACL Top (06 sản phẩm)
71 | G2.3.1 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động | Thích hợp với thiết bị ACLTop Chứng nhận chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | Hộp: 1x80mL | ml | 640
72 | G2.3.2 | Hoá chất đo thời gian PT dành cho máy phân tích đông máu | Hóa chất sử dụng để xác định thời gian prothrombin PT, ISI ≤ 1,05 có ngưỡng phát hiện yếu tố gây nhiễu bilirubin ≥ 30 mg/dl, triglycerides ≥ 1000 mg/dl, hemoglobin ≥ 500 mg/dl, heparin ≥ 1U/ml. Thành phần tối thiểu chứa: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, chất ổn định, chất bảo quản và đệm. Độ ổn định sau hoàn nguyên ≥ 10 ngày khi bảo quản 2 - 8 độ C; ≥ 10 ngày khi bảo quản 15 độ C khi đặt trên máy. Thích hợp với thiết bị ACLTop Chứng nhận chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | Hộp: 5x8mL + 5x8mL | ml | 4800
73 | G2.3.3 | Hoá chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | Thích hợp với thiết bị ACLTop Chứng nhận chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | Bình: 1x4000mL | ml | 160000
74 | G2.3.4 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu - Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | Dung dịch sử dụng để làm sạch tương thích trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích, bao gồm (tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). Thành phần tối thiểu chứa Acid hydrochloric ≥100 mmol/L. Bảo quản: ở 15 đến 25 độ C. Thích hợp với thiết bị ACLTop Chứng nhận chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | Hộp: 1x500mL | ml | 20000
75 | G2.3.5 | Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu | - Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích, bao gồm (tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). ; - Thành phần: Dạng nhựa rắn 4 cóng liền Thích hợp với thiết bị ACLTop | Hộp: 2400cuvette | cái | 60000
76 | G2.3.6 | Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT | Hóa chất sử dụng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride, có ngưỡng phát hiện yếu tố gây nhiễu bilirubin ≥ 20 mg/dl, triglycerides ≥ 1000 mg/dl, hemoglobin ≥ 100 mg/dl. Thành phần: tối thiểu gồm chất hoạt hóa silica keo phân tán với phospholipid tổng hợp, đệm và chất bảo quản. Calcium Chloride chứa dung dịch canxi clorua (≥ 0,02 mol/L) và chất bảo quản. Độ ổn định sau hoàn nguyên ≥ 30 ngày khi bảo quản 2 - 8 độ C; ≥ 5 ngày khi bảo quản 15 độ C trên máy. Thích hợp với thiết bị ACLTop Chứng nhận chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | Hộp: 5x9mL+5x8mL | ml | 2720
Lô 4: Hóa chất, Vật tư xét nghiệm Tải lượng HIV chạy trên máy Rotogen Q, Sentosa 201 ( 05 sản phẩm)
77 | G2.4.1 | Hóa chất tách chiết RNA/DNA | Bộ kit IVD cung cấp giải pháp tách chiết RNA tự động bằng cách sử dụng hạt bead phủ silicon dioxide có khả năng hấp thụ phân tử mang điện tích âm để tách chiết DNA ra khỏi mẫu. Công suất: 40 phút/ lần chạy Thành phần: 96 Ống thuốc thử 6 giếng với buffer,2 giá 8 ống base, 1.5ml Elution Buffer chứa Nuclease-Free Water, 1ml Proteinase K nồng độ 20 mg/ml được bảo quản ở 4℃, 24 Strip 8 kênh * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | Hộp/ 96 test | Test | 192
78 | G2.4.2 | Tube 0.1mL dùng trong xét nghiệm đo tải lượng virus | Vật tư tiêu hao sử dụng cho hệ thống đo tải lượng virus tự động * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | Túi/250 strips | Túi | 10
79 | G2.4.3 | Cap 0.1mL dùng trong xét nghiệm đo tải lượng virus | Vật tư tiêu hao sử dụng cho hệ thống đo tải lượng virus tự động * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | Túi/250 strips | Túi | 10
80 | G2.4.4 | Hóa chất tách chiết RNA/DNA | "Bộ kit IVD cung cấp giải pháp tách chiết RNA tự động bằng cách sử dụng hạt bead phủ silicon dioxide có khả năng hấp thụ phân tử mang điện tích âm để tách chiết DNA ra khỏi mẫu. Công suất: 40 phút/ lần chạy Thành phần: 6 Plate 96 giếng thuốc thử chứa buffer, 1.5ml Elution Buffer chứa Nuclease- Free Water, 1ml Proteinase K nồng độ 20 mg/ml được bảo quản ở 4℃, 24 Strip 8 kênh * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | Hộp/ 96 test | Test | 768
81 | G2.4.5 | Sinh phẩm chẩn đoán đo tải lượng virus HIV | Xét nghiệm này có thể được sử dụng để xác định nhiễm HIV-1 ở những cá nhân có kết quả phản ứng với xét nghiệm kháng thể và để đánh giá tiên lượng bệnh nhân bằng cách đo nồng độ nền của HIV-1 hoặc theo dõi hiệu quả của liệu pháp thuốc kháng retrovirus bằng cách đo sự thay đổi nồng độ RNA HIV-1 trong quá trình điều trị thuốc kháng retrovirus. - Giới hạn phát hiện (LoD): 76.4 IU/ml (34.4 copies/ml) (p=0.05). - Độ tuyến tính: 1.00 x 102 IU/ml to 1.00 x 108 IU/ml (4.5 x 101 to 4.5 x 107 copies/ml). (p=0.05). - Độ chính xác:(1.00 x 103 IU/ml) (p=0.05). * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | Hộp/ 24test | Hộp | 1000
Lô 5: Hóa chất, Vật tư xét nghiệm Tải lượng HIV, HCV trên hệ thống tự động (14 sản phẩm)
82 | G2.5.1 | Sinh phẩm chẩn đoán đo tải lượng virus HIV | Xét nghiệm này có thể được sử dụng để xác định nhiễm HIV-1 ở những cá nhân có kết quả phản ứng với xét nghiệm kháng thể và để đánh giá tiên lượng bệnh nhân bằng cách đo nồng độ nền của HIV-1 hoặc theo dõi hiệu quả của liệu pháp thuốc kháng retrovirus bằng cách đo sự thay đổi nồng độ RNA HIV-1 trong quá trình điều trị thuốc kháng retrovirus. - Giới hạn phát hiện (LoD): (p=0.05) + V 500uL: 13.2 cp/mL (22.0 IU/mL); + V 200uL: 35.5 cp/mL (59.2 IU/mL). - Độ tuyến tính: (p=0.05) + V 500uL: 20 cp/mL to 1.00E+07 cp/mL (33.3 IU/mL to 1.67E+07 IU/mL); + V 200uL: 50 cp/mL to 1.00E+07 cp/mL (83.3 IU/mL to 1.67E+07 IU/mL). - Độ chính xác: (p=0.05) + V 500uL: 1.00E+02 cp/mL to 1.00E+07 cp/mL; + V 200uL: 2.00E+02 cp/mL to 1.00E+07 cp/mL. * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | Hộp/192 test | Hộp | 4500
83 | G2.5.2 | Chất kiểm soát nồng độ dương yếu virus HBV/HCV/HIV | < 0,001% HIV-1 RNA nhóm M được bọc (RNA không gây nhiễm trùng trong vi khuẩn MS2), < 0,001% DNA HBV tổng hợp (plasmid) được bao bọc trong protein vỏ vi khuẩn Lambda, < 0,001% HCV RNA tổng hợp (được bọc) được bao bọc trong protein vỏ vi khuẩn MS2, huyết tương người bình thường, không phản ứng với các xét nghiệm được cấp phép đối với kháng thể HCV, kháng thể HIV-1/2, HBsAg, kháng thể đối với HBc; RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, và DNA HBV không phát hiện được bằng phương pháp PCR. * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 5.2 mL (8 x 0.65mL) | Hộp | 8
84 | G2.5.3 | Chất kiểm soát nồng độ dương cao virus HBV/HCV/HIV | < 0,001% HIV-1 RNA nhóm M được bọc (RNA không gây nhiễm trùng trong vi khuẩn MS2), < 0,001% DNA HBV tổng hợp (plasmid) được bao bọc trong protein vỏ vi khuẩn Lambda, < 0,001% HCV RNA tổng hợp (được bọc) được bao bọc trong protein vỏ vi khuẩn MS2, huyết tương người bình thường, không phản ứng với các xét nghiệm được cấp phép đối với kháng thể HCV, kháng thể HIV-1/2, HBsAg, kháng thể đối với HBc; RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, và DNA HBV không phát hiện được bằng phương pháp PCR. * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 5.2 mL (8 x 0.65mL) | Hộp | 8
85 | G2.5.4 | Chất kiểm soát nồng độ âm virus HBV/HCV/HIV | Huyết tương người bình thường, không phản ứng với các xét nghiệm được cấp phép đối với kháng thể HCV, kháng thể đối với HIV-1/2, HBsAg, kháng hể HBc; HIV-1 RNA, HIV-2 RNA, HCV RNA và HBV DNA không phát hiện được bằng phương pháp PCR. * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 16 mL (16 x 1mL) | Hộp | 4
86 | G2.5.5 | Dung dịch ly giải dùng trong xét nghiệm do tải lượng virus | 43% (w/w) guanidine thiocyanate***, 5% (w/v) polydocanol***, 2% (w/v) dithiothreitol***, dihydro sodium citrate * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 4 x 875 mL | mL | 31500
87 | G2.5.6 | Dung dịch pha loãng dùng trong xét nghiệm do tải lượng virus | Tris buffer, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate, < 0.1% sodium azide * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 4 x 875 mL | mL | 14000
88 | G2.5.7 | Hóa chất MGP dùng trong xét nghiệm do tải lượng virus | Magnetic glass particles, Tris buffer, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate, < 0.1% sodium azide * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 480 tests | Test | 7200
89 | G2.5.8 | Dung dịch rửa dùng trong xét nghiệm do tải lượng virus | Sodium citrate dihydrate, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 4.2 L | L | 156
90 | G2.5.9 | Cole có đầu lọc 1mL dùng trong xét nghiệm do tải lượng virus | Vật tư tiêu hao sử dụng cho hệ thống đo tải lượng virus tự động * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 40 x 96 | cái | 19200
91 | G2.5.10 | Cole có đầu lọc 300uL dùng trong xét nghiệm do tải lượng virus | Vật tư tiêu hao sử dụng cho hệ thống đo tải lượng virus tự động * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 60 x 96 | cái | 11520
92 | G2.5.11 | Processing Plate 24 | Vật tư tiêu hao sử dụng cho hệ thống đo tải lượng virus tự động * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 60 | cái | 360
93 | G2.5.12 | Amplification Plate 24 | Vật tư tiêu hao sử dụng cho hệ thống đo tải lượng virus tự động * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 120 | cái | 360
94 | G2.5.13 | Liquid Waste Plate 24 | Vật tư tiêu hao sử dụng cho hệ thống đo tải lượng virus tự động * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | 60 | cái | 360
95 | G2.5.14 | Sinh phẩm chẩn đoán đo tải lượng virus HCV | HCV là xét nghiệm khuếch đại axit nucleic trong ống nghiệm để phát hiện và định lượng RNA của virus viêm gan C (HCV), trong huyết tương hoặc huyết thanh EDTA của người, ở những cá nhân dương tính với kháng thể HCV hoặc bị nhiễm HCV. Các mẫu chứa kiểu gen HCV từ 1 đến 6 được xác nhận để phát hiện và định lượng trong xét nghiệm. - Giới hạn phát hiện (LoD): 8.5 IU/mL (p=0.05) - Độ tuyến tính: 15 IU/mL to 1.00E+08 IU/mL (p=0.05) - Độ chính xác: 1.00E+01 IU/mL to 1.0E+07 IU/mL (p=0.05) * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | Hộp/192 test | Hộp | 1920
Lô 6: Hóa chất, Vật tư xét nghiệm sinh hóa tự động AU680 (28 sản phẩm)
96 | G2.6.1 | Chất thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa - điện giải (ISE Reference Solution) | Hóa chất dùng xét nghiệm điện giải - Qui cách: chai ≥1000ml. - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 1% - Độ tái lập:<= 1% - Giới hạn phát hiện: Natri: <= 50mmol/L Kali: <= 1.0 mmol/L Clo: <= 50mmol/L - Khoảng tuyến tính: Natri: >= 50-200mmol/L Kali: >= 1.0-10 mmol/L Clo: >= 50-200mmol/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). |  | chai | 22
97 | G2.6.2 | Chất thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa - điện giải (ISE BUFFER ) | Hóa chất đệm điện giải -Qui cách: chai ≥2000ml. - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 1% - Độ tái lập:<= 1% - Giới hạn phát hiện: Natri: <= 50mmol/L Kali: <= 1.0 mmol/L Clo: <= 50mmol/L - Khoảng tuyến tính: Natri:>= 50-200mmol/L Kali: >= 1.0-10 mmol/L Clo: >= 50-200mmol/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) |  | chai | 44
98 | G2.6.3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL- cholesterol. -Dải đo: 0.20 - 4.00 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: >=50 - Độ lập: CV <= 1% - Độ tái lập: CV <= 2% - Giới hạn phát hiện: 0.05 mmol/L -Qui cách lọ ≤ 45ml, lọ≤20ml Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) |  | ml | 7680
99 | G2.6.4 | HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL. -Qui cách: Lọ ≥ 1ml -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) |  | Lọ | 6
100 | G2.6.5 | Chất thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa - điện giải (CRP ) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRPhs. -Dải đo: 5-270 mg/L Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 3% - Độ tái lập:<= 3% - Giới hạn phát hiện: <= 1g/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) - Quy cách: ≤1x40ml/1x10ml |  | ml | 6000
101 | G2.6.6 | Chất thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa - điện giải (ISE MID STANDARD) | Chất chuẩn xét nghiệm địện giải mức giữa - Qui cách: Chai ≥ 2000ml. - Độ lập: <= 1% - Độ tái lập:<= 1% - Giới hạn phát hiện: Natri: <= 50mmol/L Kali: <= 1.0 mmol/L Clo: <= 50mmol/L - Khoảng tuyến tính: Natri: >= 50-200mmol/L Kali: >= 1.0-10 mmol/L Clo: >= 50-200mmol/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). |  | chai | 44
102 | G2.6.7 | Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm (WASH SOLUTION) | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa. - Qui cách: ≥2000ml -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). |  | chai | 15
103 | G2.6.8 | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn GPT/ALT FL IFCC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT -Dãi đo: 4-500U/L. -Quy cách: Lọ ≤ 57 mL ; Lọ ≤32 mL) Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 2% - Độ tái lập:<= 3% - Giới hạn phát hiện: <= 3U/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) |  | ml | 12000
104 | G2.6.9 | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn GOT/AST FL IFCC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST - Dãi đo: 4－ 800 U/L -Quy cách: Lọ ≤ 57 mL ; Lọ ≤32 mL) Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 2% - Độ tái lập:<= 4% - Giới hạn phát hiện: <= 3U/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) |  | ml | 12000
105 | G2.6.10 | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn CHOLESTEROL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol. - Dãi đo: 1-17 mmol/L. - Quy cách: Lọ ≤ 48mL; Lọ ≤12mL Số lượng test tối thiểu/1 mL: 07 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 1% - Độ tái lập:<= 2% - Giới hạn phát hiện: <= 0.5mmol/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/COA/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) |  | ml | 4320
106 | G2.6.11 | ISE STD High | Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). |  | ml | 400
107 | G2.6.12 | ISE STD Low | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải. -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). |  | ml | 400
108 | G2.6.13 | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn TRIGLYCERIDES FL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride. -Dải đo: 0.50 - 10.00 mmol/L -Qui cách: lọ ≤ 60ml Số lượng test tối thiểu/1 mL: 08 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 1% - Độ tái lập:<= 2% - Giới hạn phát hiện: <= 0.1mmol/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). |  | ml | 4320
109 | G2.6.14 | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn GAMMA GT FL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT. -Dải đo: 5-1000 U/L -Qui cách: lọ ≤ 57ml; lọ ≤ 40ml Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 2% - Độ tái lập:<= 2% - Giới hạn phát hiện: <= 5 U/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) |  | ml | 20000
110 | G2.6.15 | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn CREATININE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine. - Dải đo: 5-2000 μmol/L - Bước sóng: 520/800nm - Quy cách: lọ ≤ 59 ml; lọ ≤ 51ml Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test - Bước sóng: 520/800nm - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 2% - Độ tái lập:<= 3% - Giới hạn phát hiện: <= 5umol/L/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) |  | ml | 6400
111 | G2.6.16 | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn GLUCOSE FL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose. -Dải đo: 0,6-40 mmol/L. -Qui cách: lọ ≤ 60; lọ ≤ 32 ml Số lượng test tối thiểu/1 mL: 07 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 1% - Độ tái lập:<= 2% - Giới hạn phát hiện: <= 0.6mmol/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) |  | ml | 9120
112 | G2.6.17 | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn UREA UV FL | Dùng cho xét nghiệm UREA/UREA NITROGEN - Dãi đo: 1-45 mmol/L -Qui cách: lọ ≤ 58ml; lọ ≤ 53ml Số lượng test tối thiểu/1 mL: 07 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 2% - Độ tái lập:<= 3% - Giới hạn phát hiện: <= 0.8mmol/L -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). |  | ml | 8880
113 | G2.6.18 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (SPECIFIC PROTEINS CALIBRATOR) | Tương thích với máy AU680 |  | ml | 2
114 | G2.6.19 | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn mALB | Hoá chất dùng Xác định hàm lượng microAlbumin trong nước tiểu - Qui cách: lọ ≤ 48ml; lọ ≤ 12ml Số lượng test tối thiểu/1 mL: 07 test -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương |  | ml | 1440
115 | G2.6.20 | MICROALBUMIN CALIBRATOR | Là sản phẩm chuẩn đoán được sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm Microalbumin. Sản phẩm này được phát triển để đảm bảo độ chính xác - Quy cách: Lọ ≥ 1ml - Tương thích với máy sinh hoá tự động Au680 - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương |  | Lọ | 2
116 | G2.6.21 | MICROALBUMIN CONTROL SET | Bộ kiểm soát microbumin - Quy cách: Lọ ≥ 2ml - Tương thích với máy sinh hoá tự động Au680 - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương |  | Lọ | 2
117 | G2.6.22 | Bóng đèn Halogen, 12V, 20W | Bóng đèn Halogen, 12V, 20W dùng trong y tế. -Tương thích với máy AU680; AU480 *Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). |  | cái | 3
118 | G2.6.23 | CLEANING SOLUTION | Dung dịch rửa -Qui cách:Chai ≥ 450ml -Tương thích với máy sinh hóa tự động AU680 *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). |  | Chai | 1
119 | G2.6.24 | Clo ELECTRODE | Điện cực chọn lọc Ion để định lượng Cl- - Hộp: 1 PC - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương - Tương thích với máy sinh hoá tự động AU680 |  | 1 PC | 2
120 | G2.6.25 | K ELECTRODE | Điện cực chọn lọc Ion để định lượng K+ - Thời gian xét nghiệm (phút): 0.2 - Hộp: 1 pc - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương - Tương thích với máy sinh hoá tự động Au680 |  | 1 PC | 2
121 | G2.6.26 | Natri ELECTRODE | Điện cực chọn lọc Ion để định lượng Na+ - Thời gian xét nghiệm (phút): 0.2 - Hộp: 1 pc - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương - Tương thích với máy sinh hoá tự động AU680 |  | 1 PC | 2
122 | G2.6.27 | REF ELECTRODE | Phương pháp xét nghiệm: Điện cực chọn lọc ion - Điện cực tham chiếu dùng với module ISE trên máy phân tích điện giải - Hộp: 1pc - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương - Tương thích với máy sinh hoá tự động Au680 |  | 1 PC | 2
123 | G2.6.28 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy Lọ ≥ 1ml - Tương thích với máy sinh hoá tự động Au680 - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương |  | Lọ | 10
Lô 7: Hóa chất, Vật tư xét nghiệm máy đông máu SYSMEX XN 1000 (10 sản phẩm)
124 | G2.7.1 | Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất pha loãng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu, cũng là chất ly giải để đo Hemoglobin và là dung dịch tạo dòng. Tương thích với máy Sysmex XN 1000 | 20L x 1 | ml | 9760000
125 | G2.7.2 | Hóa chất sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu. | Hóa chất sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày - Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L - Thùng: 1,5 Lít - Tương thích với máy đông máu SYSMEX XN 1000 -Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc tương đương). | 500ml x 3 | ml | 183000
126 | G2.7.3 | Thuốc thử ly giải cho máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất ly giải hồng cầu. Tương thích với máy Sysmex XN 1000 | 5L x 1 | ml | 490000
127 | G2.7.4 | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes - Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày - Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene glycol 96.9% Tương thích với máy Sysmex XN 1000 | 42mL x 2 | ml | 8232
128 | G2.7.5 | Thuốc thử ly giải cho máy xét nghiệm huyết học - Lysercell WNR | Hóa chất ly giải Tương thích với máy Sysmex XN 1000 | 5L x 1 | ml | 490000
129 | G2.7.6 | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân - Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày - Thành phần: Polymethine 0.005%; Ethylene Glycol 99.9%. Tương thích với máy Sysmex XN 1000 | 82mL x 2 | ml | 8036
130 | G2.7.7 | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống (CELLCLEAN AUTO). Tương thích với máy Sysmex XN 1000 | 4mL x 20 | ml | 1520
131 | G2.7.8 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1 (XN CHECK Level 1). Tương thích với máy Sysmex XN 1000 | 3.0mL x 1 | Lọ | 33
132 | G2.7.9 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2 (XN CHECK Level 2). Tương thích với máy Sysmex XN 1000 | 3.0mL x 1 | Lọ | 33
133 | G2.7.10 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3 (XN CHECK Level 3). Tương thích với máy Sysmex XN 1000 | 3.0mL x 1 | Lọ | 33
Lô 8: Hóa chất Xét nghiệm ký sinh trùng (02 sản phẩm)
134 | G2.8.1 | Hóa chất xét nghiệm Toxocara IgM (Giun đũa chó-mèo) | Hóa chất tìm kháng thể Toxocara IgM (Giun đũa chó-mèo) bằng phương pháp Elisa, thành phần hóa chất tối thiêu gồm: enzyme liên hợp, cơ chất; dung dịch dừng phản ứng, chứng âm, chứng dương. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp 96 test | Test | 384
135 | G2.8.2 | Hóa chất xét nghiệm Strongyloides IgM (Giun lươn) | Hóa chất tìm kháng thể Strongyloides IgM (Giun lươn) bằng phương pháp Elisa , thành phần hóa chất tối thiêu gồm: enzyme liên hợp, cơ chất; dung dịch dừng phản ứng, chứng âm, chứng dương. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp 96 test | Test | 384
Lô 9: Hóa chất, Vật tư xét nghiệm máy HbA1c human (02 sản phẩm)
136 | G2.9.1 | Bộ hóa chất dùng cho máy phân tích HbA1c | Thành phần: RGT-A 1800ml x 2 bình RGT-B 1400ml x 1 bình RGT-H 1800ml x 4 bình HPLC-C x 1 cột Tương thích với máy xét nghiệm HumaNex A1c | Thùng (800 test) | Test | 8800
137 | G2.9.2 | Chất hiệu chuẩn sử dụng cho máy HumaNex A1c | Tương thích với máy xét nghiệm HumaNex A1c | Hộp (2 x 4ml) | Hộp | 3
Lô 10: Hóa chất, Vật tư xét nghiệm vi sinh cho máy BD Phoenix M100, M50 (16 sản phẩm)
138 | G2.10.1 | Chỉ thị làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram âm và Gram dương | Chất Chỉ thị dùng cho kháng sinh đồ cho vi khuẩn gram âm, gram dương - Bảo quản: 2 – 8 °C. - Khi mở nắp lọ sẽ ổn định trong tối đa 14 ngày nếu được bảo quản ở nhiệt độ 2 – 8 °C. Ống: ≥6ml - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M100, M50 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | 6mL/ống x 10 ống/hộp | Lọ/ống | 250
139 | G2.10.2 | Canh trường làm định danh vi khuẩn | Canh trường định danh - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động Phoenix 100, Phoenix M50 - Thành phần: Potassium chloride , Calcium chloride, Tricine glycine, và Polysorbate 80. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. Đóng gói: ≥4.5ml/ống | 4.5ml/ống x 100 ống/ hộp | Ống | 25000
140 | G2.10.3 | Canh trường làm kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm, gram dương | Canh trường làm kháng sinh đồ - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, M100 - Thành phần Canh trường Mueller Hinton, và Polysorbate 80. Đóng gói: ≥8ml/ống - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | 8ml/ống x 100 ống/ hộp | Ống | 25000
141 | G2.10.4 | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí | Đóng gói: ≥30mL/chai -Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi hiếu khí các vi sinh vật từ mẫu máu. - Có bổ sung hạt resin hấp phụ thành phần không ion và hạt resin trao đổi cation. - Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. - Tương thích với máy cấy máu tự động Bactec FX40; Bactec FX Top | 30mL/chai 50 chai/hộp | Chai | 25000
142 | G2.10.5 | Thẻ định danh gram dương | Dùng để định danh các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tuỳ nghi - Tương thích với máy Phoenix M50 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | 25 Test/hộp | Test | 5000
143 | G2.10.6 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm, khẳng định và phân nhóm CPO | Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tuỳ nghi. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracycline, Fosfomycin, Nitrofuran, Glycylcycline, Folate Antagonist, - Tương thích với máy Phoenix M100 , M50 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | 25 Test/hộp | Test | 12000
144 | G2.10.7 | Thẻ định danh gram âm | Dùng để định danh các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tuỳ nghi. - Tương thích với máy Phoenix M50, M100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | 25 Test/hộp | Test | 15000
145 | G2.10.8 | Thẻ kháng sinh đồ gram dương | Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tuỳ nghi - Tương thích với máy Phoenix M100 , M50 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | 25 Test/hộp | Test | 5000
146 | G2.10.9 | Chất chỉ thị dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus | Chất chỉ thị dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus - Tương thích với máy Phoenix M50 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp: 10 lọ | lọ | 80
147 | G2.10.10 | Thẻ vừa định danh vừa kháng sinh đồ Streptoccocus | Sử dụng cho máy BD Phoenix dùng để định danh và làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Streptococcus - Tương thích với máy Phoenix M100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp:25 cái | cái | 1000
148 | G2.10.11 | Thẻ định danh nấm men | - Dùng để định dạnh nấm men - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp: 25 cái | cái | 625
149 | G2.10.12 | Canh trường kháng sinh đồ cho vi khuẩn Strep | Canh trường làm kháng sinh đồ dành cho liên cầu khuẩn - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Hộp: 100 ống | ống | 4000
150 | G2.10.13 | Thanh định danh nấm | Thanh định danh nấm - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485 | Hộp/ 25 Test | Test | 1800
Lô 11: Card khẳng định lại nhóm máu bệnh nhân và túi máu (06 sản phẩm)
151 | G2.11.1 | Xét nghiệm nhóm máu ABO/RhD và hòa hợp bằng phương pháp Gelcard | Card khẳng định lại nhóm máu bệnh nhân và túi máu, phản ứng hòa hợp 3 điều kiện 2 môi trường và xét nghiệm tự chứng, GelCard 6 giếng - TCCL: ISO 13485 hoặc CE (hoặc tương đương) | Hộp 100 Card | Card | 8000
152 | G2.11.2 | Hóa chất đệm (Liss) | Đóng gói:≥ 500ml | Chai 500 ml | Chai | 20
153 | G2.11.3 | Kháng thể đơn dòng Anti A | Dùng để phát hiện các kháng nguyên của hệ nhóm máu ABO, kháng thể đơn dòng A xác định kháng nguyên A . - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (hoặc tương đương) - Lọ: ≥10ml | 10ml/lọ | lọ | 210
154 | G2.11.4 | Kháng thể đơn dòng Anti B | Dùng để phát hiện các kháng nguyên của hệ nhóm máu ABO bằng phương pháp ngưng kết các tế bào hồng cầu người , kháng thể đơn dòng B xác định kháng nguyên B. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (hoặc tương đương), - Lọ: ≥10ml | 10ml/lọ | lọ | 210
155 | G2.11.5 | Huyết thanh mẫu Anti D (IgG+IgM) | Dùng để phát hiện các kháng nguyên của hệ nhóm máu ABO bằng phương pháp ngưng kết các tế bào hồng cầu người , kháng thể đơn dòng D xác định kháng nguyên D trên hồng cầu người -Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (hoặc tương đương) - Lọ: ≥10ml | 10ml/lọ | lọ | 120
156 | G2.11.6 | Kháng thể đơn dòng Anti AB | Dùng để phát hiện các kháng nguyễn của hệ nhóm máu ABO bằng phương pháp ngưng kết các tế bào hồng cầu người , kháng thể đơn dòng AB xác định kháng nguyên AB trên hồng cầu người - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (hoặc tương đương) - Lọ: ≥10ml | 10ml/lọ | lọ | 25
Lô 12: Card đo tốc độ lắng máu (01 sản phẩm)
157 | G2.12.1 | Universal Card 1000 EDR (đo tốc độ lắng máu) | Dùng cho phân tích tốc độ lắng máu tự động Card ≥ 1000 - Hoá chất, vật tư sử dụng cho máy Ruler - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE (hoặc tương đương) | Card/1000 test | Test | 1000
Lô 13: Hóa chất, vật tư xét nghiệm trên máy miễn dịch (17 sản phẩm)
158 | G2.13.1 | Dung dịch Pre- Trigger chạy trên máy miễn dịch | Dung dịch phản ứng miễn dịch - Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/4x975mL | ml | 19500
159 | G2.13.2 | Dung dịch Trigger chạy trên máy miễn dịch | Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/4x975mL | ml | 19500
160 | G2.13.3 | Dung dịch rửa dùng trên máy miễn dịch | Dung dịch rửa máy - Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/4x975mL | ml | 78000
161 | G2.13.4 | Chất hiệu chuẩn TSH | Đóng gói: ≥(2x4ml) - Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/2x4mL | ml | 16
162 | G2.13.5 | Hóa chất xét nghiệm TSH | Đóng gói: ≤100 test/hộp - Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/100 test | Test | 8000
163 | G2.13.6 | Chất hiệu chuẩn Free T4 | Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/6x4mL | ml | 24
164 | G2.13.7 | Hóa chất xét nghiệm Free T4 | Đóng gói: ≤100 test/hộp - Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/100 test | Test | 8000
165 | G2.13.8 | Hóa chất xét nghiệm Total T3 | Đóng gói: ≤100 test/hộp - Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/100 test | Test | 6000
166 | G2.13.9 | Hóa chất hiệu chuẩn Total T3 | Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/6x4mL | ml | 48
167 | G2.13.10 | Hóa chất định lượng T4 toàn phần | Đóng gói: ≤100 test/hộp - Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/100 test | Test | 600
168 | G2.13.11 | Cóng phản ứng | Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/8x500 cái | Cái | 24000
169 | G2.13.12 | ARC. Sample cups | Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | 250 cái/bọc | Cái | 1000
170 | G2.13.13 | ARC. Septum | Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | 200 cái/hộp | Cái | 800
171 | G2.13.14 | ARC.probe conditioning solution | chạy kiểm chuẩn hệ thống hút. Xét nghiệm miễn dịch.hoặc tương đương - Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp 4 chai x25ml | ml | 100
172 | G2.13.15 | Chất hiệu chuẩn Total T4 | Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/6x4mL | ml | 24
173 | G2.13.16 | Hóa chất xét nghiệm Ferittin | Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/100 test | Test | 8000
174 | G2.13.17 | Hóa chất hiệu chuẩn Ferittin | Tương thích với máy Architech I 2000 sr - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Hộp/2x4mL | ml | 8
Lô 14: Hóa chất xét nghiệm kháng sinh đồ nấm (03 sản phẩm)
175 | G2.14.1 | Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. | Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. Thành phần bộ thử nghiệm bao gồm: 40 đĩa,mỗi đĩa thực hiện cho 1 thử nghiệm, có chứa các kháng sinh: Amphotericin B, 5- Fluorocytosin, Anidulafungin,Caspofungin,Micafungin,Fluconazole,Posaconazole, Voriconazole - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485 | 40 đĩa/ hộp | Hộp | 45
176 | G2.14.2 | Chất chỉ thị dùng cho xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. | Chất chỉ thị dùng cho xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp Bộ thuốc chỉ thị bao gồm: + Ống chỉ thị KSĐ AST- Indicator chứa 4.4ml dung dịch resaZurin + Ống dung dịch Methylen Blue chứa 4.4 ml dung dịch Methylen blue - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485 | 2 ống/ Hộp | Hộp | 46
177 | G2.14.3 | Môi trường dùng cho xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. | Môi trường dùng cho xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp Mỗi ống chứa 11.5ml, thành phần canh trường bao gồm: RPMI-1640, MOPS,Glucos. - Bào quàn ở nhiệt độ 2-25 độ c - Sử dụng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động BD Phoenix M50, Phoenix 100 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485 | 20 ống/ Hộp | Hộp | 91
Lô 15: Hóa chất xét nghiệm khí máu (01 sản phẩm)
178 | G2.15.1 | Cartridge IQM đo các thông số khí máu | Là thuốc thử đo pH, pCO2, pO2), Hct. - Có tích hợp quản lý chất lượng IQM - Cartridge bao gồm: hóa chất ,dung dịch chuẩn, tất cả cảm biến, kim hút, dây bơm, túi chứa thải tích hợp trong một khối. Đóng gói: ≤ 300 test - Tương thích với máy khí máu GEM PREMIER 3000 /GEM PREMIER 3500 - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương | Hộp/300 test | Test | 3600
Lô 16: Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa tự động (16 sản phẩm)
179 | G2.16.1 | Hóa chất RF-II | Là thuốc thử dùng để định lượng Yếu tố Thấp khớp Rheumatoid Factors II(RF‑II) trong huyết thanh và huyết tương người. - Dãi đo: 10‑120 IU/mL -Qui cách:<= 100 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 20 - Độ lập: <= 1% - Độ tái lập:<= 2% - Giới hạn phát hiện: <= 10 IU/mL *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp/100 test | Test | 700
180 | G2.16.2 | Hóa chất Preciset RF | Hóa chất chuẩn thuốc thử Rheumatoid Factors II. *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | Hộp | 2
181 | G2.16.3 | Hóa chất RF Control Set | Hóa chất kiểm tra chất lượng thuốc thử Rheumatoid Factors II - Qui cách: Nồng độ I (2 × 1 mL) Nồng độ II (2 × 1 mL) *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | Hộp | 6
182 | G2.16.4 | Hóa chất SCC | Là thuốc thử dùng để định lượng kháng nguyên ung thư tế bào vảy trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm được sử dụng hỗ trợ theo dõi bệnh nhân ung thư tế bào vảy. - Dãi đo: 0.1‑70 ng/mL -Qui cách:<= 100 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 80 - Độ lập: <= 2% - Độ tái lập:<= 3% - Giới hạn phát hiện: <= 0.2 ng/mL - Giới hạn định lượng:<= 0.6 ng/mL *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp/100 test | Test | 400
183 | G2.16.5 | Hóa chất SCC Calset | Hóa chất chuẩn thuốc thử SCC *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | Hộp | 1
184 | G2.16.6 | Hóa chất PreciControl LC | Hóa chất kiểm tra chất lượng thuốc thử SCC - Qui cách: 4x3mL *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | Hộp | 2
185 | G2.16.7 | Hóa chất định lượng CA 72-4 | Là thuốc thử dùng để định lượng CA 72‑4 trong huyết thanh và huyết tương người. - Dãi đo: 1‑250 U/mL -Qui cách:<= 100 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 80 - Độ lập: <= 2% - Độ tái lập:<= 4% - Giới hạn phát hiện: <= 1.0 U/mL - Giới hạn định lượng: <= 1.5 U/mL *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp/100 test | Test | 700
186 | G2.16.8 | Hóa chất CA 72-4 Calset | Hóa chất chuẩn thuốc thử CA 72-4 *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | Hộp | 1
187 | G2.16.9 | Hóa chất Cystatine C | Là thuốc thử ể định lượng cystatin C trong huyết thanh và huyết tương người. - Dãi đo: 0.5-6.8 mg/L -Qui cách:<= 250 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 2% - Độ tái lập:<= 3% - Giới hạn phát hiện: <= 0.40 mg/L - Giới hạn định lượng: <= 0.40 mg/L *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp/100 test | Test | 2500
188 | G2.16.10 | Hóa chất C.f.a.s. Cystatin C | Hóa chất chuẩn thuốc thử Cystatine C *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | Hộp | 3
189 | G2.16.11 | Hóa chất Cystatin C Control Set Gen.2 | Hóa chất kiểm tra chất lượng thuốc thử Cystatine C - Qui cách: Nồng độ I (3x1mL) Nồng độ II (3x1mL) Nồng độ III (3x1mL) *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | Hộp | 7
190 | G2.16.12 | Hóa chất Anti-CCP | Là thuốc thử dùng để bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng peptide citrulline hóa dạng vòng trong huyết thanh người. - Dãi đo: 10‑500 U/mL -Qui cách:<= 100 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 20 - Độ lập: <= 1% - Độ tái lập:<= 2% - Giới hạn phát hiện: <= 8 U/mL - Giới hạn định lượng: <= 8 U/mL *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp/100 test | Test | 700
191 | G2.16.13 | Hóa chất PreciControl Anti‑CCP | Hóa chất kiểm tra chất lượng thuốc thử Anti‑CCP - Qui cách: 4x2mL *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | Hộp | 4
192 | G2.16.14 | Hóa chất Vancomycin | Là thuốc thử dùng để định lượng vancomycin trong huyết thanh và huyết tương. - Dãi đo: 4.0‑75 µg/mL -Qui cách:<= 100 test - Số lượng mẫu đánh giá: >= 50 - Độ lập: <= 6% - Độ tái lập:<= 8% - Giới hạn phát hiện: <= 1.5 µg/mL - Giới hạn định lượng: <= 4.0 µg/mL *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp/100 test | Test | 1200
193 | G2.16.15 | Hóa chất Preciset TDM I | Hóa chất chuẩn thuốc thử Vancomycin *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | Hộp | 3
194 | G2.16.16 | Hóa chất TDM Control set | Hóa chất kiểm tra chất lượng thuốc thử Vancomycin - Qui cách: Nồng độ I (2x5mL) Nồng độ II (2x5mL) Nồng độ III (2x5mL) *Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | Hộp | 5
Tổng cộng có 194 khoản