## xu ly
STT | Mã sản phẩm | TÊN HÓA CHẤT | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT SẢN PHẨM THAM KHẢO | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG
SINH HOÁ
1 | SP1 | Hóa chất định lượng nồng độ acid uric | Dùng để định lượng acid uric trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1500 test - Dải đo tối thiểu: 12‑1480 µmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập: ≤ 3% - Giới hạn phát hiện: ≤ 12 µmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 20000
2 | SP2 | Hóa chất định lượng ALB | Dùng để định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 800 test - Dải đo tối thiểu: 3-60 g/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 7% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3g/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 26000
3 | SP3 | Hóa chất định lượng AMYL | Dùng để định lượng α‑amylase trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 800 test - Dải đo tối thiểu: 5-1500 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập: ≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
4 | SP4 | Hóa chất định lượng ALT | Dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT) có hoạt hóa pyridoxal phosphate trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 500 test - Dải đo tối thiểu: 7-700 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2.5% - Độ tái lập:≤ 3.0% - Giới hạn phát hiện: ≤ 6 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 180000
5 | SP5 | Hóa chất định lượng AST | Dùng để định lượng aspartate aminotransferase (AST) có hoạt hóa pyridoxal phosphate trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 500 test - Dải đo tối thiểu: 7-700 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 6% - Giới hạn phát hiện: ≤ 6 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 180000
6 | SP6 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần trên máy sinh hóa tự động | Dùng để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1100 test - Dải đo tối thiểu: 3‑640 µmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 4% - Độ tái lập:≤ 4.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3µmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 26000
7 | SP7 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp trên máy sinh hóa tự động | Dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1100 test - Dải đo tối thiểu: 2‑290 µmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 3% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3µmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 26000
8 | SP8 | Hóa chất định lượng Calci toàn phần | Dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1500 test - Dải đo tối thiểu: 0.20‑5.0 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 2.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.20 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 26000
9 | SP9 | Hoá chất xét nghiệm Cholinesterase | Dùng để định lượng cholinesterase trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤1100 test - Dải đo tối thiểu: 100‑14000 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 6% - Độ tái lập:≤ 7% - Giới hạn phát hiện: ≤ 100 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2500
10 | SP10 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 2700 test - Dải đo tối thiểu: 0.2‑20.7 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2.5% - Độ tái lập:≤ 7.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.2 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 75000
11 | SP11 | Hóa chất định lượng CRP trên máy sinh hóa | Dùng để định lượng protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 650 test - Dải đo tối thiểu: 0.2‑20.0 mg/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 8% - Độ tái lập:≤ 8.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.30 mg/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 100000
12 | SP12 | Hoá chất hiệu chuẩn Protein phản ứng C | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Protein phản ứng C. - Thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 35
13 | SP13 | Hóa chất định lượng CREA | Dùng để định lượng creatinine trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 2500 test - Dải đo tối thiểu: 20‑2200 µmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 20 µmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 170000
14 | SP14 | Hoá chất chạy máy điện giải | Dùng để định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤800 test - Dải đo tối thiểu: o Na+: 80‑180 mmol/L o K+: 1.5‑10.0 mmol/L o Cl-: 60‑140 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)
15 | SP15 | Dung dịch hiệu chuẩn của xét nghiệm điện giải | Là dung dịch chuẩn nền trên máy xét nghiệm hóa sinh Thành phần tối thiểu gồm có: - Đệm HEPES - Triethanolamine - Natri chloride - Natri acetate - Kali chloride - Chất bảo quản | mL | 720000
16 | SP16 | Dung dịch tham chiếu của điện giải | Dùng để đóng mạch đo ISE nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. - Thành phần tối thiểu: Kali clorua *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 720000
17 | SP17 | Dung dịch pha loãng điện giải | Dùng để pha loãng mẫu nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. - Thành phần tối thiểu: Dung dịch đệm HEPES; Triethanolamin *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 720000
18 | SP18 | Điện cực natri, sử dụng trên máy tự động | Là một thiết bị dùng để định lượng in‑vitro natri trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người. Quy cách: ≥ 9000 test/điện cực *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 15
19 | SP19 | Điện cực kali, sử dụng trên máy tự động | Là một thiết bị dùng để định lượng in‑vitro kali trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người. Quy cách: ≥ 9000 test/điện cực *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 15
20 | SP20 | Điện cực clo | Là một thiết bị dùng để định lượng in‑vitro chloride trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người. Quy cách: ≥ 9000 test/điện cực *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 15
21 | SP21 | Điện cực tham chiếu | Là một thiết bị dùng để đóng mạch đo nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 15
22 | SP22 | Dung dịch chuẩn mức cao của điện giải | Dùng để chuẩn các điện cực chọn lọc ion, là một chế phẩm trong nước với nồng độ các chất điện giải được xác định bằng phương pháp trọng lượng. Được dùng trong chuẩn hóa giá trị natri, kali, và clo trên điện cực chọn lọc ion. - Quy cách: ≤ 10x3mL *Thành phần phản ứng: ≥ 160 mmol/L Na+, ≥ 7 mmol/L K+, ≥ 120 mmol/L Cl *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 200
23 | SP23 | Dung dịch chuẩn mức thấp của điện giải | Dùng để chuẩn các điện cực chọn lọc ion, là một chế phẩm trong nước với nồng độ các chất điện giải được xác định bằng phương pháp trọng lượng. Được dùng trong chuẩn hóa giá trị natri, kali, và clo trên điện cực chọn lọc ion. - Quy cách: ≤ 10x3mL - *Thành phần phản ứng: ≤ 120 mmol/L Na+, ≤ 3 mmol/L K+, ≤ 80 mmol/L Cl *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 200
24 | SP24 | Dung dịch rửa dùng cho máy khí máu và điện giải | Dùng để vệ sinh làm sạch ISE trên máy phân tích. -Thành phần tối thiểu gồm các thành phần: sodium hypochlorite *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 4000
25 | SP25 | Hóa chất Định lượng NH3 trên máy tự động | Dùng để định lượng ammonia trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 10‑1000 µmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập: ≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 10 µmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3600
26 | SP26 | Hóa chất định lượng Ethanol trên máy tự động | Dùng để định lượng ethanol trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 850 test - Dải đo tối thiểu: 0.11‑4.98 g/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập: ≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.11 g/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 10200
27 | SP27 | Dung dịch kiểm chuẩn NH3/ETH/CO2 mức bình thường | Dùng để trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chụm của Ammonia/Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương người ở ngưỡng bình thường. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Hộp | 100
28 | SP28 | Dung dịch kiểm chuẩn NH3/ETH/CO2 CONTROL mức bất thường | Dùng để trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chụm của Ammonia/Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương người ở ngưỡng bất thường. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Hộp | 100
29 | SP29 | Dung dịch kiểm chuẩn NH3/ETH/CO2 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm xét nghiệm Ammonia/Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Hộp | 24
30 | SP30 | Hóa chất định lượng nồng độ glucose | Dùng để định lượng glucosen trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 3500 test - Dải đo tối thiểu: 0.15‑41.6 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 9.5% - Độ tái lập:≤ 10% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.15 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 200000
31 | SP31 | Định lượng GGT | Dùng để định lượng γ‑glutamyltransferase (GGT) - Quy cách: ≤ 450 test - Dải đo tối thiểu: 5‑1200 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5.5% - Độ tái lập:≤ 5.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 100000
32 | SP32 | Hóa chất định lượng HDL-C | Dùng để định lượng HDL‑cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 800 test - Dải đo tối thiểu: 0.1‑3.88 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 1.5% - Độ tái lập:≤ 2% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 75000
33 | SP33 | Hoá chất hiệu chuẩn HDL‑cholesterol | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm HDL‑cholesterol (Lipid). - Quy cách: ≤ 3 x 1 mL - Thành phần: là mẫu chuẩn đông khô lấy từ huyết thanh người với phụ gia hóa học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 12
34 | SP34 | Hoá chất xét nghiệm Lactate | Dùng để định lượng lactate trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 100 test - Dải đo tối thiểu: 0.5‑15.5 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 2.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.5 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
35 | SP35 | Hoá chất xét nghiệm Lipase | Dùng để định lượng lipase trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 200 test - Dải đo tối thiểu: 5‑300 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập:≤ 4.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 15000
36 | SP36 | Hoá chất xét nghiệm Lactate dehydrogenase | Dùng để định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 900 test - Dải đo tối thiểu: 15‑1000 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 3.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 15 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 4500
37 | SP37 | Hóa chất xét nghiệm MG | Dùng để định lượng magnesium trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 700 test - Dải đo tối thiểu: 0.10‑2.0 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 3% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.10 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 30000
38 | SP38 | Hóa chất định lượng nồng độ protein toàn phần | Dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1100 test - Dải đo tối thiểu: 3.0‑120 g/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập:≤ 4.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3g/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 26000
39 | SP39 | Hoá chất xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy | Dùng để định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tủy trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 700 test - Dải đo tối thiểu: 0.05‑2 g/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 8% - Độ tái lập:≤ 9% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.5 g/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1000
40 | SP40 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy. - Quy cách: ≤ 5 x 1 mL - Thành phần: Đệm HEPES, pH 7.5, các chất phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 15
41 | SP41 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy | Dùng để kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy ở mức bình thường. - Quy cách: ≤ 4 x 3 mL - Thành phần: Đệm HEPES, pH 7.5, các chất phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 144
42 | SP42 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy | Dùng để kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy ở mức bệnh lý. - Quy cách: ≤ 4 x 3 mL - Thành phần: Đệm HEPES, pH 7.5, các chất phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 144
43 | SP43 | Hóa chất định lượng TRIGL | Dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1000 test - Dải đo tối thiểu: 0.1‑10.0 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2.5% - Độ tái lập:≤ 3% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 75000
44 | SP44 | Định lượng UREA máu/nước tiểu | Dùng để định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 700 test - Dải đo tối thiểu: 0.5‑40 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.0 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 180000
45 | SP45 | Hoá chất hiệu chuẩn | Dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm hoá học lâm sàng, là mẫu chuẩn đông khô lấy từ huyết thanh người. - Quy cách: ≤ 12x3mL - Thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 108
46 | SP46 | Hoá chất xét nghiệm Antistreptolysin O (ASO) | Dùng để định lượng antistreptolysin O trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 200 test - Dải đo tối thiểu: 25‑600 IU/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập:≤ 4.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 25 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1000
47 | SP47 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Antistreptolysin O (ASO) | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm antistreptolysin O trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 3x1mL - Thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 12
48 | SP48 | Hóa chất định lượng RFII | Dùng để định lượng Yếu tố Thấp khớp trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 400 test - Dải đo tối thiểu: 15‑130 IU/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 6% - Giới hạn phát hiện: ≤ 15 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 4800
49 | SP49 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Yếu tố Thấp khớp (RFII) | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Yếu tố Thấp khớp - Quy cách: 5 x 1 mL - Thành phần: RF trong huyết thanh người, Đệm HEPES, albumin huyết thanh bò, natri chloride, chất bảo quản. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 15
50 | SP50 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Yếu tố Thấp khớp (RFII) | Dùng để kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Yếu tố Thấp khớp. - Quy cách: 2x1mL (nồng độ 1); 2x1mL (nồng độ 2) - Thành phần: huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
51 | SP51 | Hoá chất xét nghiệm Phospho | Dùng để định lượng phospho trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 800 test - Dải đo tối thiểu: 0.15‑6.46 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 1.5% - Độ tái lập:≤ 2.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.1 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3500
52 | SP52 | Hoá chất xét nghiệm Cystatin C | Dùng để định lượng cystatin C trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 250 test - Dải đo tối thiểu: 0.45-6.80 mg/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 2.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.40 mg/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3000
53 | SP53 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cystatin C | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm cystatin C. - Thành phần tối thiểu: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 12
54 | SP54 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Cystatin C | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm cystatin C. - Thành phần tối thiểu: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 36
55 | SP55 | Hóa chất định lượng Vancomycin | Dùng để định lượng vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 200 test - Dải đo tối thiểu: 4.5‑80.0 µg/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 8.5% - Độ tái lập:≤ 11% - Giới hạn phát hiện: ≤ 4.5 µg/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2400
56 | SP56 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Vancomycin | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm vancomycin. - Thành phần tối thiểu: Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 120
57 | SP57 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Vancomycin | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm - Thành phần: Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 120
58 | SP58 | Dung dịch rửa cóng của máy xét nghiệm sinh hóa | Dùng làm dung dịch rửa có tính acid cho tế bào phản ứng, rửa cóng phản ứng (cu-vét) thường quy là cần thiết do có khả năng gây nhiễu giữa các hỗn hợp thuốc thử/mẫu khác. - Thuốc thử tối thiểu gồm có: Acid citric monohydrate *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 12000
59 | SP59 | Hoá chất bão dưỡng | Là dung dịch dùng để hoạt hóa điện cực ISE, để phủ ống ISE và kim hút mẫu đảm bảo thao tác và việc hút mẫu được thực hiện đúng sau quy trình rửa hằng ngày. - Thành phần tối thiểu: Huyết thanh người đông khô không có phụ gia hóa học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 432
60 | SP60 | Hoá chất phụ gia phản ứng | Là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng, đóng vai trò là chất hoạt động bề mặt làm giảm thiểu sự tạo thành các bọt bong bóng có khả năng làm nhiễu kết quả quang phổ. - Thành phần tối thiểu: Chất tẩy. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 480
61 | SP61 | Đèn dùng cho hệ thống máy sinh hóa tự động | Dùng làm đo ánh sáng quang học các xét nghiệm. - Tính năng: Nguồn sáng halogen, công suất 50W, nguồn điện 12V. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 30
62 | SP62 | Bộ cóng phản ứng sử dụng trên máy sinh hóa | Được sử dụng để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng. - Chất liệu: Nhựa *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | bộ | 12
63 | SP63 | Cup chứa mẫu | Dùng làm vật chứa cho vật liệu mẫu, chất hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát.. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 10000
64 | SP64 | Dung dịch rửa kim hệ thống xét nghiệm sinh hóa chứa NaOH | Dùng làm dung dịch rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống. - Quy cách: ≤ 125 mL - Thành phần tối thiểu: NaOH; chất tẩy rửa. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 15000
65 | SP65 | Hóa chất rửa hệ thống sinh hóa | Dùng làm dung dịch rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống. - Quy cách: ≤ 125 mL - Thành phần tối thiểu: HCl *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 22500
66 | SP66 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống sinh hóa | Dùng làm dung dịch rửa cóng phản ứng. - Quy cách: ≤ 50 mL - Thành phần tối thiểu: Dung dịch natri hydroxide; chất phụ gia. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 3000
67 | SP67 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống sinh hóa | Dùng làm dung dịch kiềm cho cóng phản ứng và kim hút mẫu. - Thành phần tối thiểu: NaOH; chất tẩy rửa. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 240000
68 | SP68 | Dung dịch nước muối sử dụng trên hệ thống sinh hóa | Dùng làm dung dịch pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm. - Quy cách: ≤ 125 mL - Thành phần: NaCl 9 % *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 1500
69 | SP69 | Dung dịch chứa natri hydroxide rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa | Dùng làm dung dịch rửa kim hút mẫu là cần thiết do có khả năng gây nhiễu giữa các mẫu, giúp duy trì tính toàn vẹn của mẫu. - Quy cách: ≤ 12 x 20 mL - Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch natri hydroxide *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 2880
70 | SP70 | Dung dịch rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa | Dùng làm dung dịch rửa kim hút mẫu là cần thiết do có khả năng gây nhiễu giữa các mẫu, giúp duy trì tính toàn vẹn của mẫu. - Quy cách: ≤ 12 x 20 mL - Thành phần: Đệm; chất tẩy. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 1440
71 | SP71 | Hoá chất kiểm soát chất lượng sinh hoá nồng độ bình thường | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường của xét nghiệm sinh hoá - Quy cách: ≤ 20x5mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 600
72 | SP72 | Hoá chất kiểm soát chất lượng sinh hoá nồng độ bất thường | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường của xét nghiệm sinh hoá - Quy cách: ≤ 20x5mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 600
73 | SP73 | Hoá chất kiểm soát chất lượng CRP nồng độ thấp | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn thấp của xét nghiệm CRP. - Quy cách: ≤ 3x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 54
74 | SP74 | Hoá chất kiểm soát chất lượng CRP nồng độ bình thường | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường của xét nghiệm CRP. - Quy cách: ≤ 3x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 54
75 | SP75 | Hoá chất kiểm soát chất lượng CRP nồng độ cao | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn cao của xét nghiệm CRP. - Quy cách: ≤ 3x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 54
MIỄN DỊCH
76 | SP76 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | Dùng để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 10% - Độ tái lập:≤ 12% - Độ nhạy: ≥ 99% - Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
77 | SP77 | Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm HBsAg. - Thành phần tối thiểu: huyết thanh chứng HBsAg (người) trong huyết thanh người; đệm, pH 6.5; chất bảo quản. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 78
78 | SP78 | Hóa chất định lượng Anti-Hbs | Dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 3‑1000 IU/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập: ≤ 7% - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 IU/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 8400
79 | SP79 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBs | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Anti-HBs. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 85
80 | SP80 | Hóa chất xét nghiệm HbeAg | Dùng để phát hiện định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 4% - Độ tái lập:≤ 5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.3 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 9000
81 | SP81 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm HBeAg | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm HBeAg. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 85
82 | SP82 | Hóa chất định tính Anti-Hbe | Dùng để phát hiện định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 1.5% - Độ tái lập:≤ 2.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.2 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 9000
83 | SP83 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBe | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Anti-HBe . *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 85
84 | SP84 | Hóa chất định tính Anti-HCV | Dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 3-60 g/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2.5% - Độ tái lập:≤ 3% - Độ nhạy: ≥ 99% - Độ đặc hiệu: ≥ 99% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
85 | SP85 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HCV | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Anti-HCV. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 85
86 | SP86 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng nguyên và kháng thể HIV | Dùng để phát hiện định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 6% - Độ tái lập:≤ 8% - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: ≥ 99.9% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.0 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 6000
87 | SP87 | Chất kiểm chuẩn HIV | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm HIV. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 180
88 | SP88 | Hóa chất xét nghiệm AFP | Dùng để định lượng α1‑fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1 ‑1000 IU/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5 % - Độ tái lập:≤ 5 % - Giới hạn phát hiện: ≤ 2.25 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 15000
89 | SP89 | Dung dịch kiểm chuẩn AFP | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
90 | SP90 | Hóa chất xét nghiệm CA 125 | Dùng để định lượng kháng nguyên phản ứng OC 125 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑5000 U/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 2.0 U/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2400
91 | SP91 | Chất kiểm chuẩn CA 125 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA125. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
92 | SP92 | Hoá chất xét nghiệm CA 15-3 | Dùng để định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 2‑300 U/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 12.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3.0 U/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2400
93 | SP93 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
94 | SP94 | Hóa chất xét nghiệm CA 19-9 | Dùng để định lượng CA 19‑9 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 3‑1000 U/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 3.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 10 U/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2400
95 | SP95 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 19-9 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
96 | SP96 | Hóa chất định lượng CA 72-4 | Dùng để định lượng CA 72‑4 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑250 U/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 2 U/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1500
97 | SP97 | Chất kiểm chuẩn CA 72-4 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm CA 72-4 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
98 | SP98 | Hóa chất định lượng CEA | Dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phôi trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑1000 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 2 ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 15000
99 | SP99 | Dung dịch kiểm chuẩn CEA | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm CEA *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
100 | SP100 | Hóa chất xét nghiệm Cortisol | Dùng để định lượng Cortisol trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 2‑1750 nmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 6% - Độ tái lập:≤ 8% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3.0 nmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
101 | SP101 | Dung dịch kiểm chuẩn Cortisol | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
102 | SP102 | Hoá chất xét nghiệm CYFRA 21-1 | Dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑500 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2400
103 | SP103 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
104 | SP104 | Hoá chất xét nghiệm Ferritin | Dùng để định lượng Ferritin trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑2000 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 6.5% - Độ tái lập:≤ 7.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 2 ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 20000
105 | SP105 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
106 | SP106 | Hoá chất xét nghiệm FT4 | Dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑100 pmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 8% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.5 pmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 24000
107 | SP107 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm FT4. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
108 | SP108 | Hoá chất xét nghiệm FT3 | Dùng để định lượng triiodothyronine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 3.1‑6.8 pmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5.5% - Độ tái lập:≤ 6% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.5 pmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 8000
109 | SP109 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
110 | SP110 | Hoá chất xét nghiệm T3 | Dùng để định lượng triiodothyronine toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑10 nmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 7% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1 nmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 9000
111 | SP111 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm T3 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
112 | SP112 | Hoá chất xét nghiệm T4 | Dùng để định lượng thyroxine trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 6‑320 nmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 4% - Độ tái lập:≤ 8% - Giới hạn phát hiện: ≤ 6 nmol/LL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3000
113 | SP113 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm T4 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm T4 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
114 | SP114 | Hoá chất xét nghiệm TSH | Dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑100 µIU/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập:≤ 11.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1 µIU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 24000
115 | SP115 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm TSH *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 21
116 | SP116 | Hoá chất xét nghiệm β hCG | Dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β hCG trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑10000 mIU/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 4.5% - Độ tái lập:≤ 6.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1 mIU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2000
117 | SP117 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm β HCG | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
118 | SP118 | Hoá chất xét nghiệm PSA toàn phần | Dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (tPSA) (tự do + phức hợp) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 0.01‑100 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 6% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.014 ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1500
119 | SP119 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA toàn phần | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm PSA toàn phần. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
120 | SP120 | Hoá chất xét nghiệm PSA tự do | Dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 0.01‑50 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 7% - Độ tái lập:≤ 8% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.018 ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1000
121 | SP121 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA tự do | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
122 | SP122 | Hoá chất xét nghiệm Procalcitonin (PCT) | Dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 0.05-100 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 4% - Độ tái lập:≤ 5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.06 ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 15000
123 | SP123 | Hoá chất xét nghiệm PTH | Dùng để định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 5‑5000 pg/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 6.0 pg/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2000
124 | SP124 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm PTH | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm PTH xac đinh PTH nguyên vẹn (nội tiết tố tuyến cận giáp). *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
125 | SP125 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm PTH | Dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm PTH. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | ml | 20
126 | SP126 | Hóa chất xét nghiệm proBNP | Dùng để định lượng định lượng N‑terminal pro B‑type natriuretic peptide trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 10‑35000 pg/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 10% - Độ tái lập:≤ 14% - Giới hạn phát hiện: ≤ 10 pg/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
127 | SP127 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm proBNP | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm proBNP. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | mL | 20
128 | SP128 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm proBNP | Dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm proBNP. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | mL | 120
129 | SP129 | Hoá chất xét nghiệm Troponin T hs | Dùng để định lượng Troponin T hs trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 5-10000 ng/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 7% - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 ng/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 72000
130 | SP130 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T hs | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T hs . *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
131 | SP131 | Hoá chất xét nghiệm Syphilis | Dùng để phát hiện định định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Độ nhạy: ≥ 99% - Độ đặc hiệu: ≥ 99% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1200
132 | SP132 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Syphilis | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Syphilis. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 32
133 | SP133 | Hoá chất xét nghiệm Anti-HBc toàn phần | Dùng để phát hiện định tính kháng thể IgG và IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤35% - Độ nhạy: ≥ 99% - Độ đặc hiệu: ≥ 99% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1200
134 | SP134 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Anti-HBc toàn phần | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Anti-HBc . *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 85
135 | SP135 | Đầu côn hút mẫu và cốc chưa hỗn hợp phản ứng | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng, vật liệu nhựa, dùng trong các xét nghiệm miễn dịch theo phương pháp điện hóa phát quang. | thùng | 150
136 | SP136 | Dung dịch rửa hệ thống của máy xét nghiệm miễn dịch | Là dung dịch dùng để rửa hệ thống ống và cốc đo sau mỗi lần đo và điều chỉnh điện cực. Dung dịch còn được dùng để rửa kim hút thuốc thử. - Quy cách: ≤ 2 x 2 L - Thành phần tối thiểu: KOH *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 1500
137 | SP137 | Dung dịch rửa máy máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Dùng làm dung dịch điều hòa điện cực, rửa phản ứng, tạo tín hiệu điện hóa. - Quy cách: ≤ 2 x 2 L - Thành phần tối thiểu gồm có: dung dịch đệm Đệm phosphate; tripropylamin; chất tẩy; pH ≥ 6,8. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 1500
138 | SP138 | Dung dịch rửa máy miễn dịch | Dùng làm dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có thể gây nhiễu đối với việc phát hiện các tín hiệu. - Quy cách: ≤ 2x2 L - Thuốc thử tối thiểu gồm các thành phần: Đệm phosphate; natri chloride; chất tẩy; chất bảo quản; pH ≥ 7,0. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 504
139 | SP139 | Dung dich pha loãng chung | Dùng làm dung dịch pha loãng mẫu rong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm và tiền pha loãng mẫu nói chung được chỉ định cho một số xét nghiệm. - Quy cách: ≤ 40 mL - Thành phần tối thiểu: Hỗn hợp protein; chất bảo quản. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 1200
140 | SP140 | Dung dịch pha loãng mẫu | Dùng làm dung dịch pha loãng mẫu rong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm và tiền pha loãng mẫu nói chung được chỉ định cho một số xét nghiệm. - Quy cách: ≤ 40 mL - Thành phần: Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 300
141 | SP141 | Dung dịch rửa kim hút hóa chất trong máy miễn dịch | Dùng làm dung dịch rửa kim thuốc thử khi chạy hoặc khi thay đổi thuốc thử. - Quy cách: ≤ 12 x 70 mL - Thành phần tối thiểu: KOH; chất tẩy. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 5040
142 | SP142 | Hoá chất kiểm soát chất lượng các xét nghiệm miễn dịch nồng độ thấp | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm miễn dịch . - Quy cách: ≤ 12 x 5 ml . *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 300
143 | SP143 | Hoá chất kiểm soát chất lượng các xét nghiệm miễn dịch nồng độ trung bình | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm miễn dịch . - Quy cách: ≤ 12 x 5 ml . -Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 300
144 | SP144 | Hoá chất kiểm soát chất lượng các xét nghiệm miễn dịch nồng độ cao | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm miễn dịch . - Quy cách: ≤ 12 x 5 ml . *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 300
145 | SP145 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Troponin T | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Troponin T. - Quy cách: 3x2mL. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 90
ĐÔNG MÁU
146 | SP146 | Hoá chất đo thời gian PT | Dùng để xác định thời gian đông máu prothrombin (PT) hỗ trợ chẩn đoán, sàng lọc các rối loạn đông cầm máu và theo dõi điều trị bằng thuốc chống đông đường uống cùng thuốc kháng vitamin K trong huyết tương người. - Quy cách: 10x4mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 20 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập: ≤ 5% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 8000
147 | SP147 | Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động | Dùng để rửa máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động. - Thành phần tối thiểu: Hydrochloric acid, Chất hoạt động bề mặt không ion hóa. - Quy cách: ≤ 5L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 80
148 | SP148 | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm thời gian prothrombin (PT) | Dùng để hiệu chuẩn được thiết lập để hiệu chuẩn trực tiếp thời gian prothrombin (PT), INR và % giá trị mục tiêu. Để xác định giá trị ISI cục bộ. -Quy cách: ≤ 6x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 12
149 | SP149 | Hoá chất đo thời gian APTT | Dùng để định lượng thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) trong việc hỗ trợ chẩn đoán, sàng lọc các rối loạn đông máu và theo dõi heparin không phân đoạn trong huyết tương người. - Quy cách: ≤ 10x2mL - Độ tái lập: ≤ 8% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 4000
150 | SP150 | Hoá chất bổ sung cho xét nghiệm đông máu (Calcium Chloride Solution) | Dùng làm thuốc thử bổ sung cho xét nghiệm đông máu. - Thành phần tối thiểu: Calcium Chloride. - Quy cách: ≤ 10x15mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 5400
151 | SP151 | Hoá chất xét nghiệm Fibrinogen | Dùng để xác định fibrinogen hỗ trợ chẩn đoán các rối loạn cảy máu hoặc thiếu hụt fibrinogen do bẩm sinh hoặc mắc phải hoặc nguy cơ thiếu hụt fibrinogen trong huyết tương người. - Quy cách: 10x1mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 40 - Độ lập: ≤ 7.5% - Độ tái lập: ≤ 8% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 220
152 | SP152 | Dung dịch đệm pha loãng cho các xét nghiệm đông máu | Dùng để pha loãng cho các xét nghiệm đông máu. - Thành phần tối thiểu: Sodium barbital; sodium chloride; pH 7.35 ± 0.1 - Quy cách: 10 x 15mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 450
153 | SP153 | Dung dịch tẩy rửa để vệ sinh kim hút cho máy xét nghiệm đông máu tự động hoàn toàn | Dùng để rửa các kim hút trên hệ thống máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động. - Thành phần tối thiểu: Sodium hypochlorite. - Quy cách: ≤ 2L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 4
154 | SP154 | Hoá chất xét nghiệm D-Dimer | Dùng để định lượng không chuẩn hóa các sản phẩm thoái giáng fibrin liên kết chéo (D-dimers) để loại trừ huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuyên tắc phổi (PE) kết hợp với thử nghiệm đánh giá tỉ lệ lưu hành (PTP) ở bệnh nhân ngoại trú nghi ngờ DVT hoặc PE trong huyết tương người. - Quy cách: ≤ 60 mL - Khoảng đo: 0.17 đến 4.40 mg/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 8% - Độ tái lập: ≤ 15% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.5 mg/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 1347
155 | SP155 | Giếng phản ứng sử dụng trên máy đông máu tự động | Là Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu và chứa mẫu trong chức năng kiểm tra tiền phân tích trong máy đông máu tự động đa bước sóng. Cóng sử dụng một lần, có thể nạp vào máy tại mọi thời điểm. - Chất liệu: polystyrene - Quy cách: ≥ 3000 cái/pack *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 140000
156 | SP156 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm D-Dimer | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường và bệnh lý để xác định D-Dimer. - Quy cách: 5x1mL (bình thường) và 5x1mL (bệnh lý) *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 200
157 | SP157 | Hoá chất kiểm soát chất lượng đông máu nồng độ thấp | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn thấp của xét nghiệm đông máu: PT, APTT, Fibrinogen, .... - Quy cách: 12x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 288
158 | SP158 | Hoá chất kiểm soát chất lượng đông máu nồng độ bình thường | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường của xét nghiệm đông máu - Quy cách: 12x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 288
159 | SP159 | Hoá chất kiểm soát chất lượng đông máu nồng độ cao | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn cao của xét nghiệm đông máu - Quy cách: 12x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 288
KHÍ MÁU
160 | SP160 | Điện cực để đo thông số glucose, lactate cho hệ thống máy khí máu | Là cảm biến xét nghiệm định lượng các thông số (pH, pO₂, pCO₂), ISE (Na+, K+, Cl-, Ca2+), Hct, Glu, Lac trong máu động mạch người. Khoảng đo tối thiểu: - pH: 6.500-8.000 - pO2: 10.0-600.0 mmHg - pCO2: 10.0-150.0 mmHg - Hct: 12.0-75.0% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 40
161 | SP161 | Hoá chất xét nghiệm khí máu | Là xét nghiệm đo các chỉ số BG (pH, pO₂, pCO₂), ISE (Na+, K+, Cl-, Ca2+), Hct, Glu, Lac trong máu động mạch người. - Nguyên lý: điện hóa, điện, quang học -Quy cách: ≤ 700test/bình -Hiệu suất: 30 mẫu/giờ *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test | 20000
162 | SP162 | Hoá chất kiểm soát chất lượng khí máu nồng độ 1 | Là dung dịch chứng đa phân tích dùng để kiểm soát toan hô hấp cho giá trị pH thấp và PCO2 cao, PO2 giảm, Na+, K+, Cl-, tHb và bilirubin giá trị thấp, glucose có giá trị bình thường và Hct, iCa2+, urê / BUN, lactat có giá trị cao. Quy cách: ≥ 30 ống/hộp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Ống | 450
163 | SP163 | Hoá chất kiểm soát chất lượng khí máu nồng độ 2 | Là dung dịch chúng đa phân tích dùng để kiểm soát tất cả các thông số có nồng độ các giá trị bình thường, ngoại trừ glucose có mức thấp. Quy cách: ≥ 30 ống/hộp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Ống | 450
164 | SP164 | Hoá chất kiểm soát chất lượng khí máu nồng độ 3 | Là dung dịch chúng đa phân tích dùng để kiểm soát kiềm hô hấp cho giá trị pH cao và PCO2 thấp, PO2 tăng, Na+, K+, Cl-, tHb, glucose và bilirubin có giá trị cao, Hct, iCa+, lactate và urê / BUN có giá trị thấp. Quy cách: ≥ 30 ống/hộp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Ống | 450
165 | SP165 | Dụng cụ hút dung dịch hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát chất lượng | Là một ống được sử dụng trong môi trường xét nghiệm tại chỗ để hút trực tiếp các dung dịch hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát chất lượng từ ống vào máy phân tích. Quy cách: ≥ 150 cái/hộp Thành phần tối thiểu: tetrachlorophenol-3,4,5,6-tetrabromosulfophthalein. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 20000
NƯỚC TIỂU
166 | SP166 | Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng các thông số trong nước tiểu | Que nhúng sử dụng trên máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động tối thiểu các thông số: pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketones, urobilinogen, bilirubin, và hồng cầu, tỷ trọng, màu sắc và độ trong của nước tiểu. - Quy cách: ≤ 500 test/hộp - Hiệu suất: 240 mẫu/ giờ - Độ nhạy: ≥ 90% - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 40 - Độ lập: 100% - Độ tái lập: 100% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test | 48000
167 | SP167 | Dung dịch khử nhiễm | Là dung dịch dùng để khử nhiễm thường xuyên bề mặt của máy phân tích. -Quy cách: ≤125mL - Thành phần tối thiểu: natri hypochlorite *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | mL | 1500
168 | SP168 | Que hiệu chuẩn cho máy phân tích nước tiểu | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. Quy cách: ≥ 25 test/hộp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test | 25
169 | SP169 | Que thử nước tiểu sử dụng trên máy xét nghiệm tự động | Que nhúng sử dụng trên máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động tối thiểu các thông số: pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketones, urobilinogen, bilirubin, và hồng cầu, tỷ trọng, màu sắc và độ trong của nước tiểu. - Quy cách: ≤ 200 test/hộp - Hiệu suất: 240 mẫu/ giờ - Độ lập: 100% - Độ tái lập: 100% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test | 48000
170 | SP170 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu nồng độ bình thường | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu nồng độ bình thường. - Quy cách: 12x12mL. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 720
171 | SP171 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu nồng độ bệnh lý | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu nồng độ bệnh lý. - Quy cách: 12x12mL. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 720
ĐO TỐC ĐỘ MÁU LẮNG
172 | SP172 | Thẻ xét nghiệm máu lắng | Dùng để đo tốc độ máu lắng Quy cách: ≥ 1000 test/thẻ Khoảng đo: 0-200 mm/h Độ lập: ≤10% Độ tái lập: ≤10% Hiệu suất: 24 mẫu / giờ *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test | 4
173 | SP173 | Bộ kiểm soát chất lượng máu lắng | Dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm đo tốc độ máu lắng Quy cách: ≤2x2mL/hộp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | mL | 3
174 | SP174 | Dụng cụ chứa mẫu thực hiện xét nghiệm máu lắng | Dùng chứa mẫu xét nghiệm đo tốc độ máu lắng Thành phần: K3-EDTA PET, 3ml Quy cách: ≤ 12x100 ống *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Ống | 5000
SINH HỌC PHÂN TỬ
175 | SP175 | Xét nghiệm định lượng HBV | Là một xét nghiệm khuếch đại acid nucleic in vitro để định lượng DNA của vi rút viêm gan B (HBV) trong huyết tương hoặc huyết thanh của người bị nhiễm HBV. được sử dụng để đo nồng độ DNA HBV ở đường nền và trong quá trình điều trị để hỗ trợ đánh giá đáp ứng điều trị. - Nguyên lý: Sử dùng kỹ thuật chuẩn bị mẫu hoàn toàn tự động (tách chiết và tinh sạch acid nucleic) sau đó khuếch đại và phát hiện bằng PCR. - Quy cách: ≥ 192 test/hộp - Giới hạn định lượng dưới : ≤ 10 IU/mL - Giới hạn định lượng trên: ≥ 1.00E+09 IU/mL - Độ đặc hiệu: ≥ 99.9% - Độ nhiễm chéo: 0% - Bảo quản ở 2-8°C *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3000
176 | SP176 | Hoá chất kiểm soát chất lượng HBV | Dung dịch dung để kiểm soát chất lượng HBV dương tính nồng độ thấp. - Quy cách: ≤ 8 x 0.65 mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 36.4
177 | SP177 | Hoá chất kiểm soát chất lượng HBV | Dung dịch dung để kiểm soát chất lượng HBVdương tính nồng độ cao. - Quy cách: ≤ 8 x 0.65 mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 36.4
178 | SP178 | Hoá chất kiểm soát chất lượng HBV | Dung dịch dung để kiểm soát chất lượng HBV âm tính. - Quy cách: ≤ 16 x 1 mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 60
179 | SP179 | Hạt từ | Được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≥ 480 -Thành phần tối thiểu: Hạt thủy tinh từ tính, đệm Tris, methyl-4 hydroxybenzoate, natri azide *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3000
180 | SP180 | Dung dịch pha loãng | Được sử dụng để pha loãng mẫu khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≤ 4 x 875 mL -Thành phần tối thiểu: Đệm Tris, methyl 4 hydroxybenzoate, natri azide *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 7000
181 | SP181 | Dung dịch ly giải | Được sử dụng để ly giải mẫu khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≤ 4 x 875 mL -Thành phần tối thiểu: guanidine thiocyanate, polydocanol dithiothreitol, dihydro natri citrate *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 14000
182 | SP182 | Dung dịch rửa | Được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≤ 4.2 L -Thành phần: Natri citrate dihydrate, methyl-4 hydroxybenzoate *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 25.2
183 | SP183 | Processing Plate | Vật tư tiêu hao được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động -Quy cách: ≤ 60 cái/thùng *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 240
184 | SP184 | Amplification Plate | Vật tư tiêu hao được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≤ 120 cái/thùng *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 240
185 | SP185 | Liquid Waste Plate | Vật tư tiêu hao được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≤ 60 cái/thùng *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 240
186 | SP186 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | Là vật tư tiêu hao được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để hút mẫu và thuốc thử dạng lỏng, cho xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≥ 12*480 (có đầu lọc V=300 µl) -Thành phần tối thiểu: không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR, DNA và ATP của người. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 5760
187 | SP187 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | Là vật tư tiêu hao được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để hút mẫu và thuốc thử dạng lỏng, cho xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≥ 12*480 (có đầu lọc V=300 µl) -Quy cách: ≥ 8*480 (V=1mL có đầu lọc) -Thành phần tối thiểu: không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR, DNA và ATP của người. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 3840
188 | SP188 | HBV DNA | Được dùng để định lượng DNA virus viêm gan B (HBV) trong mẫu huyết thanh hay huyết tương người, là xét nghiệm khuếch đại để định lượng HBV DNA trong huyết thanh và huyết tương bệnh nhân. Thử nghiệm có khả năng phát hiện 9 kiểu gen của HBV, A-I bằng cách sử dụng mồi và đoạn dò đặc hiệu với gen S của bộ gen virus. -Quy cách: ≤ 96 test -Thành phần tối thiểu: chứng nội tại (IC), HBV/IC Standard 1-4, HBV/IC RM Reagent Mix, RT PCR Enzyme, Nước cất cho PCR. -Độ đặc hiệu: ≥ 99.99% -Độ tuyến tính: từ 9 IU / ml đến 2.5x109 IU / ml -Giới hạn phát hiện: ≤ 11 IU/ml *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3000
189 | SP189 | HCV RNA | Được dùng để định lượng RNA Hepatitis C Virus (HCV) trong mẫu huyết thanh hay huyết tương người, là xét nghiệm khuếch đại để định lượng HCV RNA trong huyết thanh và huyết tương bệnh nhân. Thử nghiệm có khả năng phát hiện 8 kiểu gen của HCV, bằng cách sử dụng mồi và đoạn dò đặc hiệu với trình tự ở vùng 5’ chưa được mã hóa của bộ gen virus. -Quy cách: ≤ 96 test -Thành phần tối thiểu: chứng nội tại (IC), HCV/IC Standard 1-4, HCV/IC RM Reagent Mix, RT PCR Enzyme, Nước cất cho PCR. -Độ đặc hiệu: ≥ 99.99% -Độ tuyến tính: từ 50 IU/ml đến 4x1010 IU/ml -Giới hạn phát hiện: ≤ 20 IU/ml *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1000
190 | SP190 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | Là vật tư tiêu hao được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để hút mẫu và thuốc thử dạng lỏng, cho các xét nghiệm sinh học phân tử -Quy cách: ≥ 10x96 (V=200 µl có đầu lọc) -Thành phần tối thiểu: không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR, DNA và ATP của người. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 11520
191 | SP191 | PCR Strip tubes | Là vật tư tiêu hao được sử dụng trong xét nghiệm HBV, HCV -Quy cách: 0.1mL/8 strip có nắp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 3000
192 | SP192 | PCR Strip tubes | Là vật tư tiêu hao được sử dụng trong xét nghiệm HBV, HCV -Quy cách: 0.1mL/4 strip có nắp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 3000
193 | SP193 | Hoá chất ly trích DNA/RNA | Là dung dịch dung để tinh chế acid nucleic (DNA/RNA). -Quy cách: ≥ 96 test/thùng -Thành phần tối thiểu: Protein K, Lysis Buffer, Washing Buffer, hạt từ, Elution Buffer *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | test | 4512

## YCBG
DANH MỤC HÀNG HOÁ
(Đính kèm yêu cầu báo giá số: 425/BVAG-VTTBYT ngày 09/09/2025)
STT | Mã vật tư | Danh mục hàng hoá | Tính năng kỹ thuật tham khảo | Đơn vị tính | Số lượng
SINH HOÁ
1 | SP1 | Hóa chất định lượng nồng độ acid uric | Dùng để định lượng acid uric trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1500 test - Dải đo tối thiểu: 12‑1480 µmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập: ≤ 3% - Giới hạn phát hiện: ≤ 12 µmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 20000
2 | SP2 | Hóa chất định lượng ALB | Dùng để định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 800 test - Dải đo tối thiểu: 3-60 g/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 7% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3g/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 26000
3 | SP3 | Hóa chất định lượng AMYL | Dùng để định lượng α‑amylase trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 800 test - Dải đo tối thiểu: 5-1500 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập: ≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
4 | SP4 | Hóa chất định lượng ALT | Dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT) có hoạt hóa pyridoxal phosphate trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 500 test - Dải đo tối thiểu: 7-700 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2.5% - Độ tái lập:≤ 3.0% - Giới hạn phát hiện: ≤ 6 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 180000
5 | SP5 | Hóa chất định lượng AST | Dùng để định lượng aspartate aminotransferase (AST) có hoạt hóa pyridoxal phosphate trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 500 test - Dải đo tối thiểu: 7-700 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 6% - Giới hạn phát hiện: ≤ 6 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 180000
6 | SP6 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần trên máy sinh hóa tự động | Dùng để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1100 test - Dải đo tối thiểu: 3‑640 µmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 4% - Độ tái lập:≤ 4.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3µmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 26000
7 | SP7 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp trên máy sinh hóa tự động | Dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1100 test - Dải đo tối thiểu: 2‑290 µmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 3% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3µmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 26000
8 | SP8 | Hóa chất định lượng Calci toàn phần | Dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1500 test - Dải đo tối thiểu: 0.20‑5.0 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 2.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.20 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 26000
9 | SP9 | Hoá chất xét nghiệm Cholinesterase | Dùng để định lượng cholinesterase trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤1100 test - Dải đo tối thiểu: 100‑14000 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 6% - Độ tái lập:≤ 7% - Giới hạn phát hiện: ≤ 100 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2500
10 | SP10 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 2700 test - Dải đo tối thiểu: 0.2‑20.7 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2.5% - Độ tái lập:≤ 7.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.2 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 75000
11 | SP11 | Hóa chất định lượng CRP trên máy sinh hóa | Dùng để định lượng protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 650 test - Dải đo tối thiểu: 0.2‑20.0 mg/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 8% - Độ tái lập:≤ 8.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.30 mg/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 100000
12 | SP12 | Hoá chất hiệu chuẩn Protein phản ứng C | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Protein phản ứng C. - Thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 35
13 | SP13 | Hóa chất định lượng CREA | Dùng để định lượng creatinine trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 2500 test - Dải đo tối thiểu: 20‑2200 µmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 20 µmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 170000
14 | SP14 | Dung dịch hiệu chuẩn của xét nghiệm điện giải | Là dung dịch chuẩn nền trên máy xét nghiệm hóa sinh Thành phần tối thiểu gồm có: - Đệm HEPES - Triethanolamine - Natri chloride - Natri acetate - Kali chloride - Chất bảo quản | mL | 720000
15 | SP15 | Dung dịch tham chiếu của điện giải | Dùng để đóng mạch đo ISE nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. - Thành phần tối thiểu: Kali clorua *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 720000
16 | SP16 | Dung dịch pha loãng điện giải | Dùng để pha loãng mẫu nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. - Thành phần tối thiểu: Dung dịch đệm HEPES; Triethanolamin *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 720000
17 | SP17 | Điện cực natri, sử dụng trên máy tự động | Là một thiết bị dùng để định lượng in‑vitro natri trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người. Quy cách: ≥ 9000 test/điện cực *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 15
18 | SP18 | Điện cực kali, sử dụng trên máy tự động | Là một thiết bị dùng để định lượng in‑vitro kali trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người. Quy cách: ≥ 9000 test/điện cực *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 15
19 | SP19 | Điện cực clo | Là một thiết bị dùng để định lượng in‑vitro chloride trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người. Quy cách: ≥ 9000 test/điện cực *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 15
20 | SP20 | Điện cực tham chiếu | Là một thiết bị dùng để đóng mạch đo nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 15
21 | SP21 | Dung dịch chuẩn mức cao của điện giải | Dùng để chuẩn các điện cực chọn lọc ion, là một chế phẩm trong nước với nồng độ các chất điện giải được xác định bằng phương pháp trọng lượng. Được dùng trong chuẩn hóa giá trị natri, kali, và clo trên điện cực chọn lọc ion. - Quy cách: ≤ 10x3mL *Thành phần phản ứng: ≥ 160 mmol/L Na+, ≥ 7 mmol/L K+, ≥ 120 mmol/L Cl *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 200
22 | SP22 | Dung dịch chuẩn mức thấp của điện giải | Dùng để chuẩn các điện cực chọn lọc ion, là một chế phẩm trong nước với nồng độ các chất điện giải được xác định bằng phương pháp trọng lượng. Được dùng trong chuẩn hóa giá trị natri, kali, và clo trên điện cực chọn lọc ion. - Quy cách: ≤ 10x3mL - *Thành phần phản ứng: ≤ 120 mmol/L Na+, ≤ 3 mmol/L K+, ≤ 80 mmol/L Cl *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 200
23 | SP23 | Dung dịch rửa dùng cho máy khí máu và điện giải | Dùng để vệ sinh làm sạch ISE trên máy phân tích. -Thành phần tối thiểu gồm các thành phần: sodium hypochlorite *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 4000
24 | SP24 | Hóa chất Định lượng NH3 trên máy tự động | Dùng để định lượng ammonia trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 10‑1000 µmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập: ≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 10 µmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3600
25 | SP25 | Hóa chất định lượng Ethanol trên máy tự động | Dùng để định lượng ethanol trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 850 test - Dải đo tối thiểu: 0.11‑4.98 g/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập: ≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.11 g/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 10200
26 | SP26 | Dung dịch kiểm chuẩn NH3/ETH/CO2 mức bình thường | Dùng để trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chụm của Ammonia/Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương người ở ngưỡng bình thường. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Hộp | 100
27 | SP27 | Dung dịch kiểm chuẩn NH3/ETH/CO2 CONTROL mức bất thường | Dùng để trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chụm của Ammonia/Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương người ở ngưỡng bất thường. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Hộp | 100
28 | SP28 | Dung dịch kiểm chuẩn NH3/ETH/CO2 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm xét nghiệm Ammonia/Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Hộp | 24
29 | SP29 | Hóa chất định lượng nồng độ glucose | Dùng để định lượng glucosen trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 3500 test - Dải đo tối thiểu: 0.15‑41.6 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 9.5% - Độ tái lập:≤ 10% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.15 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 200000
30 | SP30 | Định lượng GGT | Dùng để định lượng γ‑glutamyltransferase (GGT) - Quy cách: ≤ 450 test - Dải đo tối thiểu: 5‑1200 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5.5% - Độ tái lập:≤ 5.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 100000
31 | SP31 | Hóa chất định lượng HDL-C | Dùng để định lượng HDL‑cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 800 test - Dải đo tối thiểu: 0.1‑3.88 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 1.5% - Độ tái lập:≤ 2% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 75000
32 | SP32 | Hoá chất hiệu chuẩn HDL‑cholesterol | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm HDL‑cholesterol (Lipid). - Quy cách: ≤ 3 x 1 mL - Thành phần: là mẫu chuẩn đông khô lấy từ huyết thanh người với phụ gia hóa học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 12
33 | SP33 | Hoá chất xét nghiệm Lactate | Dùng để định lượng lactate trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 100 test - Dải đo tối thiểu: 0.5‑15.5 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 2.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.5 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
34 | SP34 | Hoá chất xét nghiệm Lipase | Dùng để định lượng lipase trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 200 test - Dải đo tối thiểu: 5‑300 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập:≤ 4.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 15000
35 | SP35 | Hoá chất xét nghiệm Lactate dehydrogenase | Dùng để định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 900 test - Dải đo tối thiểu: 15‑1000 U/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 3.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 15 U/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 4500
36 | SP36 | Hóa chất xét nghiệm MG | Dùng để định lượng magnesium trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 700 test - Dải đo tối thiểu: 0.10‑2.0 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 3% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.10 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 30000
37 | SP37 | Hóa chất định lượng nồng độ protein toàn phần | Dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1100 test - Dải đo tối thiểu: 3.0‑120 g/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập:≤ 4.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3g/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 26000
38 | SP38 | Hoá chất xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy | Dùng để định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tủy trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 700 test - Dải đo tối thiểu: 0.05‑2 g/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 8% - Độ tái lập:≤ 9% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.5 g/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1000
39 | SP39 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy. - Quy cách: ≤ 5 x 1 mL - Thành phần: Đệm HEPES, pH 7.5, các chất phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 15
40 | SP40 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy | Dùng để kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy ở mức bình thường. - Quy cách: ≤ 4 x 3 mL - Thành phần: Đệm HEPES, pH 7.5, các chất phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 144
41 | SP41 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy | Dùng để kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy ở mức bệnh lý. - Quy cách: ≤ 4 x 3 mL - Thành phần: Đệm HEPES, pH 7.5, các chất phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 144
42 | SP42 | Hóa chất định lượng TRIGL | Dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 1000 test - Dải đo tối thiểu: 0.1‑10.0 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2.5% - Độ tái lập:≤ 3% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 75000
43 | SP43 | Định lượng UREA máu/nước tiểu | Dùng để định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 700 test - Dải đo tối thiểu: 0.5‑40 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.0 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 180000
44 | SP44 | Hoá chất hiệu chuẩn | Dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm hoá học lâm sàng, là mẫu chuẩn đông khô lấy từ huyết thanh người. - Quy cách: ≤ 12x3mL - Thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 108
45 | SP45 | Hoá chất xét nghiệm Antistreptolysin O (ASO) | Dùng để định lượng antistreptolysin O trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 200 test - Dải đo tối thiểu: 25‑600 IU/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập:≤ 4.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 25 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1000
46 | SP46 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Antistreptolysin O (ASO) | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm antistreptolysin O trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 3x1mL - Thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 12
47 | SP47 | Hóa chất định lượng RFII | Dùng để định lượng Yếu tố Thấp khớp trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 400 test - Dải đo tối thiểu: 15‑130 IU/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 6% - Giới hạn phát hiện: ≤ 15 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 4800
48 | SP48 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Yếu tố Thấp khớp (RFII) | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Yếu tố Thấp khớp - Quy cách: 5 x 1 mL - Thành phần: RF trong huyết thanh người, Đệm HEPES, albumin huyết thanh bò, natri chloride, chất bảo quản. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 15
49 | SP49 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Yếu tố Thấp khớp (RFII) | Dùng để kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Yếu tố Thấp khớp. - Quy cách: 2x1mL (nồng độ 1); 2x1mL (nồng độ 2) - Thành phần: huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
50 | SP50 | Hoá chất xét nghiệm Phospho | Dùng để định lượng phospho trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 800 test - Dải đo tối thiểu: 0.15‑6.46 mmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 1.5% - Độ tái lập:≤ 2.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.1 mmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3500
51 | SP51 | Hoá chất xét nghiệm Cystatin C | Dùng để định lượng cystatin C trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 250 test - Dải đo tối thiểu: 0.45-6.80 mg/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 2.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.40 mg/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3000
52 | SP52 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cystatin C | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm cystatin C. - Thành phần tối thiểu: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 12
53 | SP53 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Cystatin C | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm cystatin C. - Thành phần tối thiểu: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 36
54 | SP54 | Hóa chất định lượng Vancomycin | Dùng để định lượng vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 200 test - Dải đo tối thiểu: 4.5‑80.0 µg/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 8.5% - Độ tái lập:≤ 11% - Giới hạn phát hiện: ≤ 4.5 µg/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2400
55 | SP55 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Vancomycin | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm vancomycin. - Thành phần tối thiểu: Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 120
56 | SP56 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Vancomycin | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm - Thành phần: Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 120
57 | SP57 | Dung dịch rửa cóng của máy xét nghiệm sinh hóa | Dùng làm dung dịch rửa có tính acid cho tế bào phản ứng, rửa cóng phản ứng (cu-vét) thường quy là cần thiết do có khả năng gây nhiễu giữa các hỗn hợp thuốc thử/mẫu khác. - Thuốc thử tối thiểu gồm có: Acid citric monohydrate *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 12000
58 | SP58 | Hoá chất bão dưỡng | Là dung dịch dùng để hoạt hóa điện cực ISE, để phủ ống ISE và kim hút mẫu đảm bảo thao tác và việc hút mẫu được thực hiện đúng sau quy trình rửa hằng ngày. - Thành phần tối thiểu: Huyết thanh người đông khô không có phụ gia hóa học. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 432
59 | SP59 | Hoá chất phụ gia phản ứng | Là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng, đóng vai trò là chất hoạt động bề mặt làm giảm thiểu sự tạo thành các bọt bong bóng có khả năng làm nhiễu kết quả quang phổ. - Thành phần tối thiểu: Chất tẩy. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 480
60 | SP60 | Đèn dùng cho hệ thống máy sinh hóa tự động | Dùng làm đo ánh sáng quang học các xét nghiệm. - Tính năng: Nguồn sáng halogen, công suất 50W, nguồn điện 12V. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 30
61 | SP61 | Bộ cóng phản ứng sử dụng trên máy sinh hóa | Được sử dụng để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng. - Chất liệu: Nhựa *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | bộ | 12
62 | SP62 | Cup chứa mẫu | Dùng làm vật chứa cho vật liệu mẫu, chất hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát.. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 10000
63 | SP63 | Dung dịch rửa kim hệ thống xét nghiệm sinh hóa chứa NaOH | Dùng làm dung dịch rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống. - Quy cách: ≤ 125 mL - Thành phần tối thiểu: NaOH; chất tẩy rửa. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 15000
64 | SP64 | Hóa chất rửa hệ thống sinh hóa | Dùng làm dung dịch rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống. - Quy cách: ≤ 125 mL - Thành phần tối thiểu: HCl *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 22500
65 | SP65 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống sinh hóa | Dùng làm dung dịch rửa cóng phản ứng. - Quy cách: ≤ 50 mL - Thành phần tối thiểu: Dung dịch natri hydroxide; chất phụ gia. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 3000
66 | SP66 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống sinh hóa | Dùng làm dung dịch kiềm cho cóng phản ứng và kim hút mẫu. - Thành phần tối thiểu: NaOH; chất tẩy rửa. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 240000
67 | SP67 | Dung dịch nước muối sử dụng trên hệ thống sinh hóa | Dùng làm dung dịch pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm. - Quy cách: ≤ 125 mL - Thành phần: NaCl 9 % *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 1500
68 | SP68 | Dung dịch chứa natri hydroxide rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa | Dùng làm dung dịch rửa kim hút mẫu là cần thiết do có khả năng gây nhiễu giữa các mẫu, giúp duy trì tính toàn vẹn của mẫu. - Quy cách: ≤ 12 x 20 mL - Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch natri hydroxide *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 2880
69 | SP69 | Dung dịch rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa | Dùng làm dung dịch rửa kim hút mẫu là cần thiết do có khả năng gây nhiễu giữa các mẫu, giúp duy trì tính toàn vẹn của mẫu. - Quy cách: ≤ 12 x 20 mL - Thành phần: Đệm; chất tẩy. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 1440
70 | SP70 | Hoá chất kiểm soát chất lượng sinh hoá nồng độ bình thường | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường của xét nghiệm sinh hoá - Quy cách: ≤ 20x5mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 600
71 | SP71 | Hoá chất kiểm soát chất lượng sinh hoá nồng độ bất thường | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường của xét nghiệm sinh hoá - Quy cách: ≤ 20x5mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 600
72 | SP72 | Hoá chất kiểm soát chất lượng CRP nồng độ thấp | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn thấp của xét nghiệm CRP. - Quy cách: ≤ 3x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 54
73 | SP73 | Hoá chất kiểm soát chất lượng CRP nồng độ bình thường | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường của xét nghiệm CRP. - Quy cách: ≤ 3x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 54
74 | SP74 | Hoá chất kiểm soát chất lượng CRP nồng độ cao | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn cao của xét nghiệm CRP. - Quy cách: ≤ 3x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 54
MIỄN DỊCH
75 | SP75 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | Dùng để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 10% - Độ tái lập:≤ 12% - Độ nhạy: ≥ 99% - Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
76 | SP76 | Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm HBsAg. - Thành phần tối thiểu: huyết thanh chứng HBsAg (người) trong huyết thanh người; đệm, pH 6.5; chất bảo quản. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 78
77 | SP77 | Hóa chất định lượng Anti-Hbs | Dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 3‑1000 IU/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập: ≤ 7% - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 IU/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 8400
78 | SP78 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBs | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Anti-HBs. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 85
79 | SP79 | Hóa chất xét nghiệm HbeAg | Dùng để phát hiện định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 4% - Độ tái lập:≤ 5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.3 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 9000
80 | SP80 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm HBeAg | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm HBeAg. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 85
81 | SP81 | Hóa chất định tính Anti-Hbe | Dùng để phát hiện định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 1.5% - Độ tái lập:≤ 2.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.2 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 9000
82 | SP82 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBe | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Anti-HBe . *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 85
83 | SP83 | Hóa chất định tính Anti-HCV | Dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 3-60 g/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2.5% - Độ tái lập:≤ 3% - Độ nhạy: ≥ 99% - Độ đặc hiệu: ≥ 99% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
84 | SP84 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HCV | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Anti-HCV. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 85
85 | SP85 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng nguyên và kháng thể HIV | Dùng để phát hiện định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 6% - Độ tái lập:≤ 8% - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: ≥ 99.9% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.0 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 6000
86 | SP86 | Chất kiểm chuẩn HIV | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm HIV. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 180
87 | SP87 | Hóa chất xét nghiệm AFP | Dùng để định lượng α1‑fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1 ‑1000 IU/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5 % - Độ tái lập:≤ 5 % - Giới hạn phát hiện: ≤ 2.25 IU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 15000
88 | SP88 | Dung dịch kiểm chuẩn AFP | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
89 | SP89 | Hóa chất xét nghiệm CA 125 | Dùng để định lượng kháng nguyên phản ứng OC 125 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑5000 U/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 2.0 U/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2400
90 | SP90 | Chất kiểm chuẩn CA 125 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA125. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
91 | SP91 | Hoá chất xét nghiệm CA 15-3 | Dùng để định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 2‑300 U/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 12.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3.0 U/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2400
92 | SP92 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
93 | SP93 | Hóa chất xét nghiệm CA 19-9 | Dùng để định lượng CA 19‑9 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 3‑1000 U/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 3.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 10 U/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2400
94 | SP94 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 19-9 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
95 | SP95 | Hóa chất định lượng CA 72-4 | Dùng để định lượng CA 72‑4 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑250 U/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 2 U/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1500
96 | SP96 | Chất kiểm chuẩn CA 72-4 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm CA 72-4 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
97 | SP97 | Hóa chất định lượng CEA | Dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phôi trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑1000 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 2 ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 15000
98 | SP98 | Dung dịch kiểm chuẩn CEA | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm CEA *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
99 | SP99 | Hóa chất xét nghiệm Cortisol | Dùng để định lượng Cortisol trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 2‑1750 nmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 6% - Độ tái lập:≤ 8% - Giới hạn phát hiện: ≤ 3.0 nmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
100 | SP100 | Dung dịch kiểm chuẩn Cortisol | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
101 | SP101 | Hoá chất xét nghiệm CYFRA 21-1 | Dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑500 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2400
102 | SP102 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
103 | SP103 | Hoá chất xét nghiệm Ferritin | Dùng để định lượng Ferritin trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑2000 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 6.5% - Độ tái lập:≤ 7.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 2 ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 20000
104 | SP104 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
105 | SP105 | Hoá chất xét nghiệm FT4 | Dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑100 pmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 8% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.5 pmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 24000
106 | SP106 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm FT4. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
107 | SP107 | Hoá chất xét nghiệm FT3 | Dùng để định lượng triiodothyronine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 3.1‑6.8 pmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5.5% - Độ tái lập:≤ 6% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.5 pmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 8000
108 | SP108 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
109 | SP109 | Hoá chất xét nghiệm T3 | Dùng để định lượng triiodothyronine toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑10 nmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 7% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1 nmol/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 9000
110 | SP110 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm T3 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
111 | SP111 | Hoá chất xét nghiệm T4 | Dùng để định lượng thyroxine trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 6‑320 nmol/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 4% - Độ tái lập:≤ 8% - Giới hạn phát hiện: ≤ 6 nmol/LL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3000
112 | SP112 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm T4 | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm T4 *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
113 | SP113 | Hoá chất xét nghiệm TSH | Dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑100 µIU/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3.5% - Độ tái lập:≤ 11.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1 µIU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 24000
114 | SP114 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm TSH *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 21
115 | SP115 | Hoá chất xét nghiệm β hCG | Dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β hCG trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 1‑10000 mIU/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 4.5% - Độ tái lập:≤ 6.5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 1 mIU/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2000
116 | SP116 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm β HCG | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
117 | SP117 | Hoá chất xét nghiệm PSA toàn phần | Dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (tPSA) (tự do + phức hợp) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 0.01‑100 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 6% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.014 ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1500
118 | SP118 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA toàn phần | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm PSA toàn phần. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
119 | SP119 | Hoá chất xét nghiệm PSA tự do | Dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 0.01‑50 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 7% - Độ tái lập:≤ 8% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.018 ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1000
120 | SP120 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA tự do | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
121 | SP121 | Hoá chất xét nghiệm Procalcitonin (PCT) | Dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 0.05-100 ng/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 4% - Độ tái lập:≤ 5% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.06 ng/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 15000
122 | SP122 | Hoá chất xét nghiệm PTH | Dùng để định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 5‑5000 pg/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Giới hạn phát hiện: ≤ 6.0 pg/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 2000
123 | SP123 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm PTH | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm PTH xac đinh PTH nguyên vẹn (nội tiết tố tuyến cận giáp). *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
124 | SP124 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm PTH | Dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm PTH. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | ml | 20
125 | SP125 | Hóa chất xét nghiệm proBNP | Dùng để định lượng định lượng N‑terminal pro B‑type natriuretic peptide trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 10‑35000 pg/mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 10% - Độ tái lập:≤ 14% - Giới hạn phát hiện: ≤ 10 pg/mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 18000
126 | SP126 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm proBNP | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm proBNP. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | mL | 20
127 | SP127 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm proBNP | Dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm proBNP. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | mL | 120
128 | SP128 | Hoá chất xét nghiệm Troponin T hs | Dùng để định lượng Troponin T hs trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Dải đo tối thiểu: 5-10000 ng/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 5% - Độ tái lập:≤ 7% - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 ng/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 72000
129 | SP129 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T hs | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T hs . *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 20
130 | SP130 | Hoá chất xét nghiệm Syphilis | Dùng để phát hiện định định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum) trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 3% - Độ tái lập:≤ 4% - Độ nhạy: ≥ 99% - Độ đặc hiệu: ≥ 99% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1200
131 | SP131 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Syphilis | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Syphilis. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 32
132 | SP132 | Hoá chất xét nghiệm Anti-HBc toàn phần | Dùng để phát hiện định tính kháng thể IgG và IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người. - Quy cách: ≤ 300 test - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập:≤35% - Độ nhạy: ≥ 99% - Độ đặc hiệu: ≥ 99% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1200
133 | SP133 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Anti-HBc toàn phần | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Anti-HBc . *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 85
134 | SP134 | Đầu côn hút mẫu và cốc chưa hỗn hợp phản ứng | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng, vật liệu nhựa, dùng trong các xét nghiệm miễn dịch theo phương pháp điện hóa phát quang. | thùng | 150
135 | SP135 | Dung dịch rửa hệ thống của máy xét nghiệm miễn dịch | Là dung dịch dùng để rửa hệ thống ống và cốc đo sau mỗi lần đo và điều chỉnh điện cực. Dung dịch còn được dùng để rửa kim hút thuốc thử. - Quy cách: ≤ 2 x 2 L - Thành phần tối thiểu: KOH *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 1500
136 | SP136 | Dung dịch rửa máy máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Dùng làm dung dịch điều hòa điện cực, rửa phản ứng, tạo tín hiệu điện hóa. - Quy cách: ≤ 2 x 2 L - Thành phần tối thiểu gồm có: dung dịch đệm Đệm phosphate; tripropylamin; chất tẩy; pH ≥ 6,8. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 1500
137 | SP137 | Dung dịch rửa máy miễn dịch | Dùng làm dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có thể gây nhiễu đối với việc phát hiện các tín hiệu. - Quy cách: ≤ 2x2 L - Thuốc thử tối thiểu gồm các thành phần: Đệm phosphate; natri chloride; chất tẩy; chất bảo quản; pH ≥ 7,0. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 504
138 | SP138 | Dung dich pha loãng chung | Dùng làm dung dịch pha loãng mẫu rong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm và tiền pha loãng mẫu nói chung được chỉ định cho một số xét nghiệm. - Quy cách: ≤ 40 mL - Thành phần tối thiểu: Hỗn hợp protein; chất bảo quản. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 1200
139 | SP139 | Dung dịch pha loãng mẫu | Dùng làm dung dịch pha loãng mẫu rong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm và tiền pha loãng mẫu nói chung được chỉ định cho một số xét nghiệm. - Quy cách: ≤ 40 mL - Thành phần: Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 300
140 | SP140 | Dung dịch rửa kim hút hóa chất trong máy miễn dịch | Dùng làm dung dịch rửa kim thuốc thử khi chạy hoặc khi thay đổi thuốc thử. - Quy cách: ≤ 12 x 70 mL - Thành phần tối thiểu: KOH; chất tẩy. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 5040
141 | SP141 | Hoá chất kiểm soát chất lượng các xét nghiệm miễn dịch nồng độ thấp | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm miễn dịch . - Quy cách: ≤ 12 x 5 ml . *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 300
142 | SP142 | Hoá chất kiểm soát chất lượng các xét nghiệm miễn dịch nồng độ trung bình | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm miễn dịch . - Quy cách: ≤ 12 x 5 ml . -Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 300
143 | SP143 | Hoá chất kiểm soát chất lượng các xét nghiệm miễn dịch nồng độ cao | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm miễn dịch . - Quy cách: ≤ 12 x 5 ml . *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 300
144 | SP144 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Troponin T | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Troponin T. - Quy cách: 3x2mL. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 90
ĐÔNG MÁU
145 | SP145 | Hoá chất đo thời gian PT | Dùng để xác định thời gian đông máu prothrombin (PT) hỗ trợ chẩn đoán, sàng lọc các rối loạn đông cầm máu và theo dõi điều trị bằng thuốc chống đông đường uống cùng thuốc kháng vitamin K trong huyết tương người. - Quy cách: 10x4mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 20 - Độ lập: ≤ 2% - Độ tái lập: ≤ 5% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 8000
146 | SP146 | Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động | Dùng để rửa máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động. - Thành phần tối thiểu: Hydrochloric acid, Chất hoạt động bề mặt không ion hóa. - Quy cách: ≤ 5L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 80
147 | SP147 | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm thời gian prothrombin (PT) | Dùng để hiệu chuẩn được thiết lập để hiệu chuẩn trực tiếp thời gian prothrombin (PT), INR và % giá trị mục tiêu. Để xác định giá trị ISI cục bộ. -Quy cách: ≤ 6x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 12
148 | SP148 | Hoá chất đo thời gian APTT | Dùng để định lượng thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) trong việc hỗ trợ chẩn đoán, sàng lọc các rối loạn đông máu và theo dõi heparin không phân đoạn trong huyết tương người. - Quy cách: ≤ 10x2mL - Độ tái lập: ≤ 8% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 4000
149 | SP149 | Hoá chất bổ sung cho xét nghiệm đông máu (Calcium Chloride Solution) | Dùng làm thuốc thử bổ sung cho xét nghiệm đông máu. - Thành phần tối thiểu: Calcium Chloride. - Quy cách: ≤ 10x15mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 5400
150 | SP150 | Hoá chất xét nghiệm Fibrinogen | Dùng để xác định fibrinogen hỗ trợ chẩn đoán các rối loạn cảy máu hoặc thiếu hụt fibrinogen do bẩm sinh hoặc mắc phải hoặc nguy cơ thiếu hụt fibrinogen trong huyết tương người. - Quy cách: 10x1mL - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 40 - Độ lập: ≤ 7.5% - Độ tái lập: ≤ 8% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 220
151 | SP151 | Dung dịch đệm pha loãng cho các xét nghiệm đông máu | Dùng để pha loãng cho các xét nghiệm đông máu. - Thành phần tối thiểu: Sodium barbital; sodium chloride; pH 7.35 ± 0.1 - Quy cách: 10 x 15mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 450
152 | SP152 | Dung dịch tẩy rửa để vệ sinh kim hút cho máy xét nghiệm đông máu tự động hoàn toàn | Dùng để rửa các kim hút trên hệ thống máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động. - Thành phần tối thiểu: Sodium hypochlorite. - Quy cách: ≤ 2L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 4
153 | SP153 | Hoá chất xét nghiệm D-Dimer | Dùng để định lượng không chuẩn hóa các sản phẩm thoái giáng fibrin liên kết chéo (D-dimers) để loại trừ huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuyên tắc phổi (PE) kết hợp với thử nghiệm đánh giá tỉ lệ lưu hành (PTP) ở bệnh nhân ngoại trú nghi ngờ DVT hoặc PE trong huyết tương người. - Quy cách: ≤ 60 mL - Khoảng đo: 0.17 đến 4.40 mg/L - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 80 - Độ lập: ≤ 8% - Độ tái lập: ≤ 15% - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.5 mg/L *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 1347
154 | SP154 | Giếng phản ứng sử dụng trên máy đông máu tự động | Là Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu và chứa mẫu trong chức năng kiểm tra tiền phân tích trong máy đông máu tự động đa bước sóng. Cóng sử dụng một lần, có thể nạp vào máy tại mọi thời điểm. - Chất liệu: polystyrene - Quy cách: ≥ 3000 cái/pack *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 140000
155 | SP155 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm D-Dimer | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường và bệnh lý để xác định D-Dimer. - Quy cách: 5x1mL (bình thường) và 5x1mL (bệnh lý) *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 200
156 | SP156 | Hoá chất kiểm soát chất lượng đông máu nồng độ thấp | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn thấp của xét nghiệm đông máu: PT, APTT, Fibrinogen, .... - Quy cách: 12x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 288
157 | SP157 | Hoá chất kiểm soát chất lượng đông máu nồng độ bình thường | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường của xét nghiệm đông máu - Quy cách: 12x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 288
158 | SP158 | Hoá chất kiểm soát chất lượng đông máu nồng độ cao | Là vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn cao của xét nghiệm đông máu - Quy cách: 12x1mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 288
KHÍ MÁU
159 | SP159 | Điện cực để đo thông số glucose, lactate cho hệ thống máy khí máu | Là cảm biến xét nghiệm định lượng các thông số (pH, pO₂, pCO₂), ISE (Na+, K+, Cl-, Ca2+), Hct, Glu, Lac trong máu động mạch người. Khoảng đo tối thiểu: - pH: 6.500-8.000 - pO2: 10.0-600.0 mmHg - pCO2: 10.0-150.0 mmHg - Hct: 12.0-75.0% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 40
160 | SP160 | Hoá chất xét nghiệm khí máu | Là xét nghiệm đo các chỉ số BG (pH, pO₂, pCO₂), ISE (Na+, K+, Cl-, Ca2+), Hct, Glu, Lac trong máu động mạch người. - Nguyên lý: điện hóa, điện, quang học -Quy cách: ≤ 700test/bình -Hiệu suất: 30 mẫu/giờ *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test | 20000
161 | SP161 | Hoá chất kiểm soát chất lượng khí máu nồng độ 1 | Là dung dịch chứng đa phân tích dùng để kiểm soát toan hô hấp cho giá trị pH thấp và PCO2 cao, PO2 giảm, Na+, K+, Cl-, tHb và bilirubin giá trị thấp, glucose có giá trị bình thường và Hct, iCa2+, urê / BUN, lactat có giá trị cao. Quy cách: ≥ 30 ống/hộp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Ống | 450
162 | SP162 | Hoá chất kiểm soát chất lượng khí máu nồng độ 2 | Là dung dịch chúng đa phân tích dùng để kiểm soát tất cả các thông số có nồng độ các giá trị bình thường, ngoại trừ glucose có mức thấp. Quy cách: ≥ 30 ống/hộp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Ống | 450
163 | SP163 | Hoá chất kiểm soát chất lượng khí máu nồng độ 3 | Là dung dịch chúng đa phân tích dùng để kiểm soát kiềm hô hấp cho giá trị pH cao và PCO2 thấp, PO2 tăng, Na+, K+, Cl-, tHb, glucose và bilirubin có giá trị cao, Hct, iCa+, lactate và urê / BUN có giá trị thấp. Quy cách: ≥ 30 ống/hộp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Ống | 450
164 | SP164 | Dụng cụ hút dung dịch hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát chất lượng | Là một ống được sử dụng trong môi trường xét nghiệm tại chỗ để hút trực tiếp các dung dịch hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát chất lượng từ ống vào máy phân tích. Quy cách: ≥ 150 cái/hộp Thành phần tối thiểu: tetrachlorophenol-3,4,5,6-tetrabromosulfophthalein. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 20000
NƯỚC TIỂU
165 | SP165 | Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng các thông số trong nước tiểu | Que nhúng sử dụng trên máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động tối thiểu các thông số: pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketones, urobilinogen, bilirubin, và hồng cầu, tỷ trọng, màu sắc và độ trong của nước tiểu. - Quy cách: ≤ 500 test/hộp - Hiệu suất: 240 mẫu/ giờ - Độ nhạy: ≥ 90% - Số lượng mẫu đánh giá: ≥ 40 - Độ lập: 100% - Độ tái lập: 100% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test | 48000
166 | SP166 | Dung dịch khử nhiễm | Là dung dịch dùng để khử nhiễm thường xuyên bề mặt của máy phân tích. -Quy cách: ≤125mL - Thành phần tối thiểu: natri hypochlorite *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | mL | 1500
167 | SP167 | Que hiệu chuẩn cho máy phân tích nước tiểu | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. Quy cách: ≥ 25 test/hộp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test | 25
168 | SP168 | Que thử nước tiểu sử dụng trên máy xét nghiệm tự động | Que nhúng sử dụng trên máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động tối thiểu các thông số: pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketones, urobilinogen, bilirubin, và hồng cầu, tỷ trọng, màu sắc và độ trong của nước tiểu. - Quy cách: ≤ 200 test/hộp - Hiệu suất: 240 mẫu/ giờ - Độ lập: 100% - Độ tái lập: 100% *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test | 48000
169 | SP169 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu nồng độ bình thường | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu nồng độ bình thường. - Quy cách: 12x12mL. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 720
170 | SP170 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu nồng độ bệnh lý | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu nồng độ bệnh lý. - Quy cách: 12x12mL. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 720
ĐO TỐC ĐỘ MÁU LẮNG
171 | SP171 | Thẻ xét nghiệm máu lắng | Dùng để đo tốc độ máu lắng Quy cách: ≥ 1000 test/thẻ Khoảng đo: 0-200 mm/h Độ lập: ≤10% Độ tái lập: ≤10% Hiệu suất: 24 mẫu / giờ *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test | 4
172 | SP172 | Bộ kiểm soát chất lượng máu lắng | Dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm đo tốc độ máu lắng Quy cách: ≤2x2mL/hộp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | mL | 3
173 | SP173 | Dụng cụ chứa mẫu thực hiện xét nghiệm máu lắng | Dùng chứa mẫu xét nghiệm đo tốc độ máu lắng Thành phần: K3-EDTA PET, 3ml Quy cách: ≤ 12x100 ống *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Ống | 5000
SINH HỌC PHÂN TỬ
174 | SP174 | Xét nghiệm định lượng HBV | Là một xét nghiệm khuếch đại acid nucleic in vitro để định lượng DNA của vi rút viêm gan B (HBV) trong huyết tương hoặc huyết thanh của người bị nhiễm HBV. được sử dụng để đo nồng độ DNA HBV ở đường nền và trong quá trình điều trị để hỗ trợ đánh giá đáp ứng điều trị. - Nguyên lý: Sử dùng kỹ thuật chuẩn bị mẫu hoàn toàn tự động (tách chiết và tinh sạch acid nucleic) sau đó khuếch đại và phát hiện bằng PCR. - Quy cách: ≥ 192 test/hộp - Giới hạn định lượng dưới : ≤ 10 IU/mL - Giới hạn định lượng trên: ≥ 1.00E+09 IU/mL - Độ đặc hiệu: ≥ 99.9% - Độ nhiễm chéo: 0% - Bảo quản ở 2-8°C *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3000
175 | SP175 | Hoá chất kiểm soát chất lượng HBV | Dung dịch dung để kiểm soát chất lượng HBV dương tính nồng độ thấp. - Quy cách: ≤ 8 x 0.65 mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 36.4
176 | SP176 | Hoá chất kiểm soát chất lượng HBV | Dung dịch dung để kiểm soát chất lượng HBVdương tính nồng độ cao. - Quy cách: ≤ 8 x 0.65 mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 36.4
177 | SP177 | Hoá chất kiểm soát chất lượng HBV | Dung dịch dung để kiểm soát chất lượng HBV âm tính. - Quy cách: ≤ 16 x 1 mL *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 60
178 | SP178 | Hạt từ | Được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≥ 480 -Thành phần tối thiểu: Hạt thủy tinh từ tính, đệm Tris, methyl-4 hydroxybenzoate, natri azide *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3000
179 | SP179 | Dung dịch pha loãng | Được sử dụng để pha loãng mẫu khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≤ 4 x 875 mL -Thành phần tối thiểu: Đệm Tris, methyl 4 hydroxybenzoate, natri azide *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 7000
180 | SP180 | Dung dịch ly giải | Được sử dụng để ly giải mẫu khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≤ 4 x 875 mL -Thành phần tối thiểu: guanidine thiocyanate, polydocanol dithiothreitol, dihydro natri citrate *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | mL | 14000
181 | SP181 | Dung dịch rửa | Được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≤ 4.2 L -Thành phần: Natri citrate dihydrate, methyl-4 hydroxybenzoate *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | L | 25.2
182 | SP182 | Processing Plate | Vật tư tiêu hao được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động -Quy cách: ≤ 60 cái/thùng *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 240
183 | SP183 | Amplification Plate | Vật tư tiêu hao được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≤ 120 cái/thùng *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 240
184 | SP184 | Liquid Waste Plate | Vật tư tiêu hao được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≤ 60 cái/thùng *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 240
185 | SP185 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | Là vật tư tiêu hao được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để hút mẫu và thuốc thử dạng lỏng, cho xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≥ 12*480 (có đầu lọc V=300 µl) -Thành phần tối thiểu: không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR, DNA và ATP của người. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 5760
186 | SP186 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | Là vật tư tiêu hao được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để hút mẫu và thuốc thử dạng lỏng, cho xét nghiệm HBV trên hệ thống tự động. -Quy cách: ≥ 12*480 (có đầu lọc V=300 µl) -Quy cách: ≥ 8*480 (V=1mL có đầu lọc) -Thành phần tối thiểu: không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR, DNA và ATP của người. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 3840
187 | SP187 | HBV DNA | Được dùng để định lượng DNA virus viêm gan B (HBV) trong mẫu huyết thanh hay huyết tương người, là xét nghiệm khuếch đại để định lượng HBV DNA trong huyết thanh và huyết tương bệnh nhân. Thử nghiệm có khả năng phát hiện 9 kiểu gen của HBV, A-I bằng cách sử dụng mồi và đoạn dò đặc hiệu với gen S của bộ gen virus. -Quy cách: ≤ 96 test -Thành phần tối thiểu: chứng nội tại (IC), HBV/IC Standard 1-4, HBV/IC RM Reagent Mix, RT PCR Enzyme, Nước cất cho PCR. -Độ đặc hiệu: ≥ 99.99% -Độ tuyến tính: từ 9 IU / ml đến 2.5x109 IU / ml -Giới hạn phát hiện: ≤ 11 IU/ml *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 3000
188 | SP188 | HCV RNA | Được dùng để định lượng RNA Hepatitis C Virus (HCV) trong mẫu huyết thanh hay huyết tương người, là xét nghiệm khuếch đại để định lượng HCV RNA trong huyết thanh và huyết tương bệnh nhân. Thử nghiệm có khả năng phát hiện 8 kiểu gen của HCV, bằng cách sử dụng mồi và đoạn dò đặc hiệu với trình tự ở vùng 5’ chưa được mã hóa của bộ gen virus. -Quy cách: ≤ 96 test -Thành phần tối thiểu: chứng nội tại (IC), HCV/IC Standard 1-4, HCV/IC RM Reagent Mix, RT PCR Enzyme, Nước cất cho PCR. -Độ đặc hiệu: ≥ 99.99% -Độ tuyến tính: từ 50 IU/ml đến 4x1010 IU/ml -Giới hạn phát hiện: ≤ 20 IU/ml *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Test | 1000
189 | SP189 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | Là vật tư tiêu hao được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để hút mẫu và thuốc thử dạng lỏng, cho các xét nghiệm sinh học phân tử -Quy cách: ≥ 10x96 (V=200 µl có đầu lọc) -Thành phần tối thiểu: không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR, DNA và ATP của người. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 11520
190 | SP190 | PCR Strip tubes | Là vật tư tiêu hao được sử dụng trong xét nghiệm HBV, HCV -Quy cách: 0.1mL/8 strip có nắp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 3000
191 | SP191 | PCR Strip tubes | Là vật tư tiêu hao được sử dụng trong xét nghiệm HBV, HCV -Quy cách: 0.1mL/4 strip có nắp *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 3000
192 | SP192 | Hoá chất ly trích DNA/RNA | Là dung dịch dung để tinh chế acid nucleic (DNA/RNA). -Quy cách: ≥ 96 test/thùng -Thành phần tối thiểu: Protein K, Lysis Buffer, Washing Buffer, hạt từ, Elution Buffer *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | test | 4512
193 | SP193 | Hóa chất xét nghiệm Toxocara IgM (Giun đũa chó-mèo) | Hóa chất tìm kháng thể Toxocara IgM (Giun đũa chó-mèo) bằng phương pháp Elisa, thành phần hóa chất tối thiêu gồm: enzyme liên hợp, cơ chất; dung dịch dừng phản ứng, chứng âm, chứng dương. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương | test | 960
194 | SP194 | Hóa chất xét nghiệm Strongyloides IgM (Giun lươn) | Hóa chất tìm kháng thể Strongyloides IgM (Giun lươn) bằng phương pháp Elisa , thành phần hóa chất tối thiêu gồm: enzyme liên hợp, cơ chất; dung dịch dừng phản ứng, chứng âm, chứng dương. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương | test | 960