## Danh mục BV
DANH MỤC HOÁ CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2025
Kèm theo yêu cầu báo giá số: 1007 /BVAG-VTTBYT ngày 14/08/2024
STT | Mã vật tư | Mã số theo nhóm TT04/2017/TT-BYT | Danh mục hàng hoá | Tiêu chuẩn kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | SP1 | N07.01.500 | Phim khô Laser 35 x 43cm | - Phim khô laser kiểu DI-HL(hoặc tương đương), - Kích thước 35x43 cm. - Tương thích với máy in phim khô laser Fuji Drypix series | cái | 50000
2 | SP2 | N07.01.500 | Phim khô Laser 25x30 cm | - Phim khô laser kiểu DI-HL, kích thước 25x30 cm. - Kích thước: 25 x 30cm - Tương thích với máy in phim khô laser Fuji Drypix series | cái | 65000
3 | SP3 | N07.01.500 | Phim X-quang 25 x 30cm | - Phim X-quang KTS Drystar DT5.000IB (Hoặc tương đương) - Phim khô - Phim phù hợp với các dòng máy in Agfa - Chứng nhận lưu hành (FSC): Châu Âu, Úc - Chứng nhận ISO 13485, CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 40000
4 | SP4 | N07.01.500 | Phim X-quang 35 x 43cm | - Phim X-quang KTS Drystar DT5.000IB (Hoặc tương đương) - Phim khô - Phim phù hợp với các dòng máy in Agfa - Chứng nhận lưu hành (FSC): Châu Âu, Úc - Chứng nhận ISO 13485, CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 25000
5 | SP5 | N07.01.500 | Phim chụp laser 25x30cm(10x12IN) | - Công nghệ in khô, laser. - Sử dụng tương thích với máy in phim hãng Carestream. | cái | 60000
6 | SP6 | N07.01.500 | Phim chụp laser 35x43CM (14x17IN) | - Công nghệ in khô, laser. - Sử dụng tương thích với máy in phim hãng Carestream. | cái | 35000
7 | SP7 | N04.03.100 | Dây nối máy bơm tiêm 75cm | - Chất liệu: Dây dài 75cm ID 2,9mm - OD 3,9mm, được làm từ vật liệu nhựa y tế trong suốt 2 đầu dây là khóa dạng xoắn luer lock. - Dây chống xoắn, Không có chất DEHP. - Sản phẩm được tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 14000
8 | SP8 | N07.01.220 | Bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng 200ml dùng 1 lần | - Xi lanh loại 2 nòng. Bộ gồm 02 xi lanh, 01 dây bơm thuốc chữ Y hoặc T, 2 ống lấy thuốc. - Dùng bơm thuốc cản quang/cản từ khi chụp CT/DSA/MRI. | Cái | 170
9 | SP9 | N07.01.220 | Bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng 100ml dùng 1 lần | - Xi lanh loại 1 nòng. Bộ gồm 01 xi lanh, 01 dây bơm thuốc, 1 ống lấy thuốc. - Dùng bơm thuốc cản quang/cản từ khi chụp CT/DSA/MRI. | Cái | 170
10 | SP10 | N03.05.060 | Khóa ba ngã có dây dài 25cm | - Khoá ba ngã có dây dài 25cm. - Chống nứt gãy & chịu được áp lực ≥ 4bar. Thời gian sử dụng 96h. - Không có chất DEHP. Vật liệu polyamide (hoặc tương đương). - Đạt tiêu chuẩn: EC, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 26000
11 | SP11 |  | Giấy in kết quả siêu âm 110mm x 20m | - Kích thước 110mm x 20m. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 360
12 | SP12 |  | Bột băng nha chu | - Dễ tạo dạng - Không có Eugenol - Đông nhanh trong 60 giây - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | 3
13 | SP13 |  | Chổi đánh bóng | - Chổi làm bằng sợi cước y tế dẽo và cứng cáp - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE/FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 13
14 | SP14 |  | Cọ bôi keo trám đèn | - Cọ bôi keo trám đèn - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cây | 1800
15 | SP15 |  | Cole giấy 20,25,30,35 | - Cole giấy 20-35 - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 13
16 | SP16 |  | Cole gutta đủ số | - Cole gutta đủ số - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | 280
17 | SP17 |  | Cole phụ B, C | - Cole phụ B, C - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 20
18 | SP18 |  | Cung Inox cố định hàm | - Cung Inox cố định hàm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cặp | 600
19 | SP19 |  | Đài cao su | - Đài cao su - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 67
20 | SP20 | N07.06.050 | Đai cellulo | - Đai cellulo - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 2300
21 | SP21 | N07.06.050 | Đai kim loại (Đai Matrix) | - Đai kim loại (Đai Matrix). Gói: 12 sợi - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 150
22 | SP22 |  | Dầu vô tay khoan | - Dầu vô tay khoan - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 13
23 | SP23 |  | Giấy cắn nha khoa | - Giấy cắn nha khoa - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | 15
24 | SP24 |  | Giấy nhám kẻ (mịn) | - Giấy nhám kẻ (mịn) - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | 20
25 | SP25 |  | Keo trám răng trong nha khoa | - Keo trám răng trong nha khoa - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE/FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lọ | 23
26 | SP26 |  | Len đủ số | - Len đủ số - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cây | 70
27 | SP27 |  | Lentulo dài 21mm | - Kích thước dài 21mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cây | 50
28 | SP28 |  | Lentulo dài 25mm (Số 30) | - Dài 25mm (Số 30) - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cây | 50
29 | SP29 |  | Ngáng miệng dùng trong nội soi | - Ngáng miệng có dây choàng - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 230
30 | SP30 |  | Reamer các số từ số 08 đến 50 | - Reamer các số từ số 08 đến 50 - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cây | 1400
31 | SP31 |  | Sò đánh bóng | - Sò đánh bóng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Con | 230
32 | SP32 |  | Super snap | - Super snap - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 230
33 | SP33 |  | Trâm dũa ống tủy Reamer (đủ số) | - Trâm dũa ống tủy Reamer (đủ số) - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cây | 350
34 | SP34 |  | Trâm gai vàng | - Dùng làm sạch sợi tuỷ; gai đàn hồi tốt, sắc bén, an toàn - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cây | 15
35 | SP35 |  | Fuji 9 các màu A3 + A3,5 | - Fuji 9 các màu A3 + A3,5 - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | 50
36 | SP36 |  | Bay trám Composite không dính | - Bay trám Composite không dính, các cở - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cây | 25
37 | SP37 |  | Bay trộn Alginate | - Bay trộn Alginate, các cở - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cây | 15
38 | SP38 |  | Bộ tay khoan Low speed | - Bộ tay khoan Low speed - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 20
39 | SP39 |  | Bộ tiểu phẩu (07 khoản) | - Bộ tiểu phẩu 07 khoản - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 13
40 | SP40 |  | Cán gương nha | - Cán gương nha cầu lõm lớn hơn vật. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 120
41 | SP41 |  | Cây bóc tách nướu | - Cây bóc tách nướu - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cây | 25
42 | SP42 |  | Chén Inox 06cm | - Chén Inox 06cm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 230
43 | SP43 |  | Hộp đựng gòn có nắp 10 x 8cm | - Hộp đựng gòn có nắp 10x8cm - Chất liệu: Inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 60
44 | SP44 |  | Kìm nhổ răng đa năng 150mm | - Kìm nhổ răng đa năng 150mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 25
45 | SP45 |  | Mâm Inox chữ nhật 35x50cm inox 304 | - Mâm Inox chữ nhật 35x50cm inox 304 - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 60
46 | SP46 |  | Mặt gương nha | - Mặt gương nha - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 350
47 | SP47 |  | Mũi cạo vôi | - Mũi cạo vôi - Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 25
48 | SP48 |  | Mũi cắt cầu kim loại | - Mũi cắt cầu kim loại - Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Mũi | 35
49 | SP49 |  | Mũi đánh bóng Composite | - Mũi đánh bóng Composite các cở - Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 25
50 | SP50 |  | Mũi Endoz (Mũi mở tủy tránh thủng sàn) | - Mũi Endoz (hoặc tương đương). - Quy cách: 1 mũi - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 15
51 | SP51 |  | Mũi high 557 (Mũi khoan nha) | - Mũi high 557. - Quy cách: 1 mũi - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 15
52 | SP52 |  | Mũi high tròn 1/2 | - Mũi high tròn 1/2. - Quy cách: 1 mũi - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 60
53 | SP53 | N08.00.330 | Mũi khoan 2.7mm/3.2mm/3.5mm | - Mũi khoan kích cỡ: 2.7mm/3.2mm/3.5mm. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 25
54 | SP54 | N08.00.330 | Mũi khoan kim cương high tròn đủ cở, hình búp lửa | - Mũi khoan kim cương high tròn đủ cở, hình búp lửa - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 880
55 | SP55 | N08.00.330 | Mũi khoan low speed tròn | - Mũi khoan low speed tròn - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 380
56 | SP56 | N08.00.330 | Mũi khoan Mini 14mm | - Mũi khoan Mini 14mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 150
57 | SP57 | N08.00.330 | Mũi khoan low speed HP4 | - Mũi khoan low speed - Vĩ 5 mũi - Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 35
58 | SP58 | N08.00.330 | Mũi khoan trụ low speed | -Mũi khoan trụ low speed HP 702 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 35
59 | SP59 | N08.00.330 | Mũi khoan tungsten high 1, 2, 3, 4, 5 | - Mũi khoan tungsten high 1, 2,3,4,5 - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 35
60 | SP60 |  | Mũi trụ thô (kim cương) | - Mũi trụ thô (kim cương) - Vĩ 5 mũi. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 35
61 | SP61 |  | Nạo ổ răng cán nhỏ | - Nạo ổ răng cán nhỏ. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 35
62 | SP62 |  | Nạy chóp | - Nạy chóp. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 18
63 | SP63 |  | Nạy thẳng các số | - Nạy thẳng các số. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 35
64 | SP64 |  | Nạy thẳng trung | - Nạy thẳng trung. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | 35
65 | SP65 |  | Nhíp nha khoa | - Nhíp nha khoa - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cây | 60
66 | SP66 |  | Ống chích nha | - Ống chích nha - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cây | 60
67 | SP67 |  | Ống tiêm nha khoa inox | - Ống tiêm nha khoa inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cây | 60
68 | SP68 |  | Tay khoan High speed | -Tay khoan High speed - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 20
69 | SP69 |  | Thám trâm | - Thám trâm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 60
70 | SP70 |  | Acid etching | - Thành phần: 37% Phosphoric Acid Etchant; - Qui cách: Chai / 5 ml. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lọ | 20
71 | SP71 |  | Composit lỏng | - Composit lỏng; Đóng rắn sáng, không ăn mòn, độ bám dính cao. - Qui cách: Tuýp 1,5g (Tube 1,5g). - Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tuýp | 20
72 | SP72 |  | Costisomol | - Thành phần: Prednisolone acetate 1,1% Diiodothymol Kẽm oxit Bari sunfat. - Qui cách: Chai 25g. - Tiêu chuẩn:CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | 3
73 | SP73 |  | Endomethason (Cortisomol) | - Thành phần: Hydrcostison acetate và Paraformaldehyde. - Qui cách: Hộp 14g. - Tiêu chuẩn:CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lọ | 3
74 | SP74 |  | Eugenol | - Dung dịch Eugenol - Qui cách: Lọ 30ml. - Tiêu chuẩn:CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | lọ | 15
75 | SP75 |  | Thuốc diệt tủy răng | - Thành phần: Anhydrit Arsennic, Cocain HyDroclorid, Phenol. - Quy cách: lọ 13ml. -Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lọ | 18
76 | SP76 | N02.01.010 | Băng bột bó 10cm x 2,7m | - Thời gian đông kết: 2- 4 phút. - Gạc: cotton. - Chất liệu: Thạch cao nguyên chất 97% - Kích thước: 10cm x 2,7m (4 inch) - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 6000
77 | SP77 | N02.01.010 | Băng bột bó 15cm x 2,7m | - Thời gian đông kết: 2- 4 phút - Gạc: cotton. - Chất liệu: Thạch cao nguyên chất 97% - Kích thước: 15cm x 2,7m (6 inch) - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 12000
78 | SP78 | N02.01.010 | Băng bột bó thủy tinh, cuộn 3 inch | - Băng bó bột bằng sợi thuỷ tinh - Chịu lực được sau 20 phút bột khô - Kích thước: 7,5cm x 3,6m (3 inch). - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 350
79 | SP79 | N02.01.010 | Băng bột bó thủy tinh, cuộn 4 inch | - Băng bó bột bằng sợi thuỷ tinh - Chịu lực được sau 20 phút bột khô - Kích thước: 10cm x 3,6m (4 inch). - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 500
80 | SP80 | N02.01.010 | Băng bột bó thủy tinh, cuộn 5 inch | - Băng bó bột bằng sợi thuỷ tinh - Chịu lực được sau 20 phút bột khô - Kích thước: 12,5cm x 3,6m (5 inch). - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 1000
81 | SP81 | N02.01.040 | Băng cuộn 9cm x 2,5m tiệt trùng | - Băng cuộn:dệt từ sợi 100% cotton - Kích thước: 9cm x 2,5m - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 28000
82 | SP82 | N08.00.010 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 75mm mổ mở | - Ghim khâu (băng đạn) 75mm của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 75mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 1,5-2,0mm, 118 ghim dạng 3-D làm bằng Titanium Alloy với 6 hàng ghim, dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 75 mm. | Cái | 50
83 | SP83 | N08.00.010 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 60mm | - Băng đạn (ghim khâu) các cỡ gồm 88 ghim làm bằng hợp kim titan (Ti3Al2.5V) với công nghệ giữ mô bề mặt (GST), có 6 hàng ghim , chiều cao ghim đóng các cỡ gồm: 1,0mm, 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm, dùng kèm với dụng cụ Echelon Flex 60mm gập góc. | Cái | 70
84 | SP84 | N08.00.010 | Băng đạn nội soi nghiêng, dài 45mm, ghim 3.5; dài 60mm, ghim 3.5 | - Chất liệu: ghim titanium - Kích thước: dài 60mm, chiều cao ghim 3.0- 4.0mm- thiết kế thanh chữ i - Đặc tính kỹ thuật: - Băng ghim nội soi có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm.Chiều cao ghim khi đóng: 1.25mm;1.5mm;1.75mm.Các hàng ghim bấm titanium so le giúp máu lưu thông nuôi mô phát triễn . Sau khi lắp vào tay súng có khả năng xoay liên tục 1 vòng 360*. - Tương thích tay súng 5 điểm gập góc mỗi bên và 1 điểm ở giữa, gập góc 45 độ mỗi bên. Tương thích với súng dùng nhiều lần cùng hãng - Thanh đe cố định - Ghim đóng hình chữ B chuẩn , khoảng đóng mô mục tiêu 1.5mm - 2.25mm - Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFG (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 133
85 | SP85 | N07.04.050 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng, đa kích cỡ | - Dụng cụ khâu cắt nối nội soi các cỡ. - Chất liệu: ghim titanium - Kích thước: Sau khi lắp băng ghim tương thích có khả năng gập góc tổng 90 độ 2 bên, gập góc 45độ mỗi bên với 5 điểm gập góc mỗi bên và một điểm ở giữa. Trục dài 16cm - Đặc tính kỹ thuật: Dụng cụ cắt khâu nối nội soi đa năng, tích hợp với tất cà các loại băng ghim cắt khâu nối nội soi. các loại, các cỡ, Công nghệ TRI-STAPLER (hoặc tương đương) - Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFG (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 18
86 | SP86 | N07.04.050 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 75mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 3 mức 1,5-1,8-2,0mm, phù hợp với các loại mô, gồm 118 ghim làm bằng Titanium Alloy (hoặc chất liệu tương đương) với công nghệ 6 hàng ghim 3D | Bộ | 7
87 | SP87 | N07.04.050 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 60mm tự động | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 60mm tự động (EC60A) hoặc tương đương - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc Echelon Flex 60mm, đường kính cán 12mm, chiều dài cán 34cm, gập góc mỗi bên 45 độ, hàm đe bằng thép đúc không gỉ, lưỡi dao hình chữ C làm bằng thép mác 400 không gỉ, công nghệ 3 điểm tiếp xúc, độ mở hàm 22mm | Bộ | 6
88 | SP88 | N08.00.010 | Băng ghim mổ hở ba hàng ghim, dài 80mm ghim 3.5mm | - Chất liệu: ghim titanium - Kích thước: chiều cao ghim từ trong ra ngoài 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, băng ghim màu tím, chiều dài thân dụng cụ 80mm. - Đặc tính kỹ thuật: Băng ghim cắt khâu nối thẳng mổ mở, công nghệ ba hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, chiều dài thân dụng cụ 80mm. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFG (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 130
89 | SP89 | N08.00.010 | Băng đạn nội soi nghiêng, dài 45mm, ghim 3.5 | - Chất liệu: ghim titanium - Kích thước: dài 45mm, chiều cao ghim 3.0mm- 3.5mm- 4.0mm- Thiết kế thanh chữ i - Đặc tính kỹ thuật: - Băng ghim nội soi có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là:3.0mm; 3.5mm; 4.0mm.Chiều cao ghim khi đóng: 1.25mm; 1.5mm;1.75mm .Các hàng ghim bấm titanium so le giúp máu lưu thông nuôi mô phát triễn . Sau khi lắp vào tay súng có khả năng xoay liên tục 1 vòng 360*. - Tương thích tay súng 5 điểm gập góc mỗi bên và 1 điểm ở giữa, gập góc 45 độ mỗi bên. Tương thích với súng pin dùng nhiều lần cùng hãng - Thanh đe cố định - Ghim đóng hình chữ B chuẩn, khoảng đóng mô mục tiêu 1.5mm - 2.25mm - Tiêu chuẩn:ISO, CE, CFG (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 30
90 | SP90 | N05.02.020 | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc số 3-0 | Chỉ tiêu có gai không cần buộc Copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, gai đầu tù, một đầu có vòng, số 3/0, dài 15cm, màu xanh lá. Kim tròn đầu nhọn công nghệ Nucoat V20, 1/2C, dài 26mm, giữ vết thương 21 ngày, tiêu hoàn toàn 180 ngày. | Tép | 130
91 | SP91 | N05.02.020 | Chỉ tan đơn sợi có gai | - Chỉ tiêu có gai không cần buộc Copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, gai đầu tù, một đầu có vòng, số 3/0, dài 30cm, màu xanh lá. Kim Surgalloy tròn đầu nhọn , 1/2C, dài 26mm, giữ vết thương 21 ngày, tiêu hoàn toàn 180 ngày. | Tép | 30
92 | SP92 | N04.04.010 | Catheter dẫn lưu qua da các cỡ | - Chất liệu bằng thermoplastic polyurethane (TPU) hoặc tương đương, được phủ 1 lớp ái nước, cản quang - Có khóa string lock, cố định độ cong của catheter bằng dây - Đường kính 8Fr - 16Fr, dài 30 cm - Số lượng lỗ trên ống ≥ 4, kích thước lỗ > 2mm - Chiều dài đầu cong 5 - 10cm - Thiết kế phần đầu có thể uốn cong, có đánh dấu chiều dài trên thân ống, tương thích dây dẫn đường tối thiểu 0.89mm - Các bộ phận khác đi kèm: kim chọc, trocar, bộ duỗi thẳng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 310
93 | SP93 | N03.07.060 | Túi chứa dịch dẫn lưu | - Mô tả: gồm 01 túi dùng chứa dịch - Kích cỡ: 800ml - Chất liệu: PVC - Tiệt trùng | cái | 200
94 | SP94 | N06.05.020 | Lưới điều trị thoát vị kích thước 5x10cm | - Chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene. - độ dày 0,5mm chịu được áp lực và kháng lực cao. - Kích thước lỗ: 1.2*0.9 mm - Trọng lượng: 57 g/m2 - Độ bền (Lực căng đứt): 750.0 kPa, Độ bền kéo thẳng (lực căng kéo thẳng) : Dọc 275N; Ngang 250N không dính, trong suốt, mềm mại, chắc chắn. | Cái | 120
95 | SP95 | N06.05.020 | Lưới điều trị thoát vị 15x15cm, | - Lưới điều trị thoát vị PROLENE soft mesh 15x15cm, SPMH (hoặc tương đương) - Chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene, - độ dày 0,5mm chịu được áp lực và kháng lực cao. - Kích thước lỗ: 1.2*0.9 mm - Trọng lượng: 57 g/m2 - Độ bền (Lực căng đứt): 750.0 kPa, Độ bền kéo thẳng (lực căng kéo thẳng) : Dọc 275N; Ngang 250N không dính, trong suốt, mềm mại, chắc chắn. | Cái | 20
96 | SP96 | N06.05.020 | Mảnh ghép Polypropylene 15x15cm | - Chất liệu: Polypropylene 100% không tiêu, kích cỡ 15cmx15cm; 70g/m2, độ dày 0.56 mm, kích thước lỗ 1.2x1.4 mm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn FDA, FSC, ISO(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 20
97 | SP97 | N06.05.020 | Mảnh ghép Polypropylene 10x15cm. | - Chất liệu: Polypropylene 100% không tiêu, kích cỡ 10cmx15cm; 70g/m2, độ dày 0.56 mm, kích thước lỗ 1.2x1.4 mm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 180
98 | SP98 | N06.05.020 | Mảnh ghép Polypropylene kích thước 5x10cm | Chất liệu: Polypropylene 100% không tiêu, kích cỡ 5cmx10cm, trọng lượng: 70g/m2, độ dày 0.56 mm, kích thước lỗ 1.2x1.4 mm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. Tiêu chuẩn FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 150
99 | SP99 | N07.04.070 | Tấm nâng, màng nâng, lưới dùng trong điều trị và phẫu thuật . Kích thước 15cm x 10cm | - Mảnh ghép thoát vị thành bụng 2 lớp, mềm xốp dễ thao tác, chất liệu Polyester thân nước, một mặt là màng Collagen chống dính, thiết kế mũi dệt X cải tiến, có đính chỉ sẵn. - Kích thước lỗ lưới lớn 4.8x2.0mm. - Kích thước 15cm x 10cm hình chữ nhật - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Miếng | 12
100 | SP100 | N07.04.070 | Tấm nâng, màng nâng, lưới dùng trong điều trị và phẫu thuật.Kích thước 30cm x 20cm | - Mảnh ghép thoát vị thành bụng 2 lớp, mềm xốp dễ thao tác, chất liệu thân nước, một mặt là màng Collagen chống dính, thiết kế mũi dệt X cải tiến, có đính chỉ sẵn. - Kích thước lỗ lưới lớn 4.8x2.0mm. - Kích thước 30cm x 20cm hình chữ nhật - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Miếng | 6
101 | SP101 | N02.03.030 | Băng keo có gạc vô trùng 150 x 90mm | - Băng dính vô trùng - Có gạc thấm hút mạnh, - Kích thước: 150 x 90 mm. - Qui cách: 25 miếng/ hộp. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Miếng | 4600
102 | SP102 | N02.01.020 | Băng thun 3 móc 10cm x 4,5m | - Sản phẩm được làm từ sợi cotton hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. - Có móc cài bằng nhôm hoặc thép không rỉ để cố định băng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 30000
103 | SP103 | N01.01.010 | Bông y tế không thấm nước gói 1 kg | - Nguyên liệu: 100% bông xơ thiên nhiên, Không thấm nước, có dạng dài được quấn thành khối hình trụ. Quy cách: 1kg/gói - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Kg | 270
104 | SP104 | N02.03.020 | Gạc dẫn lưu (0,75cm x 200cm x 4 lớp) | - Gạc được làm từ vải không dệt dùng hút dịch, máu trong và sau sau khi mổ - Kích thước: 0,75cm x 200cm x 4 lớp - Tiệt trùng. - Qui cách: 1 cái/gói. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 27000
105 | SP105 | N02.03.020 | Gạc phẫu thuật ổ bụng, 6 lớp, tiệt trùng (30cm x 40cm) | - Nguyên liệu: Gạc 100% cotton, tốc độ thấm hút ≤8s. - Quy cách: Gạc 30 x40cm, 6 lớp cản quang, tiệt trùng ,5 miếng/gói - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016(hoặc tương đương) | Miếng | 220000
106 | SP106 | N02.03.020 | Gói gạc mổ nội soi | - Nguyên liệu: Gạc 100% cotton, tốc độ thấm hút ≤8s. - Kích thước: Gạc 2x30cmx6 lớp, cản quang, tiệt trùng, 5 miếng/gói - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 7000
107 | SP107 | N01.01.010 | Gói gòn viên | - Bông xơ tự nhiên 100%, tốc độ thấm hút ≤ 8s. - Tiệt trùng - Trọng lượng gòn: 8,4 gram/ gói - Tiêu chuẩn:ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 7000
108 | SP108 | N01.01.010 | Gòn chèn FAV chạy thận nhân tạo | - Nguyên liệu: Bông xơ tự nhiên 100%, tốc độ thấm hút ≤ 8s . - Kích thước: Gòn se chặt, cuộn tròn dài 2,5cm, đường kính 2cm, 10 viên/gói - Trọng lượng : 20 gram/gói, tiệt trùng . - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 24000
109 | SP109 | N02.03.020 | Gạc lót gòn: 20 cmx10cmx1 miếng + 10 viên gòn | - Nguyên liệu: Gạc 100% cotton, Bông: 100% bông xơ tự nhiên, tốc độ thấm hút ≤ 8s. - Kích thước: Miếng gạc lót gòn 20cm x 10cm, (1 miếng gạc lót gòn + 10 viên gòn)/gói, tiệt trùng. - Trọng lượng: 7,8 gram gòn + 1,2 gram gạc = 9 gram. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 200000
110 | SP110 | N02.03.020 | Gạc lót gòn: 20 cmx10cmx2 miếng | - Nguyên liệu: Gạc 100% coton, Bông: 100% bông xơ tự nhiên, tốc độ thấm hút ≤ 8s, tiệt trùng. - Kích thước: Gạc lót gòn 20cm x10cm, 2 miếng/gói. - Trọng lượng: 9,4gram gòn + 2,4gram gạc =11,8 gram. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 100000
111 | SP111 | N02.03.020 | Gòn miếng : 4,5cmx5,5cmx10 miếng + Gạc lót gòn 6,5cmx4,5cmx 10 miếng | - Nguyên liệu: Gạc 100% coton, Bông: 100% bông xơ tự nhiên , tốc độ thấm hút ≤ 8s, tiệt trùng. - Kích thước: Gòn miếng : 4,5cm x5,5cm, 10 miếng/gói + Gạc lót gòn 6,5cm x 4,5cm, 10 miếng/gói. - Trọng lượng : 10gram gòn + 5gram gạc =15gram. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 14000
112 | SP112 | N02.03.020 | Gòn miếng lớn : 8cmx 8cmx 30 miếng + Gạc lót gòn : 8cmx9cm x 1 miếng | - Nguyên liệu: Gạc 100% coton, Bông: 100% bông xơ tự nhiên, tốc độ thấm hút ≤ 8s, tiệt trùng. - Gòn miếng lớn : 8cmx 8cm, 30 miếng/ gói + Gạc lót gòn : 8cmx9cm, 1 miếng/gói - Trọng lượng : 42gram gòn + 0,6gram gạc =42,6gram. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 4000
113 | SP113 | N01.01.010 | Gòn miếng lớn : 8cmx7cmx20 miếng | - Nguyên liệu: Bông xơ tự nhiên 100%, tốc độ thấm hút ≤ 8s . - Gòn miếng lớn : 8cmx7cmx20 miếng/gói, tiệt trùng. - Trọng lượng gòn : 32gram. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 18000
114 | SP114 | N01.01.010 | Gòn miếng nhỏ : 5cmx3 cmx 20 miếng | - Nguyên liệu: Bông xơ tự nhiên 100%, tốc độ thấm hút ≤ 8s . - Quy cách: 5cm x3 cm, 20 miếng/gói. - Trọng lượng : 20gram/gói, tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 12000
115 | SP115 | N01.01.010 | Gòn tiêm thuốc : 30 viên / gói | - Nguyên liệu: Bông xơ tự nhiên 100%, tốc độ thấm hút ≤ 8s.Trọng lượng : 20gram/ gói, gói 30 viên, tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 150000
116 | SP116 | N02.03.020 | Gói gạc đắp phỏng | - Nguyên liệu: Gạc 100% cotton, tốc độ thấm hút ≤8s, tiệt trùng. - Kích thước: Gạc 50x50cm: 2 miếng/ gói - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016(hoặc tương đương) | Gói | 27000
117 | SP117 | N02.03.020 | Gạc tiểu phẫu : 09cmx11cmx 5 miếng | - Nguyên liệu: Gạc 100% cotton, tốc độ thấm hút ≤8s. Kích thước: Gạc 09cm x 11cm x 5 miếng/gói, mỗi miếng có 12 lớp gạc, rìa tấm gạc được xếp vào trong - Trọng lượng : 20 gr/gói, tiệt trùng . -Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016(hoặc tương đương) | Gói | 4000
118 | SP118 | N08.00.260 | Kẹp xanh | - Dùng kẹp túi dịch thẩm phân phúc mạc. | Cái | 100
119 | SP119 | N08.00.260 | Kẹp catheter | - Kẹp Catheter dùng khi thay transfer set (kẹp ống thông) - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE/FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 50
120 | SP120 | N04.03.110 | Bộ kết nối máy lọc màng bụng(thẩm phân phúc mạc)tự động người lớn | Bộ kết nối máy lọc màng bụng thẩm phân phúc mạc tự động người lớn(HomeChoice Automated PD set with Cassette and 4-Prong Luers) | Bộ | 500
121 | SP121 | N03.07.060 | Túi đựng dịch xả 15L | - Túi đựng dịch dùng cho máy Homechoice. - Thể tích ≥ 15 lít. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 500
122 | SP122 | N04.04.040 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | - Nắp đóng bộ chuyển tiếp, nắp bằng nhựa chứa povidon- iod. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 120000
123 | SP123 | N04.04.010 | Catheter (Ống thông) đầu cong dùng thẩm phân phúc mạc | - Catheter (Ống thông) đầu cong dùng thẩm phân phúc mạc cho người lớn. - Dài 63cm, 2 nút chặn để vô dịch ổ bụng. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 30
124 | SP124 | N07.02.020 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng(Locking Titanium Adapter for peritoneal Dialysis catheter) | cái | 30
125 | SP125 | N04.03.040 | Bộ chuyển tiếp | - Bộ chuyển tiếp (Transfer set) kết nối giữa Catheter và túi dịch lọc. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 200
126 | SP126 |  | Túi dự trữ Oxy | - Túi dự trữ Oxy - Chất liệu: Được làm bằng nylon không độc hại và các vật liệu cao su dùng trong y tế. - Thể tích ≥ 40 lít. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 250
127 | SP127 | N03.07.060 | Túi đựng nước tiểu 2 lít có dây treo | - Túi đựng nước tiểu bằng nhựa, có van xả, có dây treo 2000ml, có chia thể tích. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 35000
128 | SP128 | N03.07.080 | Túi hậu môn nhân tạo rời xả được, có khử mùi | - Túi hậu môn nhân tạo loại xả, miệng xả rộng 70mm, mỗi túi đi kèm thanh kẹp mềm. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 1300
129 | SP129 | N03.01.010 | Bơm cho ăn 50ml | - Nhựa, không chứa DEHP. - Sử dụng một lần 50ml đầu lớn - Đốc to lắp vừa dây cho ăn. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 30000
130 | SP130 | N03.01.070 | Bơm tiêm 5ml | - Dung tích: 5ml. Kim: 23G, 25G. - Nhựa y tế. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016; CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 800000
131 | SP131 | N03.01.070 | Bơm tiêm 10ml | - Dung tích: 10ml, liền kim dùng một lần. - Kim: 23G x1", 25G x 1" - Nhựa y tế. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016; CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 1300000
132 | SP132 | N03.01.070 | Bơm tiêm 1ml | - Dung tích: 1ml. Kim: 26G x1/2" - Nhựa y tế. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016; CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 170000
133 | SP133 | N03.01.070 | Bơm tiêm 20ml | - Dung tích: 20ml, Kim: 23G hoặc 25G. - Nhựa y tế. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016; CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).. | Cái | 100000
134 | SP134 | N03.01.040 | Bơm tiêm 50ml | - Dung tích: 50ml đầu nhỏ. - Nhựa y tế. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy.Đốc nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485: 2016; CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 60000
135 | SP135 | N04.02.030 | Dẫn lưu kín vết mổ | - Bình: 600-800ml - Có ống thông và lỗ thoát dịch, đáp ứng nhu cầu thoát dịch từ trung bình đến nặng - Kim cong các cở - Vô trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 250
136 | SP136 | N03.05.030 | Dây truyền máu | - Bộ dây truyền máu có cổng kết nối vặn xoắn, đáp ứng cho mọi loại túi máu , không có chất DEHP. Khoan nhỏ giọt trang bị một màng lọc tiểu phân ≥200 µm - Có khoá điều chỉnh giọt. . Dây dài 180cm - Dây truyền làm từ nguyên liệu nhựa y tế. Tiệt trùng | Bộ | 18000
137 | SP137 | N04.02.030 | Ống dẫn lưu màng phổi các cỡ | - Ống dẫn lưu màng phổi. - Cở: 24 - 36Fr. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 1100
138 | SP138 | N04.02.030 | Ống dẫn lưu ổ bụng tiệt trùng số 28 | - Ống dẫn lưu (ống thông tiệt trùng), - Số 28Fr - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 5000
139 | SP139 | N04.01.090 | Sonde chữ T các số | - Ống thông chữ T. - Các cở: 14 - 22 Fr. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 270
140 | SP140 | N04.01.090 | Sonde foley 1 nhánh, các số | - Ống thông tiểu: 1 nhánh - Các cở: 6 - 22Fr - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 350
141 | SP141 | N04.01.090 | Sonde foley 2 nhánh, các số | - Ống thông tiểu: 2 nhánh. - Các cở: 6 - 24Fr. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 24000
142 | SP142 | N04.01.090 | Sonde foley 3 nhánh, các số | - Ống thông tiểu: 3 nhánh. - Các cở: 16 - 24Fr. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 1400
143 | SP143 | N04.01.090 | Sonde Pezzer các số | - Ống thông túi mật - Các cở: 14 - 28Fr - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cái | 350
144 | SP144 |  | Cây đặt nội khí quản khó Bougie | - Cây đặt nội khí quản khó, bằng nhôm phủ PVC. Sử dụng nhiều lần - Các cở: 4mm - 11mm - Dài 700mm - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 35
145 | SP145 | N04.01.030 | Nội khí quản lò xo | - Làm từ nhựa PVC, lò xo bên trong mãnh, thân ống có chia vạch, có vạch định vị bóng, có bóng. - Size: Các cở. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 60
146 | SP146 |  | Điện cực đất loại dán | - Miếng dán đo điện cơ: Điện cực ghi hoặc điện cực nối đất. - Dùng 1 lần. - Có 2 dây dẫn dài 1m. - Kích thước: 40mm-50mm - Tương thích với máy đo điện cơ Natus 4 kênh Viking Quest. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Miếng | 150
147 | SP147 |  | Điện cực nhẫn | - Điện cực nhẫn dùng đo dẫn truyền cảm giác, đo dẫn truyền vận động, có 2 vòng cong bao gồm thép không gỉ, vòng điều chỉnh với nhựa PVC màu đỏ và màu đen bọc dây kết nối riêng, có 2 nút cố định bằng nút cao su. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 3
148 | SP148 |  | Paste dẫn truyền | - Paste điện não Gel không mùi, được thiết kế để sử dụng với điện cực EEG Cup. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | 5
149 | SP149 |  | Tấm điện cực trung tính có vòng đẳng thế dùng 1 lần | - Vật liệu xốp mỏng - Hình Oval - Có lớp mỏng Hydrogel - Có vòng đẳng thế - Kích thước: 176mm x 122mm - Độ dày: ≤ 1m - Diện tích bề mặt dán 169 cm2, - Diện tích vùng dẫn: 110cm2; Độ tăng nhiệt trong 60s: <5°C/350mA. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 250
150 | SP150 |  | Chỉ thị sinh học | - Chỉ thị sinh học EO cho kết quả nhanh 4 giờ. - Ống kín chứa Bào tử đề kháng cao Bacillus Atrophaeus. - Nhiệt độ ủ: 37⁰C ± 2⁰C. - Thời gian đọc kết quả: 4 giờ khi ủ với máy 3MTM AutoReader 390G. - Thành phần: Vỏ và nắp ống chỉ thị 40-45%, Dung dịch nuôi cấy sinh học 30-40%, Ống thủy tinh 30-40%, Lưới cản 1-3%, Nhãn với mực chỉ thị 1-3%. - Tiêu chuẩn FDA; ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Ống | 100
151 | SP151 |  | Chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn | - Chỉ thị sinh học H2O2 (Có chỉ thị hoá học trên nắp ống chuyển từ đỏ sang vàng). - Đọc kết quả nhanh: 30 phút. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Ống | 120
152 | SP152 |  | Băng mực in | - Mực in dùng cho máy in máy tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). - Sử dụng tương thích với máy Sterrrad 100S. | Băng | 6
153 | SP153 |  | Giấy in kết quả 76mm | - Giấy in 2 lớp dùng in kết quả tiệt trùng. - Chiều rộng: 76mm - Sử dụng tương thích với máy Sterrrad 100S. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 12
154 | SP154 |  | Que chỉ thị hóa học | - Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2, chuyển từ đỏ sang vàng sau khi test. - Tương thích với các dòng máy tiệt khuẩn STERRAD 100S. - Tiêu chuẩn chất lượng: EC, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | que | 9000
155 | SP155 |  | Băng đựng hóa chất H2O2 | - Băng đựng hóa chất H2O2. - Mỗi băng gồm 10 cell mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 58%. - Tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Tiêu chuẩn chất lượng: EC, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Băng | 400
156 | SP156 |  | Bình khí 100% khí EO | - Bình khí chứa 100% EO, 170 gram. - Sử dụng tương thích với máy EO hiện có của bệnh viện. | Bình | 500
157 | SP157 | N01.02.030 | Cồn 96 độ | - Công thức: C2H5OH. - Thành phần: Ethanol 96%. - Can 30 lít. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lít | 6800
158 | SP158 |  | GLYCERIN | - Glycerin là chất lỏng, không màu, không mùi và vị ngọt. - Công thức C3H5(OH)3 - Tỷ trọng: 1.261 g/cm3 - Độ nhớt: 1.412 Pa.s - Nồng độ > 99%. - Chai: 1 lít - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 115
159 | SP159 | N01.02.020 | Oxy già 3% | - Thành phần: Hydrogen peroxide. - Nồng độ: 3%. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lít | 613
160 | SP160 |  | Tinh dầu pha nước rửa tay | - Màu vàng nhạt, trong suốt. - Trọng lượng ở 20 độ C: 0.89. - Độ khúc xạ: 1.486. - Tan hoàn toàn trong cồn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lít | 35
161 | SP161 |  | Chỉ thị sinh học | - Chỉ thị sinh học để kiểm tra quá trình tiệt khuẩn hơi nước kiểu trọng lực ở nhiệt độ 121°C và hút chân không ở 132 ° C - Thành phần bao gồm: Một dải bào tử Geobacillus stearothermophilus Ống thủy tinh kín với môi trường sinh trưởng Nắp có các lỗ để xâm nhập các yếu tố tiệt khuẩn Bộ lọc hoạt động như một rào cản Vạch chỉ thị tiếp xúc trên nhãn sẽ chuyển từ màu hồng sang màu nâu sau tiệt khuẩn. - Sau khi tiệt khuẩn, lọ được nghiền nhỏ để ghép môi trường tăng trưởng với dải bào tử đã xử lý. - Cho kết quả trong 3 giờ khi được ủ trong thiết bị 3M Attest Auto-reader 390 ở nhiệt độ 60°C để đọc huỳnh quang | Ống | 350
162 | SP162 |  | Giấy in | - Giấy in thông số vận hành tương thích với máy Steri-Vac, 79mm x 30m | cuộn | 5
163 | SP163 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 48
164 | SP164 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 72
165 | SP165 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng . Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 100
166 | SP166 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mmx200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 90
167 | SP167 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 300mmx200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 100
168 | SP168 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 350 mm x200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 80
169 | SP169 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 400mmx200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 12
170 | SP170 |  | Giấy cuộn Tyvek 150mm x 70m có chỉ thị hóa học, dùng cho tiệt khuẩn plasma | - Túi tiệt trùng Tyvek dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Với chỉ thị hóa học công nghệ Plasma. - Túi tiệt trùng Tyvek được làm từ giấy Tyvek, màng trong suốt nhiều lớp PE phù hợp với phương pháp khử trùng bằng Plasma, khí EO. - Thay đổi màu sắc trên giấy chỉ thị chính xác. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 40
171 | SP171 |  | Giấy cuộn Tyvek 350mm x 70m có chỉ thị hóa học màu đỏ, dùng cho tiệt khuẩn plasma | Túi tiệt trùng Tyvek dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Với chỉ thị hóa học công nghệ Plasma. - Túi tiệt trùng Tyvek được làm từ giấy Tyvek, màng trong suốt nhiều lớp PE phù hợp với phương pháp khử trùng bằng Plasma, khí EO. - Thay đổi màu sắc trên giấy chỉ thị chính xác. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 14
172 | SP172 |  | Giấy cuộn Tyvek 420mm x 70m có chỉ thị hóa học màu đỏ, dùng cho tiệt khuẩn plasma | - Túi tiệt trùng Tyvek dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Với chỉ thị hóa học công nghệ Plasma. - Túi tiệt trùng Tyvek được làm từ giấy Tyvek, màng trong suốt nhiều lớp PE phù hợp với phương pháp khử trùng bằng Plasma, khí EO. - Thay đổi màu sắc trên giấy chỉ thị chính xác. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 8
173 | SP173 |  | Bộ lọc khí thở ra | - Bộ lọc khí thở ra, sử dụng nhiều lần. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 35
174 | SP174 |  | Bộ lọc khí thở vào | - Bộ lọc khí thở vào, sử dụng nhiều lần. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 35
175 | SP175 | N08.00.350 | Bộ phin lọc khí loại ba chức năng | - Phin lọc khuẩn 3 chức năng, có cổng lấy mẫu khí, trong suốt, độ cản dòng thấp. - Kết nối: 22mmF-15mmM/ 22mmM-15mmF. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 17000
176 | SP176 | N08.00.350 | Lọc vi khuẩn có cổng đo CO2 có co nối riêng tương thích với các loại máy thở | - Lọc vi khuẩn, có cổng lấy mẫu khí, tương thích với các loại máy thở, tiệt trùng. - Lưu lượng dòng khí: 150-1500ml. - Kết nối 22mmF-15mmM/ 22mmM. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 24000
177 | SP177 | N05.02.030 | Chỉ nha khoa | - Sợi chỉ chuyên dụng, phủ sáp. - Thành phần: Nylon, Pebax, Microcrystaline Wax, Mint Flavo. - Tiêu chuẩn: ISO13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 13
178 | SP178 | N05.02.070 | Chỉ thép mềm đk 0.4mm-1.2mm, cuộn 5m | - Chỉ thép mềm. - Cở chỉ đường kính: 0,4-1,2mm, dài 5m. - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE/FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cuộn | 170
179 | SP179 |  | Dây Garo | - Băng dính 2 đầu, miếng gài bền chắc. - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE/FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Sợi | 3300
180 | SP180 |  | Mỏ vịt nhựa | - Chất liệu: bằng nhựa. - Cở: S, M,L. - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE/FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 1200
181 | SP181 | N04.03.020 | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo 4 trong 1 | - Bộ dây lọc máu gồm: - 01 dây động mạch; - 01 dây tĩnh mạch; - Phin lọc khí- tranducer protector; - 01 dây truyền dich; - Túi dịch xả 2 lít; - Đường kính dây bơm: 8 x 12mm, dài 420mm. - Bầu nhỏ giọt : đường kính:20- 22mm, có màng lọc. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 80000
182 | SP182 | N07.02.080 | Quả lọc thận nhân tạo | - Chất liệu màng: Polysulfone-PVP (Polyvinyl Pyrrolidone) blend hoặc tương đương. - Diện tích màng: 1,8m2. - Thể tích mồi: ≤95ml. - Hệ số siêu lọc: ≥53-64ml/giờ/mmHg. - Kèm 2 nắp đậy màng lọc. - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene. - Hệ số sàng lọc: β2-Microglobulin:0.9; Albumin:<0.001. - Áp lực xuyên màng tối đa: ≥600 mmHg. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Quả | 3000
183 | SP183 | N07.02.080 | Quả lọc thận nhân tạo | - Chất liệu màng: Polysulfone-PVP (Polyvinyl Pyrrolidone) blend hoặc tương đương. - Diện tích màng: ≥1,4m2. - Thể tích mồi: ≤74 ml. - Hệ số siêu lọc: ≥ 12ml/giờ/mmHg. - Kèm 2 nắp đậy màng lọc. - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene. - Bề dày thành sợi/ đường kính sợi: 35/185µm. - Áp lực xuyên màng tối đa: ≥ 600 mmHg. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Quả | 3500
184 | SP184 | N07.02.080 | Quả lọc thận nhân tạo | - Chất liệu màng: Polysulfone-PVP (Polyvinyl Pyrrolidone) blend hoặc tương đương. - Diện tích màng: 1,8m2 - Thể tích mồi: ≤95ml - Hệ số siêu lọc: ≥14 ml/giờ/mmHg - Kèm 2 nắp đậy màng lọc - Áp lực xuyên màng tối đa: ≥600mmHg - Vỏ quả lọc: Polypropylene -Bề dày thành sợi/ đường kính sợi ≤35/185µm - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Quả | 7000
185 | SP185 | N07.02.080 | Quả lọc thận | - Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate. Diện tích: 1,7 m2. Thể tích mồi: 101 ml. Hệ số siêu lọc: 19 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: 15 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: 279 ml/min Creatinine : 244 ml/min Phosphate: 213 ml/min Vitamin B12: 133 ml/min - Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Quả | 110
186 | SP186 | N07.02.080 | Quả lọc thận | - Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 1,7 m2. Thể tích mồi: 104mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 18 (mL/giờ/mmHg). TMP: 500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 267 ml/min Creatinine : 246 ml/min Phosphate: 205 ml/min Vitamin B12: 124 ml/min. - Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Quả | 1200
187 | SP187 |  | Dịch rửa quả lọc thận | - Peracetic Acid: 5%; Hydrogen Peroxide 26,53%; Acetic Acid: 7,83% | Lít | 170
188 | SP188 |  | Acid Citric | - Tinh khiết >99%. | Kg | 700
189 | SP189 | N08.00.410 | Dịch lọc thận nhân tạo (dịch A) | - Can 10 lít dung dịch đậm đặc chứa: • Natri clorid: 2708.69g. • Kali clorid: 67.10g. • Calciclorid.2H2O: 99.24 g. • Magnesi clorid.6H2O: 45.75g. • Acid acetic băng: 81.00g. • Glucose H2O : 494.99g. • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC/MDR (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Can | 20000
190 | SP190 | N08.00.410 | Dịch lọc thận nhân tạo (dịch B) | - Can 10 lít dung dịch đậm đặc chứa: • Natri Bicarbonate: 840g • Dinatri Edetat. 2H2O: 0.5 g • pH : 7.3 - 8.6 • Al ≤ 0.1 mg/ml trên chế phẩm chưa pha loãng • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC/MDR (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Can | 34500
191 | SP191 | N04.04.010 | Catheter 02 nòng tĩnh mạch đùi cho thận nhân tạo | - Sản phẩm gồm có: 1 catheter 2 nhánh chất liệu polyurethane 12Fr x 16cm, nắp đậy van khóa 1 chiều needle free connector (2 cái), kim dẫn đường chữ Y 18G, dilator (2 cái) 12Fx15cm và 10Fx15cm, kim tiêm 21G, dây dẫn đường 0,035x50cm, dao mổ, bơm tiêm 5ml, băng vết thương, chỉ khâu kèm kim cong. - Có đánh dấu màu ở các nhánh lumen. | cái | 1000
192 | SP192 |  | Cassette sử dụng cho máy mổ Phaco | - Cassette sử dụng cho máy Laureate. - Tiêu chuẩn: ISO13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 100
193 | SP193 | N05.03.080 | Dao mổ Phaco 15 độ | - Dao mổ phụ 15 độ. Chọc tiền phòng trong mổ Phaco, vật liệu: lưỡi thép không gỉ, cán nhựa. - Đóng gói vô trùng từng cái. | cái | 350
194 | SP194 | N05.03.080 | Dao mổ Phaco 2,2mm - 3,2mm | - Kích thước: 2,2- 3,2mm - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 350
195 | SP195 | N07.03.040 | Dịch nhầy | - Dịch nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2%: Độ nhớt: 3.000 - 5.500 mPa.s, Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg, Độ Ph: 6.8-7.6, Hydroxypropyl Methylcellulose: 20.000mg, Sodium Chloride: 6.40mg, Potassium Chloride: 0.75mg, Calcium Chloride 2H2O: 0.48mg, Magnesium Chloride 6H2O: 0.30mg, Sodium Acetate 3H2O: 3.9mg, Trisodium Citrate 2H2O: 1.7mg, Nước pha tiêm vừa đủ, Ống 2ml | Lọ | 800
196 | SP196 |  | Thuốc nhuộm bao | - Thuốc nhuộm bao Trypan blue 0.06%, lọ 1ml, không ảnh hưởng đến nội mô giác mạc. - Chứa trong lọ thuỷ tinh tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lọ | 120
197 | SP197 | N07.01.200 | Bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Bao gồm: - Tay quay có ngã bơm rửa và nấc báo động khi bung 1 vòng thun. Ngã tưới rửa to. - Đầu thắt bao gồm các vòng dây thun được lắp sẵn vào 1 đầu trong suốt phía trên phần gắn vào ống soi là silicone mềm, Tương thích đường kính ngoài ống soi 9- 11mm, cấu trúc 1 sợi kéo. | Bộ | 70
198 | SP198 | N07.04.100 | Bóng kéo sỏi đường mật 3 kênh | - Dụng cụ sử dụng một lần. - Cấu tạo bao gồm 4 phần: Bóng kéo sỏi, ống dẫn, đầu kết nối 3 ngã và ống tiêm. - Bóng thiết kế phẳng. - Bóng kéo sỏi có 3 kênh với dụng cụ bơm ở bên trên bóng. - Bóng: đường kính: 12 – 15 – 18mm; thể tích khi bơm: 1.8 – 3.0 – 5.0ml; được làm bằng: cao su latex tự nhiên + Bạch kim và Thép không gỉ - Ống thông: đường kính: 7Fr; chiều dài: 200cm; sử dụng với dây dẫn hướng 0.035”; được làm bằng: Pebax. - Ống tiêm bơm bóng được làm bằng Polypropelene. - Đầu kết nối 3 ngã được làm bằng ABS. | Cái | 50
199 | SP199 | N07.04.100 | Rọ lấy sỏi đường mật 4 - 6 nhánh | - Dùng lấy sỏi/ tán sỏi. Rọ 4 dây xoắn. Độ mở 25/40mm hoặc 30/45mm. - Đường kính dây dẫn 2,6mm dài 215cm. - Có ngã luồn guidewire Tương thích 0.035 inch. - Tay cầm có thể tháo rời. - Tiêu chuẩn sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 40
200 | SP200 | N08.00.260 | Clip cầm máu, tay cầm lắp sẵn, xoay được, loại đóng mở nhiều lần | - Chất liệu: kim loại không bọc nhựa Độ mở clip: 12mm. - Clip lắp sẵn với tay gắn, xoay được 360 độ, đóng mở nhiều lần. - Đường kính dây dẫn: 2,6mm Chiều dài: 2300mm. - Tiệt khuẩn. - Sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 330
201 | SP201 | N07.01.240 | Bóng nong đường mật các cỡ có ngã Guidewire | - Loại CRE (hoặc tương đương). Chất liệu Pebax. - Chiều dài bóng 5.5cm. - Đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ 6-7-8mm hoặc 8-9-10mm hoặc 10-11-12mm. - Đường kính dây dẫn bóng 7.5Fr dài 180cm. - Có ngã luồn guidewire 0.035 inch. - Tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 6
202 | SP202 | N03.02.030 | Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng | - Chất liệu Teflon. Tay cầm có nút bấm cố định kim và có nắp đậy. - Kim đầu kim loại dài 3-5mm, đường kính 0.5mm - 0.7mm - Đường kính dụng cụ 2,35mm dài 180- 230cm. - Sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 100
203 | SP203 | N07.01.270 | Dây dẫn đường mật | - Dụng cụ sử dụng một lần. - Dây dẫn hướng được làm bằng vật liệu Hydrophylic Nitinol. - Lõi được làm bằng Nitinol. - Lớp phủ lõi được làm bằng PTFE. - Đầu tip được làm bằng Pebax - Một đầu: đầu thẳng, dài 5 cm - Chiều dài dây dẫn: 450 cm; đường kính: 0.035”. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 40
204 | SP204 | N06.02.100 | Stent đường mật bằng nhựa, loại đuôi heo | - Ống thông đường mật, cong 2 đầu. - Thời gian lưu stent đến 360 ngày. - Chất liệu Polyurethane mềm, dẻo. - Đầu có điểm cản quang. - Đường kính 7-10Fr dài 5-7cm. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 40
205 | SP205 | N06.02.100 | Stent đường mật bằng nhựa, loại thẳng | - Ống thông đường mật, thẳng đoạn giữa hơi cong theo đường mật (center bend). - Thời gian lưu stent đến 360 ngày. - Chất liệu Polyurethane mềm, dẻo. - Đầu có điểm cản quang giúp quang sát tốt hơn. - Đường kính 7-8,5-10Fr dài 5-12cm. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 40
206 | SP206 | N05.03.020 | Dao cắt cơ vòng 3 kênh | '- Chiều dài dao 30mm. - Đường kính đầu 5,5Fr. - Chiều dài tip 5mm. - Chiều dài dụng cụ 200cm. - Tương thích với các ống soi có đường kính kênh sinh thiết 2,8mm trở lên. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 40
207 | SP207 | N05.03.020 | Dao cắt cơ vòng 3 kênh | - Dao cắt cơ vòng dạng kim 3 kênh. - Chiều dài dao kim: 5mm. - Đường kính dụng cụ 5.5Fr - chiều dài dụng cụ 200cm. - Ngã luồn dây dẫn 0.035 inch. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 5
208 | SP208 | N07.04.060 | Thòng lọng cắt polyp | - Dùng cắt Polyp. - Dây bện, đường kính ngoài của dây: 0,0165 inch - Hình dạng: hình tròn - Đường kính 15-25mm. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 6
209 | SP209 |  | Chổi vệ sinh dụng cụ nội soi | - Chổi vệ sinh dụng cụ, cỡ 7mm, 11mm. - Chiều dài 35cm - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cây | 240
210 | SP210 |  | Điện cực cắt đốt dạng con lăn | - Dụng cụ cắt đốt bằng điện. Dạng con lăn. - 24- 28 Fr,12°, 30° - Tương thích với máy Olympus - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 6
211 | SP211 |  | Điện cực cắt đốt dạng kim nghiêng 45 độ | - Điện cực cắt đốt dạng kim nghiêng 45 độ - Tương thích với máy Olympus - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 6
212 | SP212 |  | Điện cực cắt đốt dạng vòng | - Điện cực cắt rạch hình vòng 24Fr. - Tương thích với máy Olympus. - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 18
213 | SP213 |  | Nắp đậy troca cỡ 5mm | - Nắp đậy trocar dùng cho trocar 5mm - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 13
214 | SP214 |  | Nắp đậy trocar, cỡ 6mm | - Nắp đậy trocar dùng cho trocar 6mm - Tương thích với máy Kart Storz - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 13
215 | SP215 |  | Nắp đậy trocar 11mm | - Nắp đậy trocar dùng cho trocar 11mm - Tương thích với máy nội soi Olympus - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 13
216 | SP216 |  | Nắp đậy trocar 5,5mm | - Nắp đậy trocar dùng cho trocar 5,5mm - Tương thích với máy nội soi Olympus - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 13
217 | SP217 |  | Nắp đậy trocar,cỡ 11mm | - Nắp đậy trocar dùng cho trocar 11mm - Tương thích với máy Kart Storz - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 23
218 | SP218 |  | Nút cao su đậy kênh sinh thiết của máy nội soi | - Chất liệu nhựa, dùng được cho tất cả các kênh sinh thiết ống soi. - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | chiếc | 60
219 | SP219 | N07.05.100 | Rọ lấy sỏi niệu quản | - Cỡ: 3.0 Fr, dài: 90cm, đường kính mở của rọ là 15 mm. - Chất liệu Nitinol đàn hồi cao, có 4 dây hình xoắn ốc. - Tiêu chuẩn chất lượng FDA và ISO13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 150
220 | SP220 | N07.01.270 | Dây dẫn đường dùng trong tán sỏi niệu quản loại cứng | - Cấu tạo bằng thép không gỉ, phủ PTFE, đầu thẳng. - Các cỡ: 0.032''; 0.035''; dài 150cm. - Tiêu chuẩn chất lượng FDA và ISO13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 230
221 | SP221 | N07.01.270 | Dây dẫn đường dùng trong tán sỏi niệu quản loại mềm | - Chất liệu lõi Nitinol; phủ Hydrophilic. - Các cỡ: 0.032"; 0.035'', dài 150cm. - Tiêu chuẩn chất lượng FDA và ISO13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 140
222 | SP222 | N04.01.090 | Ống thông JJ đặt nong niệu quản, đầu mở | - Chất liệu nhựa Polyurethan (PUR), có phủ Hydrophilic đầu mở, hai đầu cong hình chử J. - Có cây đẩy màu xanh dương, size 5Fr, 6Fr, 7Fr dài 26cm. - Tiêu chuẩn chất lượng FDA và ISO13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 1500
223 | SP223 |  | Van Trocar 5,5mm | - Van Trocar 5,5mm, tương thích với máy Olympus. - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 35
224 | SP224 |  | Van trong troca cỡ 5mm | - Van trong troca cỡ 5mm. - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 23
225 | SP225 |  | Bao + ruột huyết áp dùng cho máy monitoring | - Bao đo huyết áp 1 dây/ 2 dây cho monitor, ruột huyết áp. - Dùng cho người lớn. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 233
226 | SP226 |  | Bao + ruột máy huyết áp người lớn | - Bao đo huyết áp, Ruột huyết áp. - Dùng cho người lớn. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 120
227 | SP227 |  | Bo máy huyết áp | - Bo máy huyết áp. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 233
228 | SP228 |  | Bóng đèn hồng ngoại | - Bóng đèn hồng ngoại. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 60
229 | SP229 |  | Bóng đèn nội khí quản | - Bóng đèn halogen đặt nội khí quản 2,5V - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 60
230 | SP230 |  | Bóng đèn xenon 300W | - Bóng đèn xenon dùng cho máy nội soi. - Loại bóng 300W. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 5
231 | SP231 |  | Cáp + đầu dò Sp02 | - Cáp +đầu đo Sp02 dùng cho máy Nihon Kohden - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 23
232 | SP232 |  | Đầu đo lưu lượng trên khối thở ra | - Đầu đo lưu lượng khí thở ra tương thích máy thở Bennett 840. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 23
233 | SP233 |  | Đầu dò oxy | - Đầu dò (sensor) oxy tương thích cho máy thở Bennett 840/980 - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 35
234 | SP234 |  | Đầu EVAC mổ amidan và nạo VA | - Đầu cắt amiđan và nạo VA dùng cho máy Coblator II. - Thẳng có thể uốn cong. - Chiều dài: 6 inches. - Đầu cắt cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút. - Đầu cắt có 4 công. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 7
235 | SP235 |  | Đầu Reflex Ultra 45 cuống mũi | - Đầu cắt cuống mũi công nghệ Plasma dùng cho máy Coblator II. - Đầu cắt mổ cuống mũi được uốn cong. - Trên đầu cắt có vạch chia. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 7
236 | SP236 |  | Điện cực – máy tán sỏi | - Điện cực có xung điện tối đa 2500 xung - Dài: 155mm - Đầu to: f25mm - Đầu bé: f10mm - Phù hợp với máy tán sỏi HD.ESWL-V - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 700
237 | SP237 |  | Kẹp tứ chi ECG | - Kẹp điện tim dùng cho máy điện tim các loại. - Bộ: có 4 kẹp. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 13
238 | SP238 |  | Thùng điện dung | - Thùng điện dung dùng cho máy tán sỏi HD.ESWL-V. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Thùng | 3
239 | SP239 |  | Túi hơi máy đo huyết áp | - Túi hơi dùng cho máy đo huyết áp. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 233
240 | SP240 |  | Lam kính nhám 25,4 x 76.2mm | - Lam kính nhám. - Kích thước: 25,4 x 76,2mm. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Miếng | 82800
241 | SP241 |  | Lamell 22 x 22mm | - Chất liệu bằng thủy tinh. - Kích thước: 22 x 22mm. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 34500
242 | SP242 |  | Nhộng lỏng màu A 3.5 (Composite) | - Composite lỏng quang trùng hợp có tính cản quang cao - Màu: A3.5. - Nhộng: 0,25g. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tuýp | 13
243 | SP243 |  | Lưỡi đèn nội khí quản số 3 | - Dùng cho đèn đặt nội khí quản Rister, số 3. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 23
244 | SP244 |  | Lưỡi đèn nội khí quản số 4 | - Dùng cho đèn đặt nội khí quản Rister, số 4. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 33
245 | SP245 |  | Kẹp động mạch Crile (Pen), mảnh, cong, dài 160mm | - Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 160mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 50
246 | SP246 |  | Kẹp mang kim cán vàng dài 185mm | - Kẹp mang kim, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 20
247 | SP247 |  | Kềm nhổ răng 8 hàm trên | - Kềm nhổ răng 8 hàm trên. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 29
248 | SP248 |  | Kềm nhổ răng các loại, các số | - Kềm nhổ răng các loại, các số. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 35
249 | SP249 |  | Kềm sinh thiết dạ dày, 2,2mm dài 160cm | - Kềm sinh thiết dạ dày. - Đường kính: 2,2mm; dài 160cm. - Dây kim loại. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 100
250 | SP250 |  | Kềm sinh thiết đại tràng, đk 2,2mm dài 230cm | - Kềm sinh thiết đại tràng. - Đường kính: 2,2mm; dài 230cm. - Dây kim loại. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 30
251 | SP251 | N08.00.260 | Kẹp động mạch Crile thẳng, không mấu dài 160mm | - Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng, dài 160mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 30
252 | SP252 |  | Kéo 18cm, 20cm, 22cm inox | - Kéo inox, Dài: 18cm, 20cm, 22cm inox các cở. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 23
253 | SP253 |  | Kéo cắt chỉ dài 180mm | - Kéo phẫu thuật, loại khỏe, thẳng, mũi tù/tù, dài 180mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | cái | 30
254 | SP254 |  | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, dài 165mm | - Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, dài 165mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 30
255 | SP255 |  | Kéo cong nhọn 150 mm | - Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mặt ngoài hơi sắc, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 20
256 | SP256 |  | Kéo phẫu thuật Mayo-Lexer, cong, mũi tù/tù, dài 165mm | - Kéo phẫu thuật Mayo-Lexer, cong, mũi tù/tù, dài 165mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 20
257 | SP257 |  | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, thẳng, mũi nhọn/tù, dài 175mm | - Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, thẳng, mũi nhọn/tù, dài 175mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 20
258 | SP258 |  | Kẹp lấy mẫu làm Clotest thử HP | - Kẹp sinh thiết dạ dày, Đường kính: 1.8mm-2.3mm, Dài 160 - 180cm. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 115
259 | SP259 |  | Kẹp mang kim cán vàng dài 185mm | - Kẹp mang kim Hegar-Mayo, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 20
260 | SP260 |  | Nhíp phẫu tích không chấn thương, mảnh, thẳng, cán vàng, dài 180mm | - Nhíp phẫu tích không chấn thương, mảnh, thẳng, cán vàng, dài 180mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | cái | 20
261 | SP261 |  | Nhíp mô Adson, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 180mm | - Nhíp mô Adson, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 180mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | cái | 20
262 | SP262 |  | Nhíp mô Adson (Micro), mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm | - Nhíp mô Adson (Micro), mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | cái | 10
263 | SP263 |  | Nhíp phẫu tích Adson, mảnh, dài 120mm | - Nhíp phẫu tích Adson, mảnh, dài 120mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | cái | 20
264 | SP264 |  | Kéo phẫu tích Metzenbaum cong, cán vàng dài 180mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 20
265 | SP265 |  | Kẹp mạch máu Heiss, mảnh, cong, đầu tù, dài 200mm | - Kẹp mạch máu Heiss, mảnh, cong, đầu tù, dài 200mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | cái | 10
266 | SP266 |  | Kẹp mạch máu Heiss, mảnh, thẳng, đầu tù, dài 200mm | Kẹp mạch máu Heiss, mảnh, thẳng, đầu tù, dài 200mm * Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 20
267 | SP267 | N08.00.260 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 140mm | - Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 140mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 50
268 | SP268 |  | Kẹp mạch máu Crile, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 160mm | - Kẹp mạch máu Crile, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 160mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 30
269 | SP269 | N08.00.260 | Kẹp mạch máu Crile, mảnh, thẳng, ngàm dài, có răng (1x2), dài 140mm | - Kẹp mạch máu Crile, mảnh, thẳng, ngàm dài, có răng (1x2), dài 140mm - Tiêu chuẩn: + Nhà sản xuất đạt chứng nhận quản lý chất lượng EU MDR Loại I cho Thiết bị hoạt động trong điều kiện vô trùng và dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần. + Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng sản xuất, năm sản xuất, mã QR (data matrix), nhãn CE. + Vật liệu thép không gỉ dùng trong y tế tuân theo các tiêu chuẩn DIN 17440, DIN EN ISO 10151, DIN EN ISO 10270-3, DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. + Dụng cụ được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn DIN 58298, ISO 7151, ISO 7741 trước khi xuất xưởng hoặc tương đương | Cái | 20
270 | SP270 |  | Đèn cồn | - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 6
271 | SP271 |  | Bóng nước cao su | - Bóng nước cao su. - Tương thích với máy tán sỏi ngoài cơ thể HD.ESWL-V. - Chất liệu cao su thiên nhiên 100%. - Đường kính: 190mm. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 3
272 | SP272 | N03.04.010 | Kim châm cứu các size | - Các size. Kim làm từ thép chuyên dụng, không gỉ, dẫn điện. - Thân kim nhỏ và tay cầm chắc chắn. - Được đóng vĩ riêng biệt, tiệt trùng. | cái | 400000
273 | SP273 |  | Kim cấy chỉ Catgut số 4.5 chỉ 4.0 | - Kim cấy chỉ Catgut số 4.5 chỉ 4.0 | cái | 8700
274 | SP274 | N03.02.080 | Kim tiêm 23G X 1" | - Tiệt trùng. - Chất liệu làm thân kim tiêm bằng thép không gỉ , có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 12000
275 | SP275 | N03.03.010 | Kim chọc dò các cỡ | - Kim chọc dò các cỡ, gây tê tuỷ sống. Cỡ kim: 18G/20G/21G/22G/25G/27G - Đầu kim 3 mặt vát - Đường kính ngoài của kim ngoài từ 1.25mm - 0.41mm. Chiều dài mặt vát từ 4.39mm - 1.23 mm - Đường kính ngoài của kim thông nòng, tương ứng size 18G/20G/21G/22G/25G/27G là 0.9mm, 0.6mm, 0.5mm, 0.45mm, 0.3mm, 0.22mm - Đốc kim Polypropylene (PP) trong suốt, có nhiều rãnh ngang - Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 (hoặc tương đương) | cái | 2800
276 | SP276 | N03.02.090 | Nút chặn đuôi kim luồn | - Nút chặn đuôi kim luồn. - Có cổng tiêm. Đóng gói từng sợi riêng lẻ. -Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 350000
277 | SP277 | N04.01.010 | Airway các số | - Các size 0, 1, 2, 3, 4. Làm bằng vật liệu PE, độ cong thích hợp. | cái | 22000
278 | SP278 | N04.04.010 | Bộ dây luồn tĩnh mạch 2 đường | - Sản phẩm gồm có: 1 catheter 2 đầu chất liệu polyurethane 7Fr x 20cm có đầu cản quang, nắp tiêm phủ silicon (2 cái), kim dẫn đường chữ Y 18Gx6.5cm, 1 dilator 8Fx10cm, kim tiêm 21G, dây dẫn đường 0,035''x60cm, dao mổ #11, bơm tiêm 5ml, khớp nối để khâu cố định (2 cái). Không latex. Distal 77ml/min, proximal 35ml/min. | cái | 1400
279 | SP279 |  | Bộ đặt nội khí quản người lớn | - Bộ đặt nội khí quản người lớn. + 3 lưỡi cong. + Số 2/3/4, cán pin trung. + Cán tay cầm loại C, dạng không sạc. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 23
280 | SP280 | N04.02.060 | Bộ hút đàm kín | - Bộ hút đàm kín 2 cổng Một cổng súc rửa và một cổng truyền thuốc. - Thiết kế có khóa, vô trùng, sử dụng ≥ 72h. - Được làm từ chất liệu PVC, Non - DEHP, Không Latex. - Bao gồm: 1 ống hút đàm kín có khóa, 1 sticker ngày, 1 ống nối dây thở (Co nối gấp - Catheter mount), 1 vòng ngắt kết nối. | Bộ | 800
281 | SP281 | N02.04.060 | Bộ vật tư hút dịch VAC lớn kháng khuẩn kháng nấm | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 26 x 15 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) | Bộ | 23
282 | SP282 | N02.04.060 | Bộ vật tư hút dịch VAC nhỏ kháng khuẩn kháng nấm | - Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định - Thước đo - Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C Info , Active, Ulta (hoặc tương đương) | Bộ | 23
283 | SP283 | N02.04.060 | Bộ vật tư hút dịch VAC trung kháng khuẩn kháng nấm | - Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction. Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm. - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến. - Kẹp dây dẫn & đầu nối. - 1 Băng dán cố định. - Thước đo. - Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương). | Bộ | 23
284 | SP284 | N04.01.010 | Cannula động mạch 1 nòng | - Phủ chất chống đông máu Bioline - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa - Các cỡ đường kính từ 15Fr đến 23Fr, chiều dài 15cm hay 23cm - Chất liệu của các chi tiết: o Cannula: polyurethane (PUR), thép không rỉ o Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 2
285 | SP285 | N04.01.010 | Cannula tĩnh mạch 1 nòng | - Phủ chất chống đông máu Bioline - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định ống, miếng dán cố định bằng nhựa - Các cỡ đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm hay 55cm - Chất liệu của các chi tiết: o Cannula: polyurethane (PUR), thép không rỉ o Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 2
286 | SP286 | N04.01.050 | Bộ chèn dưới da dùng cho cannula ECMO | Bộ gồm: ống nong 4 kích cỡ 12Fr/14Fr/16Fr/18Fr chất liệu polyethylene độ đặc cao ( HDPE). Dây dẫn hướng (guide wire) cannula động mạch kích cỡ: đường kính 0,097 cm x chiều dài 100 cm, hướng cannula tĩnh mạch đường kính 0,097 cm x chiều dài 150 cm chất liệu thép không rỉ. Dao mổ nhỏ thép không rỉ , polystyrene . Kim tiêm, bơm tiêm 10ml | Bộ | 4
287 | SP287 | N07.01.212 | Phổi Ecmo hỗ trợ tim phổi nhân tạo cấp cứu kèm dây dẫn | - Thời gian sử dụng phổi liên tục 30 ngày - Lưu lượng máu: + BE-HLS 7050: 0,5- 7 lít/phút + BE-HLS 5050: 0,5- 5 lít/phút - Lưu lượng khí: + BE- HLS 7050: 14 lít/phút + BE- HLS 5050: 10 lít/phút - Tích hợp cảm biến hồng ngoại giúp đo các thông số SvO2, Hematocrit, Hemoglobin, nhiệt độ tĩnh mạch Tven - Chất liệu của các chi tiết: + Sợi trao đổi khí: Polymethylpentene (PMP) + Sợi trao đổi nhiệt: Polyurethane (TPU) + Thân phổi: Polycarbonate (PC) + Bộ dây dẫn tuần hoàn đường kính 3/8 inch: polyvinyl chloride (PVC) không chứa DEHP, có phủ chất chống đông Bioline, tương thích với máy ECMO hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 2
288 | SP288 | N04.04.010 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | - Sản phẩm gồm có: 1 catheter 3 đầu chất liệu polyurethane 7Fr x 20cm có đầu cản quang, nắp tiêm phủ silicon (3 cái), kim dẫn đường chữ Y 18Gx6.5cm, dilator 8Fx10cm, kim tiêm 21G, dây dẫn đường 0,035''x60cm, 1 dao mổ #11, bơm tiêm 5ml, khớp nối để khâu cố định (2 cái) . không latex, có mã màu giúp xác định đầu ống dễ dàng. Distal 54ml/min, proximal 20ml/min, Medial: 20ml/min. | cái | 700
289 | SP289 | N04.02.060 | Dây hút đàm nhớt có khóa (có nắp) | - Được sản xuất từ nhựa y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm, có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây cách đầu bo tròn - Một đầu dây được gắn khóa van điều chỉnh. - Tiệt trùng. *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 120000
290 | SP290 | N04.02.060 | Dây hút dịch phẫu thuật đường kính trong 8mm, dài 2.0m | - Kích thước: dài 2.0m. Đường kính ống Ø8mm, chất liệu nhựa PVC trắng trong, có hai đầu nối , kích thước 38mm. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 46000
291 | SP291 | N04.03.100 | Dây nối máy bơm tiêm 140cm | - Chất liệu: Dây dài 140cm, được làm từ vật liệu nhựa y tế trong suốt. - Hai đầu dây là khóa dạng xoắn luer lock. Dây chống xoắn. đường kính trong 1.0mm đường kính ngoài 2.3mm, chịu áp lực 3,5 bar. - Không có chất DEHP. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE,ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 27000
292 | SP292 | N04.03.030 | Dây oxy 2 nhánh các cỡ | - Dây thở oxy hai nhánh, trong suốt, dùng cho người lớn chiều dài ≥ 1.8m, được làm từ nhựa PVC mềm. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 54000
293 | SP293 | N04.03.030 | Dây oxy 1 nhánh các số | - Dây oxy 01 nhánh - Chất liệu: PVC - Size: : 8-16 - Chiều dài: 40cm. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 3600
294 | SP294 | N03.05.020 | Dây thở dùng nhiều lần | - Dây thở 2 bẫy nước kèm ống nối rời. - Chất liệu silicon, bền và chịu nhiệt tốt. - Dùng tương thích cho máy thở 840/980. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 138
295 | SP295 | N04.01.020 | Ống mở khí quản có bóng | - Ống làm bằng nhựa không chứa latex, không gây kích ứng,bề mặt ống trơn láng, đầu ống được bo tròn độ cong phù hợp với đường cong phế quản, bên trong ống có đường cản quang, bóng có thể tích lớn áp lực nhỏ, ống có chia báo vị trí đặt nội khí quản an toàn. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 93
296 | SP296 | N04.01.030 | Ống nội khí quản có bóng các số | - Ống thông nội khí quản sử dụng một lần các số được làm bằng nhựa y tế. - Tiệt trùng. | Bộ | 30000
297 | SP297 | N03.07.010 | Ống thông dạ dày | - Các cỡ 8-18. - Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 23000
298 | SP298 | N04.01.090 | Thông hậu môn các số | - Các số 22-28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 600
299 | SP299 |  | Dao cắt vi phẫu | - Làm bằng thép, với độ bền để cắt nhiều khối mà không làm mờ và sức mẻ. - Bên ngoài phủ lớp PTFE giảm ma sát khi cắt - Kích thước: 0,254x8x80mm - Gốc cắt: 34º - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 1150
300 | SP300 | N05.03.040 | Dao siêu âm | - Dao siêu âm (dao hàn mạch, hàn mô) mổ nội soi tích hợp công nghệ thích ứng mô, đường kính cán 5mm, chiều dài cán 36cm. - Tương thích với máy GEN11 | cái | 23
301 | SP301 | N05.03.040 | Dao siêu âm | - Dao siêu âm mổ mở tích hợp công nghệ thích ứng mô, cán dài 9cm. - Tương thích với máy GEN11 | cái | 67
302 | SP302 | N05.03.040 | Dao siêu âm mổ mở cán dài | - Dao siêu âm mổ mở tích hợp công nghệ thích ứng mô, cán dài 17cm. - Tương thích với máy GEN11 | cái | 35
303 | SP303 |  | Dây dao dùng cho dao mổ hở | - Kết hợp với dao siêu âm và máy phát chính GEN11 (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực) -Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 4
304 | SP304 |  | Dây dao dùng cho dao nội soi | - Kết hợp với dao siêu âm và máy phát chính GEN11(máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực) - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 2
305 | SP305 |  | Dây đốt điện mono | - Dao cắt đốt sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 58
306 | SP306 | N05.03.080 | Lưỡi dao mổ | - Lưỡi dao mổ các số 10, 11, 12, 15, 20, 21 -Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 22000
307 | SP307 |  | Khăn trải mổ 2,5 x 3,0m | - Khăn trải mổ - Kích thước: 2,5 x 3,0m - Tiêu chuẩn : ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 350
308 | SP308 |  | Tạp dề y tế 1,10m x 1,20m | - Tạp dề y tế 1,10m x 1,20m. - Tiêu chuẩn : ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 7000
309 | SP309 |  | Màng mổ ioban có phủ.Kích thước băng 34cm x 35cm | Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur - Hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng. - Lớp film mỏng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn. - Kích thước: băng 34cm x 35cm - Đóng gói vô trùng từng miếng -Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Miếng | 100
310 | SP310 |  | Màng mổ ioban có phủ iodophur. Kích thước băng 56cm x 45cm | - Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur (Hoặc tương đương). - Hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng. - Lớp film mỏng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa. vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn. - Kích thước: băng 56cm x 45cm. - Đóng gói vô trùng từng miếng. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Miếng | 100
311 | SP311 |  | Bàn chải phẫu thuật | - Bàn chải rửa tay phẫu thuật - Chất liệu: Nhựa y tế - Có thể tiệt trùng được - Lông bàn chài: bằng Nylon - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE,ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 600
312 | SP312 |  | Bình làm ẩm Oxy | * Bình tạo ẩm khí oxy (Làm sạch bầu không khí): - Dung tích bình làm ẩm 180/200/250ml, có tích hợp lưới lọc sục khí. - Chất liệu bình làm ẩm: Polycacbonat/ Plastic chịu nhiệt, có thể hấp khử trùng ở nhiệt độ 121 độ C - Có vạch chỉ thị mực nước làm ẩm tối thiểu/ tối đa. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE,ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 365
313 | SP313 |  | Bộ chuông điện tim | - Điện cực hút ngực, jack Ø3mm tương tích chuẩn máy điện tim - Núm hình tròn, đường kính núm cao su là 26mm, - Chất liệu: Niken - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE,ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 28
314 | SP314 |  | Bóp bóng người lớn, trẻ em các cỡ | - Bóng bóp: Làm bằng silicon. - Túi chứa khí:Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC). - Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí. - Dây nối oxy: Chiều dài 2 m. - Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn,trẻ em: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE,ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 460
315 | SP315 | N08.00.050 | Bao Camera nội soi | - Màng nhựa PE chính phẩm, không có chất DEHP, có vòng nhựa. - Kích thước: 150 mm x 2,5 mét. - Tiệt trùng. 1 cái/ gói. - Tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 12000
316 | SP316 | N08.00.240 | Que đè luỡi gỗ tiệt trùng | - Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao. - Tổng số nấm men + mốc < 2.0 x 10¹ CFU/g; vi khuẩn hiếu khí < 2.0 x 10¹ CFU/g - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 30000
317 | SP317 |  | Đèn hồng ngoại | - Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại, - Chiều cao đèn 1,7 mét, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau. - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, đuôi đèn ceramic sử dụng nhiều loại bóng đèn, vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm. - Bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, vỏ bóng tròn màu hồng hoặc màu đỏ hồng ngoại. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 58
318 | SP318 | N07.06.040 | Đinh Kirschner | - Đinh Kirschner (hoặc tương đương), Chất liệu thép không gỉ. - Loại 1 hoặc 2 đầu nhọn, Có ren hoặc không ren. - Đường kính : 1.0 - 3.0mm, L 100-400mm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 690
319 | SP319 | N07.06.040 | Đinh Kirschner có ren | - Đinh Kirschner (hoặc tương đương), Chất liệu thép không gỉ, - Loại 2 đầu nhọn, có ren. - Đường kính 1.0 - 3.0mm, L 100-300mm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 230
320 | SP320 | N07.06.040 | Đinh Kirschner một đầu nhọn | - Đinh Kirschner (hoặc tương đương), Chất liệu thép không gỉ. - Loại 1 đầu có ren hoặc không ren. - Đường kính: các cở. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 230
321 | SP321 | N07.06.040 | Đinh Steinmann các cỡ đầu nhọn/ đầu tam giác | - Đinh Steinmann (hoặc tương đương), Chất liệu thép không gỉ. - Loại đầu nhọn/ đầu tam giác. - Đường kính: 4.0/ 4.5/ 5.0mm, dài 80-300mm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 58
322 | SP322 | N03.05.060 | Khoá ba ngã có dây dài 25cm | - Khoá ba ngã có dây dài 25cm. - Chống nứt gãy & chịu được áp lực cao. - Không có chất DEHP. Vật liệu polyamide (hoặc tương đương). - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 35000
323 | SP323 |  | Gel bôi trơn | - Gel bôi trơn - Thành Phần: + Hydroxyl ethyl Cellulose + Glycerin + Natri Benzoat - Dạng: Gel. Tuýp ≥ 82g - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Hộp | 1500
324 | SP324 |  | Gel dẫn truyền điện cơ | - Gel dẫn truyền điện cơ = Gel Dẫn Truyền TEN20, - Kết dính điện cực và tăng dẫn truyền tín hiệu khi đo điện não đồ EEG hay đo điện cơ EMG. - Không có các hạt cứng, công thức giữ ẩm cho phép sử dụng lâu dài mà không cần tái chế để có thể sử dụng. - Không gây kích ứng da, có tác dụng kháng khuẩn. - Dùng cho theo dõi trong ECG - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lọ | 4
325 | SP325 |  | Gel siêu âm | - Gel siêu âm. - Sử dụng với tất cả các loại máy siêu âm. - Can: 5L. | can | 360
326 | SP326 | N08.00.310 | Mask gây mê người lớn các số 2, 3,4, 5 | - Mặt nạ gây mê - Chất liệu: nhựa PVC, dùng 1 lần. - Có đệm viền mềm mại, chống rò rỉ - Có van kết nối bơm hơi. - Vòng móc có mã màu - Cỡ người lớn - Size: 2- 5 - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 100
327 | SP327 | N08.00.310 | Mask khí dung người lớn và trẻ em | - Chất liệu: nhựa PVC - Mask với dây đeo đàn hồi - Kẹp mũi điều chỉnh được. - Dây dẫn dài 2m. - Buồng chứa thuốc - Size: S, M, L, XL - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 20000
328 | SP328 | N08.00.310 | Mask oxy có túi người lớn, trẻ em | - Chất liệu: nhựa PVC. - Mask với dây đeo đàn hồi - Kẹp mũi điều chỉnh được - Dây dẫn dài 2m - Van một chiều - Túi hơi dự trữ oxy - Size: S, M, L, XL - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 10000
329 | SP329 | N08.00.310 | Mask thanh quản số 3,4 | - Mask thanh quản làm bằng vật liệu PVC y tế, bóng mềm mịn khít chặt với cổ họng. - Các cỡ. - Tiệt trùng, sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 230
330 | SP330 |  | Mặt nạ thở mũi - miệng | - Miếng đệm toàn mặt Silicon mềm - Có dây đeo - Các lỗ thông hơi có tiếng ồn thấp và thải CO2 tối đa - Cổng lấy mẫu cho phép đo áp suất hoặc ETCO2 - Van chống ngạt, tự động mở - Đầu nối xoay 360 độ - Dùng tương thích cho máy thở 840/980 - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 130
331 | SP331 | N02.03.080 | Miếng xốp (foam) loại trung bình kích thước (20cm x12.5cm x 3cm) | - Xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định - Thước đo - Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) | Miếng | 23
332 | SP332 | N02.03.080 | Miếng xốp (foam) loại nhỏ kích thước (10cm x 8cm x 3cm) | Xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực âm - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định - Thước đo - Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C Info , Active, Ulta (hoặc tương đương) | Miếng | 23
333 | SP333 |  | Ống nghe | - Ống nghe tim phổi. Bao gồm chuông nghe và màng nghe. - Ống chữ Y nhựa. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 45
334 | SP334 |  | Que phết âm đạo | - Dụng cụ phết niêm dịch tế bào âm đạo. - Chất liệu: gỗ hoặc nhựa. - Dạng thanh dẹp, các góc cạnh trơn láng. - Kích thước 180 x 18 x 2 mm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Que | 2600
335 | SP335 |  | Hộp gòn nhỏ có nắp | - Chất liệu: Inox, có nắp - Các cỡ: 5x7 cm; 7.5x6cm - Trọng lượng: ≥ 30gr - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 115
336 | SP336 |  | Bình kềm inox cao các cỡ 14cm - 25cm | - Bình kềm bằng inox - Bọc 1 cái - Kích thước: chiều cao các cỡ từ 14cm-25cm - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 70
337 | SP337 |  | Bình chứa dịch áp lực âm 300ml/500ml | - Bình chứa dịch có gel đông làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình, có sensor cảnh báo bình đầy, có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy hút áp lực âm. - Kích thước : bình 300ml/ 500ml. - Tương thích máy hút áp lực âm (hoặc tương đương). | Cái | 50
338 | SP338 |  | Bồn hạt đậu 20cm | - Còn gọi là khay hạt đậu. - Chất liệu: Inox 304. - Dài 20cm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 23
339 | SP339 |  | Bồn hạt đậu 400ml | - Còn gọi là khay hạt đậu. - Chất liệu: Inox 304. - Kích thước 400ml (19,5 x8x3,5) - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 23
340 | SP340 |  | Cây treo dịch truyền | - Cây treo dịch truyền, chất liệu inox. - Chiều cao (điều chỉnh được): 1.0 - 1.8 m. - Trụ inox ϕ (24-25.4 )x 1.0 mm. - Chân inox. - 04 bánh xe nhựa. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 107
341 | SP341 |  | Chén chun Inox | - Chén chun Inox. - Đường kính : 8cm- 22cm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 . | Cái | 240
342 | SP342 |  | Cân có thước đo | - Trọng lượng cân được 0,5 kg - 120kg. - Chiều cao đo được: 70-190cm - Có kiểm định - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 4
343 | SP343 |  | Cân sức khỏe | - Trọng lượng cân được 0,5 kg - 120kg. - Chiều cao đo được: 70-190cm - Có kiểm định - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 6
344 | SP344 |  | Đèn đọc 1 film | - Đèn đọc 01 film y khoa (CT, MRI, X-Quang). - Kích thước: 45cmx38cm. - Bóng led, khung inox 20. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 3
345 | SP345 |  | Đèn gù | Sử dụng nguồn điện: 220-240V - 50Hz - Công suất: 0 - 250W - Có núm điều chỉnh tăng giảm cường độ tùy theo loại bệnh điều trị.. - Dây nguồn: 3,6m. - Điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m. - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360o - Đuôi đèn ceramic, sử dụng nhiều loại bóng đèn khoảng rộng 30cm + 30cm - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 35
346 | SP346 |  | Đèn tiểu phẩu công nghệ led | - Sử dụng nguồn điện: 220-240V - 50Hz. - Bóng đèn: Diod 3,2V. - Chóa đèn: phản quang hội tụ tích hợp 15 đơn vị không gây nhiệt. - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360o, khoảng rộng 30cm + 30cm. - Độ sáng: 18000 lux. Công tắc - Dây nguồn: 3m6. - Điều chỉnh chiều cao: từ 1m – 1,7m - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 3
347 | SP347 |  | Đồng hồ Oxy | - Đồng hồ Oxy (có đồng hồ đo + điều chỉnh lưu lượng + bình tạo ẩm) - Tương thích với các bình Oxy y tế. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 6
348 | SP348 |  | Hộp inox có nắp các cỡ | - Hộp inox có nắp các cỡ. - Kích thước: 19x33x7cm; 11x23x7cm; 4x12x3 cm; 19x 33x 7; 10 x20 x7; 30x40x7; 12 x25 x7cm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 58
349 | SP349 |  | Mâm inox 22x32x2cm | - Mâm đựng dung cụ, bằng inox. - Kích thước: 22x32x2cm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 115
350 | SP350 |  | Nệm giường bệnh | - Kích thước: D 190cm x R 90cm x C 6cm. - Chất liệu: mút bọc simily không thấm nước không xẹp. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 460
351 | SP351 |  | Nệm xe đẩy bệnh nhân nằm | - Kích thước: D 190cm x R 60cm xC 6cm - Chất liệu: mút bọc simily không thấm nước không xẹp. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).G336 | Cái | 345
352 | SP352 |  | Nhiệt ẩm kế tự ghi | - Đơn vị nhiệt độ °C. - Độ chính xác ±3%RH; ±0.5°C (-20°C ~ +40°C), ±1.0°C(Phạm vi khác). - Phạm vi đo:Độ ẩm: 0%~100%RH. - Nhiệt độ : -30°C ~ 60 °C. - Độ phân giải Độ ẩm: 0.1%RH. - Nhiệt độ: 0.1°C (thông thường). - Dung lượng bộ nhớ ≥ 30,000 điểm đọc, pin khoảng 1 năm. - Xuất dữ liệu qua cổng USB 2.0 - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 12
353 | SP353 |  | Nhiệt kế điện tử đo trán | - Đo nhanh chóng trong 1 giây. - Phạm vi đo: - Chế độ đo trán: Từ 34.0°C đến 42.2°C. - Nguồn điện: sử dụng pin - Tuổi thọ của Pin khoảng 2000 lần đo. - Lưu 10 lần đo. - Báo tình trạng sốt ( với tiếng bíp,...). - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 23
354 | SP354 |  | Nhiệt kế điện tử đo trực tràng, nách | Vị trí đo: miệng, nách, hậu môn - Thời gian đo: nách 120 giây, miệng 80 giây và hậu môn 60 giây. - Hiển thị nhiệt độ: độ C - Bộ nhớ: Lưu kết quả đo trước - Độ chính xác: + 0.1°C (32 - 42.0°C) - Phạm vi đo: từ 32.0 đến 42.0°C. - Chức năng âm thanh: có - Không thấm nước. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 69
355 | SP355 |  | Tủ thuốc INOX | - Kích thước: Dài 800 x rộng 400 x cao 1600 mm. - Chất liệu: Inox, kính. - Mặt sau lưng và 2 bên hông tủ inox tấm dày 0.5 mm, G34302 cánh tủ inox tấm dày 1mm - Kính dày 5mm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 46
356 | SP356 |  | Xe đẩy bệnh nằm | - Xe đẩy bệnh nhân nằm hay xe cáng dùng để chuyển bệnh nhân trong bệnh viện. + Có nâng đầu. + Có đệm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 115
357 | SP357 |  | Xe đẩy bệnh ngồi | - Xe đẩy bệnh nhận, loại ngồi. - Chất liệu: Bằng inox có bánh xe di chuyển và phanh hãm + Khung xe và 4 bánh xe + Khung xe làm bằng thép mạ crom. + Thanh gác chân và gác tay cố định. + G344Tấm đệm tay được bọc da. + Tấm để chân được làm bằng nhôm đúc. + Có khóa bánh cho bệnh nhân điều khiển. + Phần ghế ngồi được lót đệm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 135
358 | SP358 |  | Xe đẩy máy điện tim | - Xe đẩy máy điện tim. - Kích thước: 30*40 có học - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, cao 800 mm, xe gồm 2 tầng: - Xe đẩy máy điện tim có cần + chất liệu inox, + có khay để + có 4 bánh + có giá đỡ + có cần kéo cao + tay vịn đủn + giỏ đựng đồ - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 12
359 | SP359 |  | Xe thay băng inox 2 tầng 40x60 không hộc | - Xe thay băng inox 2 tầng. - Kích thước: 40x60 cm, không hộc. Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 58
360 | SP360 |  | Xe tiêm thuốc 2 tầng có hộc 40x60 cm | - Xe tiêm thuốc 2 tầng, có hộc, - Kích thước: 40x60 cm - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 23
361 | SP361 |  | Máy cạo vôi Woodpecker | - Nguồn điện đầu vào: Với máy biến áp 220-240V ~50HZ / 60HZ 150mA. - Tần số rung: 28kHz + 3kHz. - Công suất đầu ra: 3W đến 20W.Áp lực nước: 0,01MPA đến 0,5MPA - Chế độ hoạt động: Hoạt động liên tục. - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 4
362 | SP362 |  | Máy châm cứu | - Phụ trợ dò tìm huyệt trên cơ thể người. - Có 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn: Sóng liên tục, Sóng không liên tục, Sóng nén, Sóng dao động lên xuống, Sóng tắt mở. - Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz - 55Hz và bề rộng của bước sóng từ 0,6ms. - Nguồn đầu vào ít hơn 20VA. 6 kênh đầu ra kích thích 12 điẻm cùng 1 lúc điều chỉnh cường độ xung, chức năng hẹn giờ từ 0-60 phút+10%. - kích thước máy 220 x 170 x 75mm. - Phụ kiện gồm 1 máy chính,1 cáp nguồn, 5 cáp đầu ra, 2 dán điện cực, 1 bút dò huyệt - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 6
363 | SP363 |  | Máy đo huyết áp điện tử | - Máy đo huyết áp tự động. - Phương pháp đo: Đo dao động. Giới hạn đo: Huyết áp: 0 tới 299 mmHg. - Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút. Tự động bơm và xả khí. - Độ chính xác: Huyêt áp: ± 3mmHg, Nhịp tim: ±5% kết qua đo. Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 17
364 | SP364 |  | Máy đo huyết áp người lớn | - Cấu hình huyết áp model 500 khoảng đo từ 0 dến 300mmHg - Đồng hồ đo áp lực có kim định vị ở mức số 0 - Độ chính xác ± 3mmHg - Hệ thống bơm khí vòng hơi được làm bằng vải, may viền cao su bên trong, + quả bóng cao su + Có van điều chỉnh - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 23
365 | SP365 |  | Máy đo SpO2 đầu ngón tay | - Phạm vi hiển thị SpO2: 35% ~ 99%. - Độ chính xác SpO2 + 80% ~ 99% (±2%); + 70% ~ 80% (±3%); + < 70%. - Độ chính xác PR: ±2 bpm hoặc ±3%. - Độ phân giải SpO2 1% và bpm 1 bpm - Nguồn cung cấp: 2 pin AAA - Tuổi thọ khoảng 22 giờ hoạt động - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 58
366 | SP366 |  | Máy phun khí dung loại lớn | Cấu hình máy: + 01 máy nén khí, + 01 cốc thuốc, + 01 ống dẫn khí, + 01 ống ngậm, + 01 mặt nạ người lớn. - Dung tích cốc thuốc: tối thiểu 2ml- tối đa 7ml. - theo tiêu chuẩn MMAD (hoặc tương đương). - Hiệu suất máy :7l/ phút @100kPa Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương) - Tốc độ phun thuốc: 0.4 ml/ phút. - Hiệu suất khí dung 0.57ml (2ml, 1%NaF). - Kích thước hạt trung bình khoảng 3µm | cái | 46
367 | SP367 | N01.02.010 | Dung dịch rửa tay diệt khuẩn dùng trong ngoại khoa | - Thành Phần: Chlohexidine digluconate 4%, chất giữ ẩm - Chai 500ml - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 2133
368 | SP368 | N01.02.010 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn | - Thành phần: Chlorhexidin gluconate 0.5%; Alpha-Terpineol 0.5%; Ethanol; Vitamine E; Tá dược dưỡng da. - Chai 500 ml - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 3467
369 | SP369 | N01.02.020 | Dung dịch làm mềm vết thương loại bỏ biofilm | - Dung dịch làm sạch, làm ẩm với các vết thương cấp, mãn tính, ngăn ngừa màng sinh hoc ( Biofilm) - Thành phần: Dung dịch Betaine 0,1%; Polyhexanide 0,1% làm sạch. - Chai: 350ml | Chai | 427
370 | SP370 |  | Javel 10% | - Sodium hypochloite NaClO 10%. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lít | 227
371 | SP371 |  | Ceivitron | - Thành phần: Bột oxyd kẽm 12%. - Lọ : 30 g. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lọ | 60
372 | SP372 |  | Composit đặc | - Composite đặc, đa dạng màu sắc, phù hợp với trám răng trước và cả răng sau. - Màu: A2; A3; A3,5;A4. - Lọ: 6g. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lọ | 120
373 | SP373 | N01.02.030 | Cồn 90 độ | - Thành phần: Ethanol 90%. - Can 30 lít. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lít | 2307
374 | SP374 | N01.02.030 | Cồn tuyệt đối 99.5 | - Công thức: C2H5OH. - Không màu - pH : 7 - Độ tinh khiết: ≥ 99.5% - Chai : 1 lít - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lít | 427
375 | SP375 |  | Hematoxyline | - Thành phần gồm có: Nước + Hematoxylin + Muối Aluminum + Select Glycols + Select Acid - Chai≥ 500 ml - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 10
376 | SP376 |  | Hóa chất nhuộm tế bào | - Hóa chất nhuộm tế bào. - Được sử dụng trong bộ nhuộm papanicolaou. - Màu nhuộm bào tương sáng, có thể điều chỉnh cường độ màu. - Chai≥ 1000ml. - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 4
377 | SP377 |  | Hóa chất nhuộm tế bào EOSIN Y | - Bắt màu nhanh, phân định thành phần tế bào rõ nét, không lẫn lộn màu tế bào nhân và tế bào chất - Chai: 473ml - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 4
378 | SP378 |  | OG 6 | - Được sử dụng để nhuộm các tế bào vảy bề mặt như tế bào bề mặt âm đạo, cổ tử cung, đờm, cũng như các chất tiết cơ thể khác. - Chai ≥500ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 3
379 | SP379 |  | Dầu soi kính hiển vi | - Immersion oil, chai 500ml. | Chai | 23
380 | SP380 |  | Dầu Parafin | - Độ nhớt ở 40 độ C: 10,5-13,5cst. - Hàm lượng nước không quá 50PPM. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lít | 6
381 | SP381 |  | Formol | - Công thức phân tử HCHO. - Nồng độ: 37-40%. - Dùng để làm chất cố định bệnh phẩm. - Chai: 1 lít. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 14
382 | SP382 |  | Oxyt Kẽm | - Vật liệu trám răng bít ống tủy - Oxide kẽm nguyên chất - Không chứa thạch tín - Lọ 110g - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lọ | 18
383 | SP383 |  | Xylene | - Công thức phân tử C6H4(CH3)2, dùng trong quá trình xử lý (chất làm trong sáng mô) và nhuộm (chất khử sáp). - Chai 500ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 173
384 | SP384 |  | Bình thông phổi Siphonage đơn | - Bình dẫn lưu dịch màng phổi 2 buồng cấu tạo. - Vật liệu PVC y tế. - Buồng chứa mẫu dung tích 1600ml. - Buồng kín có nước. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 1333
385 | SP385 | N04.04.010 | Catheter động mạch quay 18G/20G. | - Catheter động mạch Artline bao gồm - Catheter Polyurethane cản quang nhạy nhiệt 20G dài 4.5cm hoặc 8cm; 18G dài 8cm hoặc12cm ống bọc ngoài đầu típ chống xoắn. - Guide wire 0.021''x 20cm (20G); 0.035''x 50cm (18G). - Kim dẫn thẳng 20Ga x 4cm; 18Ga x 7cm. - Bơm tiêm 2.5cc, 5cc - Tốc độ dòng 18Ga x 8cm - 66.2ml/phút; 18Ga x 12cm - 53.3ml/phút ; 20G x 4.5cm - 23ml/phút, 20G x 8cm - 18ml/phút. - Vô trùng, không latex. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 800
386 | SP386 | N03.07.070 | Lọ hút dịch phế quản | - Lọ lấy mẫu đàm gồm 4 thành phần: 2 dây với 1 dây hút chính có van kiểm soát , 2 lỗ hút không đối nghịch. - Lọ đựng mẫu có vạch chia thể tích, có thêm nắp vặn để đóng lại sau khi hút. - Thể tích lọ lấy mẫu 25ml, dây hút dịch dài 55cm, dây nối dài 47cm tương ứng các size 8, 10, 12, 14FG - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 4700
387 | SP387 |  | Ống cai thở chữ T | - Co T được thiết kế để hoàn nguyên oxy cung cấp cho bệnh nhân qua co nối nội khí quản bệnh nhân 15mm hoặc mặt nạ thanh quản. - Cổng 7.6mm để hút dịch không nắp. - Bộ bao gồm co T có cổng oxy, ống dây uốn cong 22mm- 15cm, tay quay (stem) oxy có nắp. - Có sẵn sự lựa chọn van venturi 40% hoặc 60%, dây oxy 2mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 1500
388 | SP388 | N04.03.030 | Bộ dây thở oxy chữ T | - Dây làm bằng vật liệu PE - Gồm 2 đoạn: 2 Ống trong suốt Ꝋ22mm,Ꝋ15mm. Làm bằng vật liệu PE - 1 Đầu nối xoay luer lock cong 90 độ (22M/15F- 15M) - 1 Co nối chữ Y (22F-22M) - 4 Co nối thẳng (22F-22M) - 2 ống co giãn dài 160cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 8300
389 | SP389 | N03.07.040 | Túi cho ăn trọng lực | - Túi cho ăn chất liệu PVC, dung tích 1200ml có móc treo, có dây truyền. - Bộ chuyển đổi kết nối trực tiếp với túi. - Sản phẩm vô trùng để sử dụng một lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 6500
390 | SP390 | N01.02.020 | Gel hỗ trợ điều trị vết thương | - Thành phần: Muối natri của acid hyaluronic 0.2%. | Hộp | 200
391 | SP391 | N01.02.020 | Dung dịch hỗ trợ điều trị vết thương | '- Thành phần: Muối natri của acid hyaluronic 0.25%, Bạc kim loại, vitamin E, kaolin | Hộp | 40
392 | SP392 | N01.02.020 | Kem điều trị vết thương | - Kem điều trị vết thương. - Thành phần: Muối natri của acid hyaluronic 0.2%, Bạc sulfadiazin 1%. | Hộp | 200
393 | SP393 |  | Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước | - Chỉ thị hóa học đa thông số (nhiệt độ, thời gian, áp suất) kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ nhóm 5 (class 5) dùng cho quy trình tiệt khuẩn hơi nước 132 - 134°C và 121°C. - Thành phần: Giấy 75%, Salicylamide 2-3%, Polypropylene 4%, Nhôm: 8% - Kích thước: 5.1 x 1.9cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | miếng | 5000
394 | SP394 | N03.07.010 | Dây nuôi ăn dạ dày dài ngày | - Chất liệu Polyurethane , có thể lưu ống 29 ngày. - Có cổng nối chữ Y. - Chiều dài 91cm. | Cái | 2400
395 | SP395 | N04.01.020 | Ống mở khí quản hai nòng các cỡ, có bóng có cửa sổ | - Lưu 29 ngày, 2 nòng riêng biệt, có bóng có cửa sổ. - Có lỗ cửa sổ phía trên bóng - Số 4( OD = 9.4mm; ID = 5.0mm, độ dài ống 65mm, đường kính bóng 20mm). - Số 6(OD = 10.8mm, ID = 6.4mm, độ dài ống 76mm, đường kính bóng 24mm ). - Số 8 (OD = 12.2mm, ID =7.6mm, độ dài ống 81mm, đường kính bóng 27mm). | cái | 130
396 | SP396 | N05.03.050 | Dây cưa xương | - Chất liệu bằng thép, dài 400mm, sợi mỏng, bén. | sợi | 270
397 | SP397 | N02.01.040 | Băng cá nhân | - Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. - Đệm thấm dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. - Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. - Kích thước: 19mm x 72mm. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | miếng | 450000
398 | SP398 | N03.02.080 | Kim tiêm | - Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. - Đầu kim vát 3 cạnh. - Thân kim được phủ Silicone. - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim. - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 1000000
399 | SP399 |  | Que thử nhanh đường huyết | - Mẫu thử: thể tích lấy mẫu 0.5 µL. - Công nghệ sản xuất men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (GDH-FDA). - Thời gian đo: 5 giây - Phạm vi đo lường Glucose: 20~600 mg/dL, độ phân giải 1 mg/dL (0.1mmol/L). - Thành phần hóa học: mỗi que thử đường huyết chứa 1.5U Glucose Dehydrogenase (FAD), 0.08 mg Kali ferricyanide và 0.07 mg thành phần không phản ứng. đóng gói riêng biệt từng que trong bao bì bằng nhôm và 50 kim được đóng kín tiệt trùng trong cùng một gói. - Cung cấp máy khi trúng thầu | Bộ | 250000
400 | SP400 |  | Bộ thử nhanh đường huyết | - Que thử thiết kế dạng hình khối dễ cầm, có đầu hút dạng vòi, đóng gói riêng lẻ từng cái nằm bên trong nút nhựa có màng phim bảo quản tránh ẩm và oxy hóa. Sử dụng men Glucose Oxidase & Peroxidase, không bị ảnh hưởng đường malto và oxy hòa tan. Đo được máu mao mạch, tĩnh mạch. Thể tích mẫu máu khi đo 0.8µL. Sử dụng cho máy đo đường huyết bằng phương pháp quang học có chùm tia kép. - Kim lấy máu: kim hoàn toàn nằm trong vỏ nhựa (không chứa Latex và PVC) nên không bị kim đâm trong quá trình sử dụng hoặc dính mẫu máu do đó ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Nòng kim rỗng, đầu kim sắc bén do cắt vát 2 lần. Độ sâu thâm nhập khi lấy mẫu máu từ 0.3mm đến 1.8mm. - Đóng gói riêng lẻ từng cái. - Cung cấp máy khi trúng thầu | Bộ | 120000
401 | SP401 |  | Đầu nối kim luồn không sử dụng kim, có van an toàn | - Đầu nối trung gian không sử dụng kim có van an toàn. - Van thiết kế cơ chế vách ngăn đôi, mặt van phẳng dễ sát trùng, đóng kín trước và sau tiêm truyền mà không cần dùng kim. - Vỏ ngoài và ống canula bên trong của đầu nối làm bằng chất liệu Polycarbonat; vách ngăn bằng silicon, không chất Latex và DEHP. - Thể tích mồi: 0,04ml. Lưu lượng dòng chảy: 165ml/phút. Chịu được áp lực tối đa 400 psi. - Thời gian lưu # 7 ngày, # 700 lần thao tác. - Đầu kết nối xoắn, Tương thích các loại catheter, dây nối, đảm bảo không rò rỉ. - Tiệt trùng. | cái | 2000
402 | SP402 | N03.05.010 | Dây truyền dịch 20 giọt/ml dài 180cm | - Chiều dài dây ≥ 180cm. - Đường kính trong dây ≥ 3 mm. đường kính ngoài ≥4.1 mm. - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm. - Chịu được áp lực đến 2 bar. - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. - Màng lọc dịch 15 µm. Có cổng tiêm chữ Y - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, EC (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 300000
403 | SP403 | N03.05.010 | Dây truyền dịch 20 giọt/ml dài 180cm | - Chiều dài dây ≥ 180 cm. - Đường kính trong dây ≥ 3 mm, đường kính ngoài ≥ 4 mm. - Chịu được áp lực ≥ 200 Kpa - Có vent lọc khí - Có màng lọc 46- 48 microns được đặt ở cuối đường dây - Đầu nối vặn xoắn Luer Lock, xoay được 360 độ. - Có cổng tiêm chữ Y. - Chất liệu PVC, không DEHP - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, EC, FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Bộ | 100000
404 | SP404 | N03.03.070 | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ | - Kim G21 dài 100mm, cách điện, thân kim có chia vạch. Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối để bơm thuốc. - Dùng được với máy kích thích thần kinh Stimuplex. -Tiêu chuẩn ISO, EC (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 1200
405 | SP405 | N03.02.070 | Kim luồn mạch máu an toàn cỡ 18G-24G | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cửa bơm thuốc, có đầu bảo vệ kim loại có dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo, vật liệu FEP hoặc Teflon, lưu giữ trong mạch máu ≥72h. - Đầu kim 3 mặt vát. - Cathether nhựa có các đường cản quang tương phản trong thân ống thông được sử dụng để chụp MRI, tấm xốp vi lọc ở cuối trục kim giúp ngăn máu chảy ngược. - Kim luồn có cánh, có cửa, - Kích cỡ: 18G (đường kính 1.2 - 1.5mm; chiều dài 3.2 - 4.5cm), 20G (đường kính 1.0 - 1.3mm; chiều dài 3.2 - 3.8cm), 22G (đường kính 0.9 - 1.0mm; chiều dài 1.9 - 2.5cm), 24G (đường kính 0.6 - 0.9mm; chiều dài 1.7 - 1.9cm). Tốc độ dòng chảy: 22 - 96ml/phút - Tiêu chuẩn chất lượng: EC, ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 200000
406 | SP406 | N03.02.070 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, không cổng cỡ 18G-24G | - Kim luồn an toàn có cánh không cổng - Catheter chất liệu bằng Polyurethane hoặc teflon, lưu giữ trong mạch máu ≥72h. - Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone. - Đầu bảo vệ 2 lớp -Có 3-6 đường cản quang thiết kế đan xen trong lòng catheter Tốc độ dòng chảy: 17-81 ml/ phút. - Không DEHP, LATEX, PVC. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Tiệt trùng EO | cái | 80000
407 | SP407 | N02.04.050 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 10x 20cm | - Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng sợi Rayon cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), đường kính đồng nhất 20µm, trọng lượng 6.2 mg/cm2, kích thước 10 x 20cm, có tính diệt khuẩn, độ pH thấp (2.4), tự tiêu sau 7 - 14 ngày, - Tiêu chuẩn CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | miếng | 200
408 | SP408 | N02.04.050 | Miếng cầm máu 80x50x10 | miếng bọt biển gelatin có thể hấp thụ máu, Không có cholesterol và chất bảo quản, PH trung tính.Hấp thụ gấp 50 lần trọng lượng sản phẩm. Tiệt trùng. | miếng | 1000
409 | SP409 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn Triclosan số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ AISI 302. - Lực thắt nút: 5,08 Kgf Được khử trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 6000
410 | SP410 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn số 2/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium. | - Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn Triclosan số 2/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium, , phủ silicon và thép không gỉ AISI 302. - Lực thắt nút: 2,68 Kgf - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 2400
411 | SP411 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn số 3/0 , dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C | - Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn Triclosan số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Lực thắt nút: 1,77 Kgf - Được khử trùng . - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 3500
412 | SP412 | N05.02.090 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin có chất kháng khuẩn số 4/0 dài 75cm kim tròn 26mm, 1/2C | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn Triclosan số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium,, phủ silicon và thép không gỉ AISI 302. - Lực thắt nút: 0,95 Kgf Được khử trùng . Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 2400
413 | SP413 | N05.02.090 | Chỉ tan đa sợi Polyglycolic acid số 1 | - Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 1, dài 90cm, kim tròn 1/2C, 40mm - Độ bền kéo nút thắt ≥ 78.4N đạt 154% so với USP. - Lực tách kim và chỉ ≥ 35.2N đạt 196% so với USP. - Kim làm bằng thép không gỉ 300 series. Đường kính kim từ 0.78 đến 1.28mm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 10000
414 | SP414 | N05.02.090 | Chỉ tan đa sợi Polyglycolic acid số 2/0 | - Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone , số 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2C, 26mm - Độ bền kéo nút thắt ≥ 43.6N đạt 163% so với USP. - Lực tách kim và chỉ ≥ 21.1N đạt 192% so với USP. - Kim làm bằng thép không gỉ 300 series. Đường kính kim từ 0.68 đến 1.28mm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 1600
415 | SP415 | N05.02.090 | Chỉ tan đa sợi Polyglycolic acid số 3/0 | - Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone , số 3/0, dài 75cm, kim tròn 1/2C, 26mm - Độ bền kéo nút thắt ≥ 25.1N đạt 142% so với USP. - Lực tách kim và chỉ ≥ 14.4N đạt 212% so với USP. - Kim làm bằng thép không gỉ 300 series. Đường kính kim từ 0.58 đến 0.78mm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA | Tép | 3300
416 | SP416 | N05.02.090 | Chỉ tan đa sợi Polyglycolic acid số 4/0 | - Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 4/0, dài 75cm, kim tròn 1/2C, 18mm - Độ bền kéo nút thắt ≥ 14.3N đạt 151% so với USP. - Lực tách kim và chỉ ≥ 9.4N đạt 208% so với USP. - Kim làm bằng thép không gỉ 300 series. Đường kính kim từ 0.43 đến 0.58mm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA | Tép | 1600
417 | SP417 | N05.02.030 | Chỉ không tiêu tổng hợp đa sợi Polypropylene, số 0 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C. | - Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 0 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 1500
418 | SP418 | N05.02.030 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 2/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C. | - Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 2/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Được khử trùng . - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 1200
419 | SP419 | N05.02.030 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C. | - Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Được khử trùng . - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).. | Tép | 1200
420 | SP420 | N05.02.030 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C. | - Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Được khử trùng . - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 2400
421 | SP421 | N05.02.030 | Chỉ không tiêu tổng hợp đa sợi Polypropylene, số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn 13mm, 1/2C. | - Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn 13mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn FDA, FSC, ISO(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 400
422 | SP422 | N05.02.030 | Chỉ không tiêu tổng hợp đa sợi Polypropylene, số 6/0 dài 75cm, 2 kim tròn 13mm, 1/2C. | - Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 6/0 dài 75cm, 2 kim tròn 13mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 400
423 | SP423 | N05.02.030 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 7/0 | - Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 7/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 933
424 | SP424 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 1 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 1 dài 90cm, kim tròn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim , bằng thép có phủ silicone , dài 40mm 1/2 vòng tròn. - Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Tép | 1200
425 | SP425 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 3/0 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 3/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn , có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim bằng thép có phủ silicone , dài 26mm 1/2 vòng tròn. - Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Tép | 333
426 | SP426 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 2/0 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 2/0 dài 70cm, kim tròn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép có phủ silicone, dài 26mm 1/2 vòng tròn. - Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Tép | 333
427 | SP427 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 1 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim , bằng thép có phủ silicone, dài 40mm, 1/2 vòng tròn. - Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. | Tép | 667
428 | SP428 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 2/0 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0 dài 75cm, kim tròn , có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim , bằng thép có phủ silicone, dài 26mm 1/2 vòng tròn. - Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 120
429 | SP429 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 3/0 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0 dài 75cm, kim tròn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim , bằng thép có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).. | Tép | 240
430 | SP430 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật số 2/0 | - Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 2/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu tròn Taper Point SH, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép có phủ silicone , dài 26mm 1/2 vòng tròn. - Lực căng giữ vết thương: 60% sau 7 ngày 30% sau 14 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 90 - 120 ngày. | Tép | 120
431 | SP431 | N05.02.050 | Chỉ phẫu thuật số 4/0 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 20mm 1/2 vòng tròn, bằng hợp kim, được phủ bởi lớp silicone, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim. - Lực giữ vết mổ 60% sau 2 tuần - 40% sau 4 tuần - 35% sau 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày | Tép | 3067
432 | SP432 | N05.02.030 | Chỉ khâu Silk số 1 + kim tròn | - Chỉ không tan tự nhiên silk số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 4.50 kgf . - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 800
433 | SP433 | N05.02.030 | Chỉ không tan tự nhiên silk 2/O + kim tam giác | - Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 2.40 kgf. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. | Tép | 180
434 | SP434 | N05.02.030 | Chỉ không tan tự nhiên silk 2/O + kim tròn | - Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 2.40 kgf . - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 1600
435 | SP435 | N05.02.030 | Chỉ không tan tự nhiên silk 3/O + kim tam giác | - Chỉ không tan tự nhiên silk số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 1.35 kgf. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 6000
436 | SP436 | N05.02.030 | Chỉ không tan tự nhiên silk 3/O + kim tròn | - Chỉ không tan tự nhiên silk số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 1.35 kgf . - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 6000
437 | SP437 | N05.02.030 | Chỉ không tan tự nhiên silk 4/O + kim tròn | - Chỉ không tan tự nhiên silk số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 17 mm. Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 0.48 kgf. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 600
438 | SP438 | N05.02.030 | Chỉ không tan tự nhiên silk 5/O + kim tam giác | - Chỉ không tan tự nhiên silk số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 0.46 kgf . -Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 2400
439 | SP439 | N05.02.030 | Chỉ khâu Nylon 2/O + kim tam giác | - Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 4.20 kgf . - Tiêu chuẩn ISO13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 180
440 | SP440 | N05.02.030 | Chỉ nylon số 3/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8C, dài 20mm | - Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm. Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 2.0 kgf . - Tiêu chuẩn ISO13485:2016 | Tép | 38000
441 | SP441 | N05.02.030 | Chỉ khâu Nylon 4/O + kim tam giác | - Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm. Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 1.20 kgf . - Tiêu chuẩn ISO13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 70
442 | SP442 | N05.02.030 | Chỉ khâu Nylon 5/O + kim tam giác | - Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép 302 phủ silicon sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 0.80 kgf - Tiêu chuẩn ISO13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 70
443 | SP443 | N05.02.030 | Chỉ khâu Nylon 10/O + 2 kim hình thang | - Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 0.038 kgf. - Tiêu chuẩn ISO13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 600
444 | SP444 | N05.02.070 | Chỉ thép khâu xương bánh chè số 7, kim tam giác dài 120mm | - Chỉ thép khâu xương bánh chè số 7, dài 60 cm, kim tam giác 1/2c, dài 120 mm. Kim thép 302 phủ silicon sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 46.20 kgf . | Tép | 400
445 | SP445 | N05.02.050 | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1 + kim tròn | - Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon . Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 5.7 kgf. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 230
446 | SP446 | N05.02.050 | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2/0 + kim tròn | - Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon. Chỉ làm từ collagen tinh khiết sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 3.0 kgf. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 600
447 | SP447 | N05.02.050 | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 3/0 + kim tròn | - Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 2.25 kgf . - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 1800
448 | SP448 | N05.02.050 | Chỉ khâu Chromic 3/O + kim tam giác | - Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 2.25 kgf - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 400
449 | SP449 | N05.02.050 | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0 + kim tròn 26mm | - Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 1.2 kgf - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 | Tép | 1200
450 | SP450 | N05.02.050 | Chỉ khâu Chromic 4/O + kim tam giác (75cm, 16mm, 3/8 C) | - Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép 302 phủ silicon. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 1.2 kgf . '- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 667
451 | SP451 |  | Dầu soi kính hiển vi | - Dầu soi kính hiển vi. - Chai 500ml. | Chai | 5
452 | SP452 |  | Sáp Parafin | - Sáp Paraffin, được sử dụng trong ngấm và đúc mẫu và được cung cấp dưới dạng hạt. - Thành phần paraffin tinh khiết. Không có DMSO. - Độ dày mẫu cắt xuống đến 2μm. - Cung cấp dải nhiệt độ rộng từ 56℃ đến 62℃. | kg | 180
453 | SP453 | N08.00.050 | Bao dây đốt nội soi | - Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm.- Kích thước: 7.5cm x 235cm - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 15000
454 | SP454 |  | Hộp phân liều thuốc 3 ngăn | - Chất liệu nhựa PPC nguyên chất. - Kích thước 6.5cm x 23.5cm. - Kích thước ngăn đựng thuốc: (43x48x12)mm, chia làm 3 ngăn (sáng, trưa, tối). - Có nắp đậy kéo ra đẩy vào dễ dàng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 70000
455 | SP455 | N07.06.050 | Đai Desault các số | - Cố định, ổn định khớp vai. Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khoá Velcro. | cái | 500
456 | SP456 | N07.06.050 | Đai xương đòn các số | - Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số | cái | 600
457 | SP457 | N07.06.050 | Nẹp cánh cẳng tay (phải, trái) các số | - Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí. - Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 45-65cm. | cái | 140
458 | SP458 | N07.06.050 | Nẹp cẳng tay các số | - Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí. - Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 18-25cm. | cái | 600
459 | SP459 | N07.06.050 | Nẹp đùi | - Chất liệu vải mút dệt kim ngoại nhập, vải lưới thể thao cao cấp, thanh định vị bằng nhôm lớn, có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của cẳng chân, hệ thống dán xé. | cái | 400
460 | SP460 | N07.06.050 | Nẹp lưng các số | - Gồm thanh nẹp hợp kim nhôm. Băng nhám dính (khóa Velcro), vải mút mềm, thun đàn hồi. | cái | 470
461 | SP461 | N07.06.050 | Nẹp đùi bàn chân chống xoay dài | - Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. Khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm, hệ thống dán xé, chiều cao của nẹp từ 65cm-75cm | cái | 500
462 | SP462 | N07.06.050 | Nẹp cổ cứng | - Cố định đốt sống cổ. Chất liệu 2 mảnh mút EVA, khóa Velcro, hệ thống dán xé. | cái | 300
463 | SP463 | N04.02.010 | Bộ rửa dạ dày lớn | - Size lớn - 28mm | Bộ | 600
464 | SP464 |  | Vòng đeo tay bệnh nhân | - Chất liệu: PVC Đăc điểm: màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu xanh dương - Trên vòng có đục lỗ để điều chỉnh theo kích cỡ tay người đeo. Nút bấm gài là loại không tháo được (gài chết). - Vòng có chỗ ghi thông tin đủ rộng, in sẵn các thông tin: Tên, tuổi, giới tính... - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 110000
465 | SP465 |  | Giấy điện tim 6 cần | - Dùng cho máy điện tim 6 cần, dạng xấp, kích thước: 110mm x 140mm x 143sheet (có sọc đỏ). - Phù hợp các máy Nihon Koden, Fukuda… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Xấp | 2400
466 | SP466 |  | Tấm trải nylon các cỡ | - Kích thước: 1.3m x 2m. - Chất liệu màng nhựa PE, màu trắng sữa. - Dày 0.06mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 15000
467 | SP467 | N03.03.070 | Kim gây tê nha khoa | - Mũi kim sắt bén. - Kim bằng thép không gỉ. - Được đóng gói riêng biệt từng cái. - Cỡ kim 27G (0.40 x 21mm). - Tiệt trùng. | cái | 10000
468 | SP468 | N04.03.090 | Sâu máy thở | - Ống nối co giãn vật liệu PE (polyethylene) dài 15cm. - Co nối xoay kép, xoay 360 độ, có cổng hút dịch và lấy mẫu khí có nắp đậy kép. - Đầu nối đặt nội khí quản 15F/22M. - Đầu nối dây thở 22F - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 1200
469 | SP469 | N07.06.040 | Vít cố định mini, khoan trước, dài 10mm | - Chất liệu: Titanium, loại khoan mồi. - Vít Mini, đường kính 2.0mm, dài 10mm. | cái | 1600
470 | SP470 | N07.06.040 | Vít cố định mini, khoan trước, dài 8mm | - Chất liệu: Titanium, loại khoan mồi. - Vít Mini, đường kính 2.0mm, dài 8mm. | cái | 2400
471 | SP471 | N07.06.050 | Nẹp mini thẳng 20 lỗ | - Chất liệu: Titanium Grade 2, 3. - Nẹp 20 lỗ, dài 109mm, khoảng cách 2 lỗ 5.5mm. - Nẹp dày 0.8, 1.0mm. | cái | 600
472 | SP472 | N08.00.330 | Mũi khoan chỉnh hình ODB | - Có đánh dấu màu phân biệt Tương thích với vít 2.0. - Dài 72mm, đường kính 1.6mm, chiều dài làm việc 22mm. | cái | 180
473 | SP473 | N02.02.020 | Băng keo lụa 5cm x 5m | - Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, trọng lượng 80 g/m2. Keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ đều, trọng lượng của khối phủ 50-60 g/m2, lực dính 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh. | cuộn | 40000
474 | SP474 | N02.03.040 | Gạc lưới Lipido-colloid linh hoạt | - Gạc lưới Lipido-colloid (công nghệ TLC ), lưới Polyester, Hydrocolloid và dầu Parefin, sáp dầu khoáng và các dẫn xuất Polymer, kích thước 10cm x 10cm. | miếng | 8000
475 | SP475 | N02.03.090 | Gạc lưới Lipido-colloid tiếp xúc với lớp tẩm muối bạc | - Gạc lưới lipido-colloid (công nghệ TLC ), lưới Polyester, Hydrocolloid, Có ion bạc , hàm lượng bạc sulfat: 0.50 +/- 0.12 mg/cm² (0.38 - 0.62 mg/cm²). Kích thước 10cm x 12cm | miếng | 1400
476 | SP476 | N02.04.010 | Dung dịch xịt phòng ngừa loét do tì đè | - Dung dịch xịt ngoài dùng phòng ngừa loét do tì đè, gồm các thành phần acid béo (dầu ngô 99%) bao gồm Acid Linoleic 60% , tocopherol , Vitamin E và hương hoa hồi tự nhiên (1%). | chai | 700
477 | SP477 | N02.01.020 | Băng thun có keo cố định khớp 10cm x 4.5m | - Băng thun màu trắng, cotton 100%, trọng lượng 140+/-7g/m2, co giãn ≥ 90%, keo Zinc oxide không dùng dung môi, trọng lượng khối phủ 100-130g/m2, lực dính 2-9 N/cm,, có kiểm tra vi sinh. | cuộn | 1400
478 | SP478 | N01.02.030 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao. | - Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7, Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút.Can 5L -Tái sử dụng trong 14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA).- Diệt khuẩn EN 14561, Diệt nấm EN 14562, Diệt vi khuẩn lao EN 14563, Diệt virus EN 17111 và Diệt bào tử trong 30 phút theo EN 17126 -Tương thích với ống nội soi hãng Olympus... -Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485, ISO 9001 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Can | 500
479 | SP479 | N01.02.050 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ, hỗn hợp 5 enzyme. | - Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, - Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa) - pH = 6.89-7.29 - Thời gian: từ 5 phút. Can 5L - Đạt tiêu chuẩn ISO 11930 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Can | 60
480 | SP480 | N01.02.030 | Didecyldimethyl ammonium chloride + Chlorhexidine digluconate | - Thành phần: ≥ 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + ≥ 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt non-ionic. Nồng độ sử dụng ≤ 0.5% (25ml trong 5 lít nước) pH = 6.6 - 7.6.- Diệt khuẩn EN 14561, Diệt nấm EN 14562, Diệt vi khuẩn lao EN 14563, Diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV và Diệt virus Vacinia EN 17111 - Thời gian tiếp xúc: từ 5 phút. Can 5L - Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 15883, ISO 9001 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Can | 140
481 | SP481 | N03.06.050 | Găng tay phẫu thuật | - Găng tay phẫu thuật tiệt trùng. Chiều dài (min): 280 mm. - Chiều dày 1 lớp (min): 0,15±0,03 mm. - Chiều rộng: số 6.5: 83±5mm; số 7.0: 89±5mm; số 7.5: 95±5mm; số 8.0: 102±5mm. - Cường lực kéo đứt: trước già hóa ≥ 12.5N; sau già hóa ≥ 9.5N. - Độ dãn dài: trước già hóa ≥ 700%, sau già hóa ≥ 550%. | Đôi | 200000
482 | SP482 | N03.06.030 | Găng tay khám có bột các cỡ | - Găng khám có bột. -Chiều dài: min 240mm. -Chiều dày 1 lớp (min): 0,08mm. - Chiều rộng: size XS ≤ 80mm; size S: 89±5mm; size M: 95±5mm; size L: 110±5mm. - Cường lực kéo đứt: Trước già hóa: ≥ 7N, sau già hóa: ≥ 6N. - Độ dãn dài : Trước già hóa: ≥ 650%, sau già hóa: ≥ 500%. | Đôi | 1300000
483 | SP483 | N03.06.030 | Găng tay cao su y tế khám bệnh không bột các size | - Loại găng tay y tế nitrile không tiệt trùng, không bột, . Các cỡ size S, M, L, XL . - Dài 240mm, Sức căng kéo dài trước lão hóa ≥ 18 Mpa, sau lão hóa ≥ 16 Mpa, độ dãn dài trước lão hóa từ ≥ 500%, độ dãn dài sau lão hóa ≥ 400%. | Đôi | 4000
484 | SP484 | N07.06.050 | Nẹp chống xoay ngắn | - Nẹp chống xoay ngắn | cái | 140
485 | SP485 | N07.06.050 | Nẹp Iselin | - Nẹp Iselin (hoặc tương đương) | cái | 670
486 | SP486 | N04.04.010 | Catheter 2 nòng dùng cho tĩnh mạch đùi | - Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng không chứa DEHP; dài 20 cm, thể tích mồi 1.4 ml, chất liệu polyurethan, có dây nối đo ECG; có chất cản quang, có ống dẫn đường (đường kính 0.89 mm x dài 50cm), kim 18G có van (1.3mm), ống nong 12F, có dây dẫn nối máy điện tim, có dao mổ, xylanh 5ml - Tốc độ máu (ml/ phút): nòng xa ≥ 200 nòng gần ≥ 240. - Tiêu chuẩn chất lượng TUV, EC (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 500
487 | SP487 |  | Bộ lọc khuẩn MicroGard ( Màu trắng) | Bộ lọc khuẩn MicroGard màu trắng | cái | 2760
488 | SP488 |  | Bộ lọc khuẩn KOKO ( Màu xanh) | - Filter Efficiency: 99.99% - Resistance: 15 Pa at 30L/min - ID: 45.5mm OD: 48.0mm - Size: Adult | cái | 460
489 | SP489 |  | Điện cực đất | - Disposable Ground Plate Electrode 1.0m (39") lead (1.5mm DIN), 1/pouch | cái | 5
490 | SP490 |  | Nón điện não vi tính | - Người lớn | cái | 3
491 | SP491 |  | Lưỡi dao bào mô thẳng, 4mm, dài 12cm | - Lưỡi dao bào mô thẳng, 4mm, dài 12cm | cái | 2
492 | SP492 |  | Lưỡi dao bào mô cong, lưỡi cắt mở vào trong (trước), 4mm, dài 12cm | - Lưỡi dao bào mô cong, lưỡi cắt mở vào trong (trước), 4mm, dài 12cm | cái | 2
493 | SP493 |  | Lưỡi dao bào mô cong, lưỡi cắt mở ra ngoài (sau), 4mm, dài 12cm | - Lưỡi dao bào mô cong, lưỡi cắt mở ra ngoài (sau), 4mm, dài 12cm | cái | 2
494 | SP494 |  | Ống thông khí tai (Diabolo) đường kính 1.14mm | - Ống thông khí tai (Diabolo) đường kính 1.14mm | cái | 29
495 | SP495 | N02.04.010 | Dung dịch ngăn ngừa tổn thương da | - Dung dịch dùng ngoài dạng xịt ' - Thành phần chứa Hexamethyldisiloxane 65 - 90%, Isooctane 5 - 15%, Acrylate Terpolymer 3 - 10%, Polyphenylmethylsiloxane Copolymer 0.1 - 5%, trong suốt, vô trùng. - Không chứa cồn. Chai: 20ml | Chai | 120
496 | SP496 |  | Kem ngăn ngừa tổn thương da | - Dung dịch dùng ngoài dạng bôi. - Thành phần chứa Dimethicone, polymer. Không chứa dầu thơm và paraben. - Tạo lớp phủ bảo vệ, màng film mềm dẻo, chịu được 3-4 lần rửa nước. - Tuýp 92g | Tuýp | 120
497 | SP497 |  | Canxihydroxit (bột) | - Canxihydroxit (bột). - Lọ 12g. | Lọ | 6
498 | SP498 | N07.06.040 | Vít cố định mini, khoan trước dài 6mm | - Chất liệu: Titanium, loại khoan mồi. - Vít Mini, đường kính 2.0mm, dài 6 mm. | cái | 120
499 | SP499 |  | Trâm máy nội nha các cở | - Trâm máy nội nha các cở. | cái | 240
500 | SP500 |  | Bôi trơn ống tủy | - Thành phần: Ethylene Diamine Tetra Acetic acid và urea peroxide dưới dạng gel. - Tuýp 3g | Tuýp | 67
501 | SP501 | N02.04.050 | Sáp cầm máu xương | - Miếng sáp cầm máu xương 2.5 gram. Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng. - Thành phần: Sáp ong trắng (85%), Isopropyl Palmitate (15%). | miếng | 200
502 | SP502 | N04.01.030 | Ống nội phế quản (nội khí quản 2 nòng) | - Ống nội phế quản (nội khí quản 2 nòng) trái/phải các cỡ. | Bộ | 13
503 | SP503 |  | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | - Khẩu trang y tế 3 lớp - Cấu hình: + Lớp ngoài: vải không dệt; + Lớp giữa: vải lọc kháng khuẩn (98%); + Lớp trong: vải không dệt PP; + Dây đeo: dây thun; + Thanh nẹp mũi: nhựa. | cái | 400000
504 | SP504 | N04.01.090 | Foley silicone 3 nhánh | - Foley 3 nhánh silicone, cỡ 24Fr | cái | 40
505 | SP505 |  | Bao trùm thiết bị y tế | - Bao nylon kính hiển vi. - Tiệt trùng dùng một lần. - Kích thước: 80 x 170 cm. | cái | 67
506 | SP506 |  | Bao trùm thiết bị y tế | - Bao nylon kính hiển vi. Tiệt trùng dùng một lần. Kích thước: 150 x 170 cm. | cái | 67
507 | SP507 |  | Bộ đo huyết áp cơ | - Bộ đo huyết áp đo tay | Bộ | 12
508 | SP508 |  | Đồng hồ ôxy tường | - Đồng hồ ôxy tường | Bộ | 58
509 | SP509 |  | Bình làm ẩm ôxy | - Bình làm ẩm oxy | Cái | 58
510 | SP510 |  | Mâm tiêm thuốc Inox Kích thước 30 cm x 40 cm | - Mâm tiêm thuốc Inox Kích thước 30 cm x 40 cm | Cái | 23
511 | SP511 |  | Xe tiêm đa năng | - Xe tiêm đa năng | Cái | 38
512 | SP512 |  | Kềm gấp dị vật phế quản | - Kềm gấp dị vật phế quản | Cái | 3
513 | SP513 |  | Kềm sinh thiết phế quản | - Kềm sinh thiết phế quản | Cái | 3
514 | SP514 | N01.02.030 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao Glutaraldehyde 2-2,4% | - Thành phần: 2% Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, pH=6 - Khử khuẩn mức độ cao: 10 phút.- Diệt khuẩn EN 14561, Diệt nấm EN 14562, Diệt vi khuẩn lao EN 14563, Diệt virus EN 17111 và Diệt bào tử trong 120 phút theo EN 17126 - Đạt tiêu chuẩn EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17126 , EN 17111 - Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử). - Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 9001. Can 5 lít | Can | 173
515 | SP515 |  | Mỏ vịt nhựa | - Mỏ vịt nhựa | cái | 600
516 | SP516 |  | Keo dán da | - Keo dán da 0.5ml, dán Mesh nội soi N - butyl - 2 - cyano acrylat. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Lọ | 6
517 | SP517 | N02.03.100 | Miếng dán sát khuẩn 10x12cm, gel CHG 2% 3x4cm | - Chlohexidine Gloconate 2% - Dạng Gel pad. - Có lớp film Polyurethane trong suốt. - Đường kính 27nm hoặc lớn hơn (HIV-1 và HBV). - Nền keo Acrylate, Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch. Lưu 7 ngày. - Chất liệu/ thành phần : Gel CHG kháng khuẩn : 35 - 45%. Giấy lót phủ Silicon : 12 - 22%. Viền Polypropylene: 15 - 25%. Vải không dệt: 3 - 8%. Film Polyurethane : 3 - 8%. Keo Acrylate : 5 - 15%. - Kích thước: 10x12cm, gel CHG 2% 3x4cm (hoặc tương đương). - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Miếng | 1400
518 | SP518 | N02.01.070 | Băng dính trong suốt cố định kim luồn chống thấm nước 6cm x 8cm | - Băng dính trong suốt, vô trùng, chống thấm nước bằng Polyurethane, có khung viền giấy, chất kết dính Polyacrylic. - Có rảnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn, có nhãn ghi chú ngày, giờ dán băng. - Không chứa cao su, ngăn cản vi khuẩn, vi rút có kích thước >27nm. - Kích thước: 6cm - 6.5cm x 7.5cm - 8cm. - Thời gian lưu: 7 ngày. - Tiệt trùng: từng miếng. | Miếng | 19000
519 | SP519 | N08.00.230 | Bộ đo huyết áp xâm lấn loại 1 đường | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường: - Bộ bao gồm: 1 cảm biến đo huyết áp xâm lấn dùng 1 lần, 1 dây truyền dịch, 1 dây nối với khóa 3 ngã (chiều dài L = 20cm), 1 dây đo huyết áp (chiều dài L=100cm), 2 khóa 3 ngã. 1 sticker dán phân biệt loại áp huyết được đo. - Chất liệu: Nhựa PC, Silicone, ABS, PVC, PU. - Trở kháng đầu vào của Transducer: 300Ω ~ 400Ω; - Trở kháng đầu ra của Transducer: 250Ω ~ 350Ω; - Ngưỡng áp lực quá tải có thể chịu được: -400 mmHg ~ +6462,5 mmHg. - Áp suất đầu vào: -30mmHg ~ 300mmHg - Tiệt trùng. - Thời gian sử dụng: 72 giờ. | Bộ | 600
520 | SP520 | N07.02.060 | Quả lọc máu liên lục | - Bộ dây và quả lọc máu liên tục diện tích 1,6 m2 dùng cho máy OMNI: bao gồm quả lọc, dây dẫn và túi xả. | Quả | 40
521 | SP521 | N02.04.040 | Miếng cầm máu mũi 8cm | - Chất liệu PVA (Polyvinylal Alcohol) tương thích sinh học, xốp (bọt biển) có thể nở rộng . + Mềm mại, thoải mái và phù hợp sử dụng. + Vô trùng và đóng gói chân không. + Có khả năng hấp thụ từ 13 - 25 lần trọng lượng của chính nó.Khả năng nở rộng dưới áp lực niêm mạc. + Kích thước 8 x 1.5 x 2cm | miếng | 100
522 | SP522 | N07.02.060 | Bộ quả lọc máu liên tục kèm dây máu dùng cho người lớn | - Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: - Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Tiệt trùng. Thông số kỹ thuật của quả lọc: - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 152 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút - Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 66 ml ±10% - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg | Quả | 170
523 | SP523 | N07.02.060 | Quả lọc máu liên tục | - Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) Chất liệu: - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: + Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer) + PolyethyleneImine (PEI) + Bề mặt sợi lọc được gắn heparin (4500+/-1500 IU/m2) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Tiệt trùng. Thông số kỹ thuật của quả lọc - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml - Diện tích màng: 1,5m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg | Quả | 200
524 | SP524 | N07.02.040 | Bộ dây và màng lọc tách huyết tương | Bộ dây tách huyết tương gồm: - Dây động mạch; - Dây tĩnh mạch; - Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; - Dây dẫn dịch thay thế kèm túi làm ẩm; - Túi đựng dịch thải 7 lít; - Filter bảo vệ các cổng áp lực; - Quả lọc tách huyết tương 0,5m2. - Tương thích với máy OMNI. - Tiêu chuẩn: ISO13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 30
525 | SP525 | N07.02.050 | Quả lọc hấp phụ HA230 hạt Resin điều trị ngộ độc | Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin bản chất là Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking kép nên có tính tương đồng sinh học cao. - Thể tích hấp phụ: 230ml - Thể tích khoang máu :145ml - Diện tích hấp phụ: 70.000m2 - Nội trở: ≤ 4kPa - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút - Áp suất chịu đựng: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Dải hấp phụ: 500-10kDa - Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: + Paraquat: 80.4% + Pentobarbital: 92.9% + Dichlorvos: 51.5% + Antipsychotic: 87.9% | Bộ | 15
526 | SP526 | N07.02.050 | Quả lọc hấp phụ Cytokin HA330 điều trị bệnh lý hồi sức | - Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) - Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin bản chất là Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking kép hạt màu nâu nên có tính tương đồng sinh học cao. - Thể tích hấp phụ: 330ml - Thể tích khoang máu :185ml - Diện tích hấp phụ: 104.000m2 - Nội trở: ≤ 4kPa - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút - Áp suất chịu đựng: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Dải hấp phụ: 10-60kDa - Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: + Endotoxin: 36.7% ~ 52.5% + TNF: 31.1%~71.2% + IL-1β: 35% | Bộ | 15
527 | SP527 |  | Compsite lỏng | - Compsite lỏng quang trùng hợp, độ nhớt và cản quang cao giúp kết dính tốt với thành xoang trám - Màu A3, A3.5. - Tuýp 2g. | Tuýp | 20
528 | SP528 |  | Kềm bấm xương nha khoa | - Kềm bấm xương. - Kích thước: size 152 mm. | Cái | 12
529 | SP529 |  | Cây dũa xương | - Cây dũa xương (02 đầu thẳng) - Kích thước: Dài: 30 cm | Cái | 12
530 | SP530 |  | Nạy Root tip số 3 | - Dụng cụ nạy chân răng Heidbrink - 3 bộ (P), (T), thẳng Kohler 6749, 6750, 6760 | Cái | 12
531 | SP531 |  | Đèn trám thẩm mỹ | - Đèn trám thẩm mỹ. | Cái | 3
532 | SP532 |  | Máy định vị chóp răng | - Máy định vị chóp răng. | Cái | 2
533 | SP533 |  | Mũi đánh bóng Composite | - Mũi đánh bóng Composite dùng để đánh bóng bề mặt men răng và các phục hồi, tái tạo nét thẩm mỹ và chức năng cho răng - Hình dạng: màu vàng, hình nụ | Cái | 120
534 | SP534 |  | Đai nhựa Xenluloze 10 x 1 cm | - Dùng tách kẽ răng xenluloze. - Độ dày: 0.002. - Kích thước: 10 x 1 (cm). | Cái | 1300
535 | SP535 |  | Ống hút nước bọt nha khoa | - Chất liệu: nhựa PVC. - Kích thước: ống Ø6,5 mm - chiều dài 140 mm. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 2400
536 | SP536 |  | Chêm gỗ nha khoa | - Dụng cụ chỉnh nha - Chêm gỗ nha khoa dùng khi trám xoang II, hỗ trợ tái tạo tiếp xúc bên và gai nướu hài hòa | cái | 600
537 | SP537 |  | Mũi Gate Glidden Mani số 1-6 dài 32mm | - Mũi Gate Glidde - Số 1, 2,3,4,5,6, dài 32mm | cái | 173
538 | SP538 |  | Sáp cầm máu xương | - 80% Sáp ong và 20% isopropyl palmitate | miếng | 270
539 | SP539 |  | Bộ kit dây thở tích hợp cảm biến nhiệt độ và bình làm ấm có phao, tự động cân chỉnh mức nước | A.BÌNH LÀM ẨM - Thể tích 280ml - Có phao giúp tự động dừng dòng chảy đảm bảo lượng nước không quá mức cho phép B.DÂY THỞ - Tốc độ dòng: 2 - 60 L/phút - Có cảm biến đo nhiệt độ cuối dây thở - Có kẹp giúp cố định dây thở trên áo người bệnh. - Kết nối chuẩn với máy thở dòng cao Airvo 2 - Đạt chứng nhận: FDA, ISO, CE, CFS (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 200
540 | SP540 |  | Bộ kit dây thở tích hợp cảm biến nhiệt độ và bình làm ấm có phao, tự động cân chỉnh mức nước, kèm bộ co nối có thể phun khí dung | Cấu hình: A.BÌNH LÀM ẨM - Thể tích 280ml - Có phao giúp tự động dừng dòng chảy đảm bảo lượng nước không quá mức cho phép B.DÂY THỞ - Tốc độ dòng: 2 - 60 L/phút. - Có cảm biến đo nhiệt độ cuối dây thở - Có cổng gắn đầu phun khí dung, có nắp đậy bằng silicone, tương thích với đầu phun khí dung của hãng Aerogen - Có kẹp giúp cố định dây thở trên áo người bệnh. - Kết nối chuẩn với máy thở dòng cao Airvo 2 - Đạt chứng nhận: FDA, ISO, CE, CFS (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 67
541 | SP541 | N04.01.010 | Cannula (gọng mũi) dùng cho thở HFNC | - Các kích cỡ có mã màu: S (cam)/M (xanh)/ L (xanh lá). - Có kẹp cố định dây cannula với dây cố định quanh đầu - Hai miếng đệm má mềm, cố định gọng mũi tại chỗ và giảm áp lực tì đè - Kết nối chuẩn với bộ dây thở AirSpiral máy Airvo 2 - Gọng mũi thiết kế phù hợp giải phẫu của mũi - Dây cố định quanh đầu có thể điều chỉnh độ dài - Đạt chứng nhận: FDA, ISO, CE, CFS (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 133
542 | SP542 | N04.01.010 | Cannula (gọng mũi) bất đối xứng dùng cho thở HFNC | - Tốc độ dòng: size S 10-50 l/phút, size M và size L 10-60 l/phút. Các kích cỡ . - Kết nối chuẩn với bộ dây thở AirSpiral máy Airvo2 - Đạt tiêu chuẩn FDA 510(k) - Mỹ, ISO 13485, CE, FSC (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 133
543 | SP543 |  | Bộ kết nối trực tiếp mở khí quản | - Kết nối chuẩn với đầu lỗ mở khí quản. - Lưu lượng 10-60 l/ phút. - Có nắp chống bắn đờm ra ngoài. - Cổng kết nối mở khí quản 15 mm. - Có dây đeo qua cổ. - Kết nối chuẩn với bộ dây thở AirSpiral máy Airvo 2 (F&P). - Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO 13485, CE, FSC (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 133
544 | SP544 | N04.01.010 | Cannula hỗ trợ qua mask | - Cổng kết nối 22m kết nối với mặt nạ thở. - Kết nối chuẩn với bộ dây thở AirSpiral máy Airvo 2 (F&P). - Đạt tiêu chuẩn FDA 510(k) - Mỹ, ISO 13485, CE, FSC. | cái | 133
545 | SP545 | N08.00.340 | Lọc không khí cho máy HFNC | - Thiết bị tương thích: thiết bị thở HFNC Airvo2 (F&P). - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FSC (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 27
546 | SP546 |  | Đầu phun khí dung màng rung dao động bằng điện, dùng nhiều lần | -Đầu phun sử dụng cho nhiều bệnh nhân. - Sử dụng tương thích máy khí dung Aerogen - Đạt chứng nhận: ISO, CE, CFS (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 27
547 | SP547 |  | Co nối chữ T | - Co chữ T loại dùng 1 lần cho máy phun khí dung. - Loại người lớn. - Sử dụng tương thích đầu phun khí dung Aerogen - Đạt chứng nhận: ISO, CE, CFS (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 27
548 | SP548 |  | Bộ nối thở khí dung cho bệnh nhân tự thở | - Điều trị được 20 lần ngắt quãng (4 liều 3 mL mỗi ngày trong vòng 05 ngày) hoặc liên tục được 03 tiếng. - Có thể dùng cùng hoặc không cùng với O2. - Dùng thông qua co ngậm hoặc mặt nạ thở. - Đạt chứng nhận: ISO, CE, CFS (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái | 27
549 | SP549 |  | Sáp Parafin | - Sáp Parafin dạng miếng | Kg | 400
550 | SP550 | N07.03.040 | Dung dịch nhầy 1,5ml | - Dịch nhầy Sodium Hyaluronate 1.8%: Trọng lượng phân tử: 2.9-3.8 million daltons, Độ nhớt: 450.000-750.000 mPa.s, Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg, Độ Ph: 6.8-7.6, Sodium hyaluronate: 18 mg, Sodium Chloride: 8.5 mg, Disodium Hydrogen Phosphate : 0.563 mg, Sodium dihydrogen phosphate: 0.045 mg, Nước pha tiêm vừa đủ, | ống | 533
551 | SP551 | N04.04.010 | Ống thông niệu quản | - 01 cái/gói - Các cỡ: 6Fr, 7Fr; - Chiều dài 70cm - 1 đầu có gắn luer (để bơm nước/ hóa chất) - Chất liệu: Polyurethane - Tiêu chuẩn chất lượng FDA và ISO13485 ( Hoặc các tiêu chuẩn tương đương). | Cái | 40
552 | SP552 | N07.01.270 | Guide Wire sọc vằng | - 01 cái/gói; bao gồm : + dây dẫn: 01 cái + dụng cụ đẩy: 01 cái + Ống định vị dẫn đường: 01 Cái - Cỡ: 0.032" và 0,035" , dài 150cm - Có dụng cụ đẩy, có định vị dẫn đường - Đầu thẳng, lõi Nitinol chống gấp khúc, đoạn đầu trên dài 65mm, có phủ lớp hydrophilic, vỏ vằn. Đầu tip chứa Vonfram giúp nâng cao hình ảnh dưới nội soi huỳnh quang - Tiêu chuẩn chất lượng FDA và ISO13485 ( Hoặc các tiêu chuẩn tương đương). | Cái | 20
553 | SP553 |  | Khăn ướt làm sạch và khử trùng bề mặt không chứa cồn | - Khăn giấy khử trùng sử dụng cho bề mặt nhạy cảm với cồn, sử dụng để làm sạch và khử trùng bề mặt của các thiết bị y tế nhạy cảm với cồn, không thích hợp để tiếp xúc với chất lỏng, dựa trên sự kết hợp polyhexanide và amoni bậc bốn. Không chứa Aldehyde và phenol. Hiệu quả trong 60 giây. Thành phần: 100 g giải pháp ngâm tẩm chứa: 0.25 g Poly (Hexamethylene Biguanide) Hydrochloride, 0.25g hợp chất amoni bậc bốn và tá dược. Kich thước khăn: 15cm x 24cm. Quy cách: 100 khăn/ hộp. Diệt khuẩn và nấm, vi rút trong vòng 01 phút. -Đạt EN16615, EN14476, ISO, MDR (CE). ( Hoặc các tiêu chuẩn tương đương) | Hộp | 400
554 | SP554 | N01.02.040 | Dung dịch phun sương khử khuẩn dạng sương mù khô | Thành phần: - Hydrogen peroxide (H2O2) ổn định trong dung dịch 6% (60ml/l). Hợp chất Bạc 17 ppm - C11-15 Secondary Ethoxylated 0,08%. - Nồng độ phun: 1ml/m3. Phổ diệt khuẩn: diệt nấm, diệt vi rút, diệt nấm men, diệt lao, bào tử, diệt vi khuẩn…( Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Candida Albican, Aspergillus brasiliensis, Bacillus Subtilis, Clstridium Difficile, Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium, Phage P001, Phage P008, Adenovirus, Murine norovirus). Quy cách: Chai 2 Lít. - Đạt tiêu chuẩn ISO, EN 17272 ( Hoặc các tiêu chuẩn tương đương). | Chai | 100
555 | SP555 |  | Bao chi gối dùng cho máy chống thuyên tắc huyết khối | -Bao chi gối trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch - Bằng vải không dệt cỡ khoảng 48 cm / 19", không có chất cao su, không kích ứng da, có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn (1 ống) quấn từ mắt cá chân lên bắp chân - Áp lực nén trong thời gian dưới 0.5 giây. - Cho mượn máy để sử dụng khi trúng thầu. - Tạo áp lực (73- 63-45) mmHg, thời gian giữ 6 giây - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE/FDA ( Hoặc các tiêu chuẩn tương đương) | Đôi | 100
556 | SP556 |  | Bộ cảm biến lưu lượng máy thở | Bộ cảm biến lưu lượng máy thở dùng 1 lần Tương thích với máy thở Hamilton | cái | 20
557 | SP557 |  | Bộ hút dịch | Bộ hút dịch dùng cho hệ thống hút dịch âm tường chuẩn nối AFNO Thiết bị đo được gắn sẵn trong bộ điều chỉnh. Kiểm soát việc hút Đồng hồ hiển thị bằng kim ( đồng hồ đo áp suất). Kiểm soát chân không liên tục. Núm kiểm soát dễ dàng cài đặt. Kèm 01 bình hút dịch | cái | 20
558 | SP558 |  | Bình hút dịch | Bình hút 2000ml (có nắp) - Bình hút 2000ml, có nắp chụp áp suất bằng plastic có khớp và giá gắn tường. | cái | 30
559 | SP559 |  | Tạp dề bảo vệ tia X | Tạp dề một mảnh bảo vệ mặt trước va sau. Có thắt lưng bảng rộng 6 inches giúp phân bổ trọng lượng nhẹ nhàng hơn. Tạp dề một mảnh giúp cho việc quản lý, cất giữ và sử dụng dễ dàng hơn. Chất liệu tổng hợp nhẹ, bản thiết kế đầy đủ. Chất liệu: Antimony và tungsten (hoặc tương đương) không chứa chì trọng lượng siêu nhẹ. | cái | 5
560 | SP560 |  | Tấm chắn tuyến giáp | Giáp cổ bảo vệ tuyến giáp, độ dày 0.5mm. Thiết kế yếm rộng tăng diện bảo vệ tuyến giáp và cả vùng cổ. Chất liệu lõi bảo vệ: Hợp chất Antimony. | cái | 5
561 | SP561 |  | Mũ bảo vệ bức xạ | Nón chì chắn tia X. Độ dày bảo vệ 0.35mm. Chất liệu : Antimony (hoặc tương đương) . | cái | 5
562 | SP562 |  | Bô áo chì chống tia X | .Chất liệu: Antimony và Bismuth hạt siêu nhỏ (hoặc tương đương) . Không chứa chì, siêu nhẹ. .Công nghệ dệt trọng lượng nhẹ được phủ 1 lớp PU tăng khả năng chống tia cực tím, mang lại cảm giác mềm mại và bền bỉ. . Công nghệ hấp thụ, lưu trữ và giải phóng nhiệt dư thừa, cân bằng nhiệt. . Kháng ẩm cao. . Áo được mặc từ phía trước dễ dàng và có sẵn túi tiện dụng. . Áo có độ dài vừa đủ để chồng lên phần váy đảm bảo che chắn phóng xạ khi cúi người về phía trước. . Cầu vai chống trượt giúp giảm tải sức nặng và phân bổ lực cân bằng. . Các khóa đai bản rộng, dễ dàng tăng chỉnh. . Áo sử dụng miếng dán 4 inch. . Váy sử dụng khóa gài có thể điều chỉnh giúp ôm sát người mặc. . Phù hợp cho: cathlab, X-quang, can thiệp tim mạch, tiết niệu. . Độ dày: phía trước 0.50mm Pb, phía sau: 0.25mm Pb . Nhiều tùy chọn phối màu, kích cỡ (S - XL). Cấu hình: Bộ áo Skirt & Vest, Nón chì, Yếm chì, Mắt kính, Tấm bảo vệ chân | Bộ | 2
563 | SP563 |  | Bàn chải vệ sinh răng miệng bằng bọt biển | Đầu cọ có cấu tạo 100% Urethane, đường kính 20mm, chiều dài 20mm,Thanh cầm bằng nhựa dài 150mm, Đóng gói từng cái | cái | 6000
Tổng cộng: 563 mặt hàng
Note on D110: Admin: NK44
Note on D111: Admin: NK13
Note on D112: Admin: NK58
Note on D113: NK02
Note on D114: 21AK22: NK012
Note on D115: 21AK22: NK21
Note on D116: Administrator: NK33
Note on D117: 21AK22: NK05
Note on D118: 21AK22: NK27
Note on D119: 21AK22: NK59
Note on D120: 21AK22: Nk 04
Note on D121: Administrator: NK09