## Các khoa còn lại
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ (Đính kèm yêu cầu báo giá số: 212 /BVAG-VTTBYT ngày 04/8/2025)
STT | Mã vật tư | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách | Khối lượng
1 | SP1 | Cannula động mạch 1 nòng | - Phủ chất chống đông máu Bioline (hoặc tương đương). - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS. - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 15Fr đến 23Fr, chiều dài 15cm hay 23cm. - Chất liệu của các chi tiết: + Cannula: polyurethane (hoặc tương đương), thép không rỉ. + Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP.(hoặc tương đương). - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485. | cái | 1 cái/ 1 hộp | 2
2 | SP2 | Cannula tĩnh mạch 1 nòng | - Phủ chất chống đông máu Bioline (hoặc tương đương). - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS. - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định ống, miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm hay 55cm. - Chất liệu của các chi tiết: + Cannula: polyurethane (hoặc tương đương), thép không rỉ. + Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP. (hoặc tương đương). - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485. | cái | 1 cái/ 1 hộp | 2
3 | SP3 | Bộ chèn dưới da dùng cho cannula ECMO | Bộ gồm: - Ống nong 4 kích cỡ 12Fr-18Fr chất liệu polyethylene độ đặc cao (HDPE). - Dây dẫn hướng cannula động mạch kích cỡ: đường kính 0,097 cm x chiều dài 100 cm, hướng cannula tĩnh mạch đường kính 0,097 cm x chiều dài 150 cm chất liệu thép không rỉ. - Dao mổ nhỏ thép không rỉ, polystyrene. - Kim tiêm, bơm tiêm 10ml. | Bộ | 1 bộ/ hộp | 4
4 | SP4 | Phổi Ecmo hỗ trợ tim phổi nhân tạo cấp cứu kèm dây dẫn | - Thời gian sử dụng phổi liên tục 30 ngày - Lưu lượng máu: + BE-HLS 7050: 0,5- 7 lít/phút. + BE-HLS 5050: 0,5- 5 lít/phút. - Lưu lượng khí: + BE- HLS 7050: 14 lít/phút. + BE- HLS 5050: 10 lít/phút. - Tích hợp cảm biến hồng ngoại giúp đo các thông số SvO2, Hematocrit, Hemoglobin, nhiệt độ tĩnh mạch Tven. - Chất liệu của các chi tiết: + Sợi trao đổi khí: Polymethylpentene. + Sợi trao đổi nhiệt: Polyurethane. + Thân phổi: Polycarbonate. + Bộ dây dẫn tuần hoàn đường kính 3/8 inch: polyvinyl chloride không chứa DEHP, có phủ chất chống đông Bioline. - Tương thích với máy ECMO hiệu Maquet. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE. | Bộ | 1 bộ/ hộp | 2
5 | SP5 | Chỉ tan đơn sợi có gai | - Chỉ tiêu có gai không cần buộc Copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate (hoặc tương đương), gai đầu tù, một đầu có vòng, số 3/0, dài 15cm. - Kim tròn đầu nhọn công nghệ Nucoat V20 (hoặc tương đương), 1/2C, dài 26mm, giữ vết thương 14 ngày, tiêu hoàn toàn 90-110 ngày. -Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFG. | Tép | Hộp/12 tép | 180
6 | SP6 | Chỉ tan đơn sợi có gai | - Chỉ tiêu có gai không cần buộc Copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, gai đầu tù, một đầu có vòng, số 3/0, dài 30cm. - Kim Surgalloy (hoặc tương đương) tròn đầu nhọn , 1/2C, dài 26mm, giữ vết thương 14 ngày, tiêu hoàn toàn 90 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFG | Tép | Hộp/12 tép | 60
7 | SP7 | Lưới chống dính điều trị thoát vị thành bụng. | - Mảnh ghép thoát vị thành bụng 2 lớp, dệt 3D mềm xốp, chất liệu Polyester ưa nước, một mặt là màng Collagen chống dính, thiết kế mũi dệt X cải tiến, có đính chỉ sẵn. - Kích thước lỗ lưới lớn 4.8x2.0mm. - Kích thước 15cm x 10cm hình chữ nhật. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA | Miếng | Hộp/ 1 miếng | 12
8 | SP8 | Lưới chống dính điều trị thoát vị thành bụng. | Mảnh ghép thoát vị thành bụng 2 lớp, dệt 3D mềm xốp , chất liệu Polyester ưa nước, một mặt là màng Collagen chống dính, thiết kế mũi dệt X cải tiến, có đính chỉ sẵn. Kích thước lỗ lưới lớn 4.8x2.0mm. Kích thước 20cm x 15cm hình chữ nhật. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Miếng | Hộp/ 1 miếng | 36
9 | SP9 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị có 30 ghim. | - Dụng cụ cố định lưới thoát vị có 30 ghim hình xoắn ốc, chất liệu Titanium, ghim hình xoắn ốc, cao 3.8mm, rộng 4mm. - Tiêu chuẩn: ISO,CE, FDA | cái | Hộp/ 6 cái | 30
10 | SP10 | Túi chứa dịch dẫn lưu | - Túi chứa và dẫn lưu dịch, dùng với ống dẫn lưu mật - Chất liệu Polyvinylclorua (PVC) - Thể tích: 800ml, có đánh dấu các vạch thể tích - Tương thích ống dẫn lưu ra da đầu cong dạng pigtail - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | cái | Túi 1 cái | 600
11 | SP11 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ hở | - Dây cáp dùng cho dao siêu âm mổ hở. - Tương thích với máy phát chính GEN 11. - Số lần sử dụng ≥ 95 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CFG | cái | 1 cái / hộp | 8
12 | SP12 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi | - Dây dao mổ nội soi màu xám dùng cho dao siêu âm nội soi. - Tương thích với máy phát chính GEN 11. - Số lần sử dụng ≥95 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CFG | cái | 1 cái / hộp | 6
13 | SP13 | Dung dịch làm mềm vết thương loại bỏ biofilm | - Dung dịch làm sạch, làm ẩm với các vết thương cấp, mãn tính, ngăn ngừa màng sinh học. - Thành phần: Dung dịch Betaine 0,1%; Polyhexanide 0,1% làm sạch. (Hoặc các thành phần tương đương). - Chai: 350ml | Chai | chai 350 ml | 400
14 | SP14 | Que phết tế bào âm đạo | - Dụng cụ phết niêm dịch tế bào âm đạo. - Chất liệu: gỗ. - Dạng thanh dẹp, các góc cạnh trơn láng. - Kích thước 180 x 18 x 2 mm. | Que | Túi 1 que | 2600
15 | SP15 | Dẫn lưu kín vết mổ | - Bao gồm: + Bình áp lực âm 3 lò xo thể tích 400ml; + Ống nối chất liệu PVC; + Co nối chữ Y; + Ống dẫn lưu có trocar kích thước 10, 12, 14, 16, 18Fr. + Có van chống trào ngược, kẹp cố định vào giường. - Có cản quang, không chứa latex. - Đóng gói tiệt trùng EO | cái | Túi 1 cái | 350
16 | SP16 | Sáp Parafin | - Sáp Paraffin, được cung cấp dưới dạng hạt. - Thành phần paraffin tinh khiết. Không có dimethyl sulfoxide (DMSO). - Điểm nóng chảy từ 52℃ đến 62℃. | Kg | Gói 1 kg | 180
17 | SP17 | Bộ rửa dạ dày lớn. | '- Làm từ mủ cao su tự nhiên. - Được đóng gói và tiệt trùng riêng lẻ trong từng túi. - Size: lớn (28mm). - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Bộ | Túi 1 cái | 600
18 | SP18 | Sáp Parafin | - Sáp Parafin dạng miếng màu trắng. Bao 50kg. | Kg | Bao 50kg | 400
19 | SP19 | Kim đẩy chỉ | - Kim đẩy chỉ gồm phần đẩy chỉ đầu bằng và phần cán. - Kích cỡ: 0.30*33mm; 0.35*45mm. - Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, có khả năng chống ăn mòn tốt. - Kim đẩy chỉ dùng một lần, vô trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | cây | Túi 10 cây | 18000
20 | SP20 | Mũi khoan sọ não tự dừng | - Mũi khoan tự dừng, đường kính trong/ngoài có các cỡ 11/14 mm, có thể tạo ra lớp đệm xương giúp an toàn, có đầu nhọn định vị chống trượt khi bắt đầu khoan, có thể khởi động lại bất cứ lúc nào. - Chuôi tiêu chuẩn Hudson- tương thích với các loại máy khoan. - Đóng gói vô khuẩn, dùng 1 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | cái | 01 cái/ gói | 50
21 | SP21 | Bộ stent nhựa đường mật | - Đầu có 3 điểm cản quang bằng kim loại (platinum ring), có ngã bơm thuốc cản quang. - Đường kính dây dẫn 6Ch (Fr) - Đường kính bộ đặt 10Ch (Fr), dài 205cm, - Dùng đặt stent 10Ch (Fr) dài 205cm. - Dây dẫn tương thích 0.035 inch - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 | Cái | Cái/ gói | 3
22 | SP22 | Vòng thắt polyp các cỡ | - Vòng thắt sử dụng 1 lần, dụng cụ chuyên dùng cho thắt polyp, độ mở loop 30-40mm | Cái | 5 cái/ hộp | 50
23 | SP23 | Cán tay cầm dùng cho vòng thắt polyp | - Chiều dài dây dẫn 2300mm, tương thích với đường kính kênh sinh thiết ống soi 2.8mm, Sử dụng nhiều lần | Cái | Cái/ hộp | 10
24 | SP24 | Đồng hồ Oxy | - Đồng hồ Oxy (có đồng hồ đo + điều chỉnh lưu lượng + bình tạo ẩm). - Tương thích với các bình Oxy y tế. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 16
25 | SP25 | Máy phun khí dung | Cấu hình máy: + 01 máy nén khí. + 01 cốc thuốc. + 01 ống dẫn khí. + 01 ống ngậm. + 01 mặt nạ người lớn. - Hiệu suất máy: 07 lít/ phút @100kPa. - Tốc độ phun thuốc: 0.4 ml/ phút. - Kích thước hạt trung bình khoảng 3µm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc tương đương) | cái |  | 46
26 | SP26 | Nhiệt ẩm kế tự ghi | - Đơn vị nhiệt độ °C. - Độ chính xác ±3%RH; ±0.5°C (-20°C ~ +40°C), ±1.0°C (Phạm vi khác). - Phạm vi đo:Độ ẩm: 0%~100%RH. - Nhiệt độ : ≤ - 30°C ~ ≥ 60 °C. - Độ phân giải: Độ ẩm: 0.1%RH; Nhiệt độ: 0.1°C (thông thường). - Dung lượng bộ nhớ ≥ 16,000 điểm đọc, pin khoảng 1 năm. - Xuất dữ liệu qua cổng USB. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 12
27 | SP27 | Kẹp tứ chi ECG | - Kẹp điện tim dùng cho máy điện tim các loại. - Bộ: có 04 kẹp. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ |  | 30
28 | SP28 | Bộ chuông điện tim | - Điện cực hút ngực, jack Ø3mm tương tích chuẩn máy điện tim. - Núm hình tròn, đường kính núm cao su là 26mm. - Chất liệu: Niken. - Bộ: 06 cái. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE,ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ |  | 30
29 | SP29 | Bộ áo chì chống tia X | - Chất liệu: Antimony và Bismuth hạt siêu nhỏ (hoặc tương đương). Không chứa chì, siêu nhẹ. - Công nghệ dệt trọng lượng nhẹ được phủ 1 lớp PU tăng khả năng chống tia cực tím, mang lại cảm giác mềm mại và bền bỉ. - Công nghệ hấp thụ, lưu trữ và giải phóng nhiệt dư thừa, cân bằng nhiệt. - Kháng ẩm cao. - Áo được mặc từ phía trước dễ dàng và có sẵn túi tiện dụng. - Áo có độ dài vừa đủ để chồng lên phần váy đảm bảo che chắn phóng xạ khi cúi người về phía trước. - Cầu vai chống trượt giúp giảm tải sức nặng và phân bổ lực cân bằng. - Các khóa đai bản rộng, dễ dàng tăng chỉnh. - Áo sử dụng miếng dán. - Váy sử dụng khóa gài có thể điều chỉnh giúp ôm sát người mặc. - Phù hợp cho: X-quang, can thiệp tim mạch... - Độ dày: phía trước 0.50mm Pb, phía sau: 0.25mm Pb - Nhiều tùy chọn phối màu, kích cỡ (S - XL). - Cấu hình: Bộ áo Skirt & Vest, Nón chì, Yếm chì, Mắt kính, Tấm bảo vệ chân | Bộ |  | 7
30 | SP30 | Bộ cảm biến lưu lượng máy thở | - Bộ cảm biến lưu lượng máy thở dùng 1 lần. - Tương thích với máy thở Hamilton. - Kích thước đầu nối (mm): vào OD15 – ra OD22/ID15 để đảm bảo vừa với dây thở từ trẻ em đến người lớn. - Khoảng lưu lượng: từ 0 đến >= 180 l/phút. - Khoảng chết: < 12ml. | cái |  | 20
31 | SP31 | Chén Inox 06cm | - Chén Inox 06cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái |  | 250
32 | SP32 | Hộp đựng gòn có nắp 10 x 8cm | - Hộp đựng gòn có nắp 10x8cm. - Chất liệu: Inox. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 100
33 | SP33 | Bao máy huyết áp người lớn | - Bao đo huyết áp - Dùng cho người lớn. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 300
34 | SP34 | Túi hơi máy đo huyết áp | - Túi hơi dùng cho máy đo huyết áp. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 300
35 | SP35 | Bóp bóng người lớn, trẻ em các cỡ | - Bóng bóp: Làm bằng PVC - Túi chứa khí: Làm bằng nhựa. - Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí. - Dây nối oxy: Chiều dài 2 m. - Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn,trẻ em: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp. - Tiêu chuẩn chất lượng:SO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 460
36 | SP36 | Đèn tiểu phẩu công nghệ led | - Sử dụng nguồn điện: 220-240V - 50Hz. - Bóng đèn: Diod 3,2V. - Chóa đèn: phản quang hội tụ tích hợp 15 đơn vị không gây nhiệt. - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360o, khoảng rộng 30cm + 30cm. - Độ sáng: 18000 lux. Công tắc - Dây nguồn: 3m6. - Điều chỉnh chiều cao: từ 1m – 1,7m - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 4
37 | SP37 | Mâm inox 22x32x2cm | - Mâm đựng dung cụ, bằng inox. - Kích thước: 22x32x2cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 115
38 | SP38 | Xe đẩy bệnh ngồi | - Xe đẩy bệnh nhân, loại ngồi. - Chất liệu: Bằng inox có bánh xe di chuyển và phanh hãm. + Khung xe và 4 bánh xe. + Khung xe làm bằng thép mạ crom. + Thanh gác chân và gác tay cố định. + Tấm đệm tay được bọc da. + Tấm để chân được làm bằng nhôm đúc. + Có khóa bánh cho bệnh nhân điều khiển. + Phần ghế ngồi được lót đệm. - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 100
39 | SP39 | Xe đẩy bệnh nằm | - Xe đẩy bệnh nhân nằm kèm phụ kiện đồng bộ: 01 bộ + Thân xe chính: 1 cái + Mặt cáng rời: 1 cái + Bánh xe: 04 cái, 2 cái có phanh + Lan can: 2 cái + Đệm bông ép bọc giả da : 01 cái + Cọc truyền: 1 cái - Kích thước: ≥ 730x580 x1900 mm - Mặt cáng Inox tấm, có thể nhấc rời khỏi cáng - Có đầu nâng bằng thanh răng - Có 4 bánh xe, đường kính ≥150mm, ≥2 cái có phanh - Có đệm bọc giả da dày≥ 50mm - Bông ép bọc giả da - Có 01 cọc truyền Inox. - Lan can 2 bên thành xe. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 60
40 | SP40 | Bóng đèn nội khí quản | - Bóng đèn nội khí quản (loại lớn) - Điện áp: 2.5V - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 | Cái |  | 200
41 | SP41 | Găng tay hút đàm vô trùng | - Kích thước: Chiều dài từ đầu ngón giữa đến cổ tay là 290mm ± 10mm. Chiều rộng cổ tay 136mm ± 3mm. - Được làm từ polyethylene (PE) trong suốt, dẻo, dai, không thấm nước. - Thiết kế các ngón thẳng, phù hợp với người thuận tay trái hoặc tay phải, các mép đảm bảo kín. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO 13485 và ISO 11135. | cái |  | 50000
42 | SP42 | Que thử nước tiểu sử dụng trên máy xét nghiệm | Que nhúng sử dụng trên máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động tối thiểu các thông số: pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketones, urobilinogen, bilirubin, và hồng cầu, tỷ trọng, màu sắc và độ trong của nước tiểu. - Quy cách: ≤ 200 test/hộp - Tương thích với máy xét nghiệm nước tiểu Labumat *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test |  | 96000
43 | SP43 | Col có lọc 100ul | - Chất liệu: Polypropylene nguyên chất, không có chất phụ gia và Không có chất gây ức chế enzyme Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | cái |  | 23040
44 | SP44 | Col có lọc 200uL | - Chất liệu: Polypropylene nguyên chất, không có chất phụ gia và Không có chất gây ức chế enzyme Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | cái |  | 23040
45 | SP45 | Val huyết áp kế | - Van inox dùng để thay thế trong máy đo huyết áp kế đồng hồ | cái |  | 300
46 | SP46 | Tủ thuốc | - Vật liệu: Inox, khung tủ và khung cánh tủ làm bằng inox hộp. - Kích thước(DxRxC): ≥ 800x400x1600mm. - Kiểu tủ thuốc: 02 bảng độc. - Tủ thuốc gồm 02 khoang: + Khoang trên: 02 cánh lắp kính, có khóa, có chốt, phía trong có 01 mặt sàng. + Khoang dưới: có 02 cánh cửa inox, có khóa, có chốt. -Tay nắm cánh tủ: có. - Bộ khóa cánh tủ: có | cái |  | 7
Tổng cộng: 46 khoản
* Ghi chú: - Nhãn hiệu, mã hiệu, ký hiệu, tên nhà sản xuất hàng hoá nêu trong yêu cầu kỹ thuật (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá, Bên chào giá có thể chào hàng hoá của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hoá nêu trên về yêu cầu kỹ thuật.