## NoiDungYeuCauBaoGia
NOIDUNGYEUCAUBAOGIA
CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần...
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm giao hàng/thực hiện | Khối lượng | Đơn vị tính
1 | Máy đo thính lực (kết hợp nhỉ lượng) | I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2026. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA/ CE/ JIS. II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH - Thân máy chính: 01 bộ - Bộ tai nghe đường khí: 01 bộ - Bộ tai nghe đường xương: 01 bộ - Đầu dò lâm sàng: 01 cái - Tai nghe đối bên: 01 bộ - Núm tai các cỡ: 01 hộp - Nút bấm phản hồi bệnh nhân: 01 cái - Thiết bị kiểm tra đầu dò: 01 cái - Bộ phần mềm phân tích thính lực và nhĩ lượng: 01 bộ - Bộ máy tính đi kèm hệ thống: 01 bộ II. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Máy đo kết hợp 2 chức năng thính lực và nhĩ lượng. - Kết nối với máy tính để truyền dữ liệu về máy tính. - In kết quả đo dưới dạng file PDF hoặc XML. - Màn hình hiển thị LCD: ≥ 5 inch. * Chức năng đo thính lực: - Đo được thính lực đường khí. - Đo được thính lực đường xương, làm ù. - Tần số ≤ 125 Hz - ≥ 8000 Hz. * Chức năng đo nhĩ lượng: - Đo nhĩ lượng ở các tần số: 226, 678, 800, 1000 Hz. - Đo chức năng vòi nhĩ: có. * Chức năng đo phản xạ: - Đo chức năng phản xạ cùng bên. - Đo chức năng phản xạ đối bên. - Đo phản xạ decay . - Đo phản xạ latency. - Tần số: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz. | Bệnh viện đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang. | 1 | cái