## ĐK YCBG
DANH MỤC HÀNG HOÁ (Đính kèm Yêu cầu báo giá số: 1704/BVAG-VTTBYT ngày 29 tháng 09 năm 2026)
STT | Danh mục hàng hoá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hoá | Đơn vị | Số lượng
1 | Thủy tinh thể nhân tạo | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước. Optic không gây hiện tượng Glistening (Bọt khí lấp lánh). - Lọc tia UV, không lọc ánh sáng xanh, phi cầu. Chỉ số cầu sai:- 0.15 (+/- 10% µm), trong suốt. - Đặc điểm càng: Chữ C cải tiến. Optic thiết kế bờ cạnh vuông (Square Edge). - Đường kính tổng:≥ 13,0 mm, đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. - Dải công suất: đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D. (bước nhảy 0.5D). Chỉ số khúc xạ : ≥1.54. - Thủy tinh thể lắp sẵn trong súng (injector). - Vết mổ kích thước: ≤ 2,2 mm. - Có giấy phép lưu hành tại Việt nam - Có ít nhất 2 CFS thuộc nhóm G7 - CE hoặc FDA - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: Đông Nam Á/ Châu Âu | Cái | 1000
2 | Thủy tinh thể nhân tạo | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. - Chất liệu Acrylic kỵ nước. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím, lọc ánh sáng xanh. Phi cầu trung tính. - Đặc điểm càng: Càng chữ C, góc càng 0 độ, chống dính càng. - Đường kính optic: ≥ 6,00 mm. Chiều dài tổng: ≥ 13,0 mm. - Dải công suất: đáp ứng từ -5,0 D đến + 40,0 D. Chỉ số khúc xạ là : ≤ 1.49. - Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartride kèm injector. - Vết mổ kích thước: ≤ 2,2 - Có giấy phép lưu hành tại Việt nam - Có ít nhất 1 CFS thuộc nhóm EU hoặc G7 - CE hoặc FDA - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: Châu Âu | Cái | 1000
3 | Thủy tinh thể nhân tạo | -Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. - Chất liệu Acrylic ngậm nước ≥ 25% kết hợp bề mặt không ngậm nước. - Lọc tia UV, Kính vàng lọc ánh sáng xanh,phi cầu, Chỉ số cầu sai ≤ -0,26 micron. - Đặc điểm càng: Thiết kế 4 càng hay càng đĩa - Đường kính optic ≥ 6,0mm. Chiều dài tổng thể ≥ 11mm. - Dãy công xuất: -10.0D đến +40.0D. Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.46. - Thủy tinh thể lắp sẵn trong catridge - Vết mổ kích thước: ≤ 2,2 mm. - Có giấy phép lưu hành tại Việt nam - Có ít nhất 1 CFS thuộc nhóm G7 - CE hoặc FDA - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: G7 | Cái | 1000
4 | Thủy tinh thể nhân tạo | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự,, một mảnh. - Chất liệu Acrylic kỵ nước. - Lọc tia UV, Kính nhuộm vàng, lọc ánh sáng xanh, phi cầu. Chỉ số cầu sai ≤ -0.2 - Đặc điểm càng: Càng dạng chữ L. Góc càng 0⁰≤ n ≤ 2⁰. Thiết kế bờ cạnh vuông (360°). - Đường kính optic ≥ 6.0mm, chiều dài kính ≥ 13 mm. - Dãy diop từ + 6 D đến +30 D. Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.46. - Kính được lắp sẵn trong catridge kèm injector dạng xoay. - Vết mổ nhỏ ≤2.2 mm. - Có giấy phép lưu hành tại Việt Nam - CE hoặc FDA - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: Châu Á | Cái | 100
Tổng cộng: 4 mặt hàng