## Dung
STT | Danh mục hàng hoá | Đặc tính, thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Quy cách | Khối lượng | Đơn giá dự kiến | Thành tiền | Khoa | Ghi chú
1 | Cannula động mạch 1 nòng | - Phủ chất chống đông máu Bioline (hoặc tương đương). - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS. - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 15Fr đến 23Fr, chiều dài 15cm hay 23cm. - Chất liệu của các chi tiết: + Cannula: polyurethane (hoặc tương đương), thép không rỉ. + Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP.(hoặc tương đương). - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485. | cái | 1 cái/ 1 hộp | 2 | 12800000 | 25600000 | ICU |  | 1
2 | Cannula tĩnh mạch 1 nòng | - Phủ chất chống đông máu Bioline (hoặc tương đương). - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS. - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định ống, miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm hay 55cm. - Chất liệu của các chi tiết: + Cannula: polyurethane (hoặc tương đương), thép không rỉ. + Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP. (hoặc tương đương). - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485. | cái | 1 cái/ 1 hộp | 2 | 18200000 | 36400000 | ICU |  | 2
3 | Bộ chèn dưới da dùng cho cannula ECMO | Bộ gồm: - Ống nong 4 kích cỡ 12Fr-18Fr chất liệu polyethylene độ đặc cao (HDPE). - Dây dẫn hướng cannula động mạch kích cỡ: đường kính 0,097 cm x chiều dài 100 cm, hướng cannula tĩnh mạch đường kính 0,097 cm x chiều dài 150 cm chất liệu thép không rỉ. - Dao mổ nhỏ thép không rỉ, polystyrene. - Kim tiêm, bơm tiêm 10ml. | Bộ | 1 bộ/ hộp | 4 | 3300000 | 13200000 | ICU |  | 3
4 | Phổi Ecmo hỗ trợ tim phổi nhân tạo cấp cứu kèm dây dẫn | - Thời gian sử dụng phổi liên tục 30 ngày - Lưu lượng máu: + BE-HLS 7050: 0,5- 7 lít/phút. + BE-HLS 5050: 0,5- 5 lít/phút. - Lưu lượng khí: + BE- HLS 7050: 14 lít/phút. + BE- HLS 5050: 10 lít/phút. - Tích hợp cảm biến hồng ngoại giúp đo các thông số SvO2, Hematocrit, Hemoglobin, nhiệt độ tĩnh mạch Tven. - Chất liệu của các chi tiết: + Sợi trao đổi khí: Polymethylpentene. + Sợi trao đổi nhiệt: Polyurethane. + Thân phổi: Polycarbonate. + Bộ dây dẫn tuần hoàn đường kính 3/8 inch: polyvinyl chloride không chứa DEHP, có phủ chất chống đông Bioline. - Ttương thích với máy ECMO hiệu Maquet. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE. | Bộ | 1 bộ/ hộp | 2 | 158000000 | 316000000 | ICU |  | 4
5 | Chỉ tan đơn sợi có gai | - Chỉ tiêu có gai không cần buộc Copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate (hoặc tương đương), gai đầu tù, một đầu có vòng, số 3/0, dài 15cm. - Kim tròn đầu nhọn công nghệ Nucoat V20 (hoặc tương đương), 1/2C, dài 26mm, giữ vết thương 14 ngày, tiêu hoàn toàn 90-110 ngày. -Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFG. | Tép | Hộp/12 tép | 180 | 790000 | 142200000 | Khoa Ngoại TH |  | 5
6 | Chỉ tan đơn sợi có gai | - Chỉ tiêu có gai không cần buộc Copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, gai đầu tù, một đầu có vòng, số 3/0, dài 30cm. - Kim Surgalloy (hoặc tương đương) tròn đầu nhọn , 1/2C, dài 26mm, giữ vết thương 14 ngày, tiêu hoàn toàn 90 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFG | Tép | Hộp/12 tép | 60 | 790000 | 47400000 | Khoa Ngoại TH |  | 6
7 | Lưới chống dính điều trị thoát vị thành bụng. | - Mảnh ghép thoát vị thành bụng 2 lớp, dệt 3D mềm xốp, chất liệu Polyester thân nước, một mặt là màng Collagen chống dính, thiết kế mũi dệt X cải tiến, có đính chỉ sẵn. - Kích thước lỗ lưới lớn 4.8x2.0mm. - Kích thước 15cm x 10cm hình chữ nhật. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA | Miếng | Hộp/ 1 miếng | 12 | 12000000 | 144000000 | Khoa Ngoại TH |  | 7
8 | Lưới chống dính điều trị thoát vị thành bụng. | Mảnh ghép thoát vị thành bụng 2 lớp, dệt 3D mềm xốp , chất liệu Polyester thân nước, một mặt là màng Collagen chống dính, thiết kế mũi dệt X cải tiến, có đính chỉ sẵn. Kích thước lỗ lưới lớn 4.8x2.0mm. Kích thước 20cm x 15cm hình chữ nhật. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Miếng | Hộp/ 1 miếng | 36 | 12000000 | 432000000 | Khoa Ngoại TH |  | 8
9 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị có 30 ghim. | - Dụng cụ cố định lưới thoát vị có 30 ghim hình xoắn ốc, chất liệu Titanium, ghim hình xoắn ốc, cao 3.8mm, rộng 4mm. - Tiêu chuẩn: ISO,CE, FDA | cái | Hộp/ 6 cái | 30 | 5900000 | 177000000 | Khoa Ngoại TH |  | 9
10 | Túi chứa dịch dẫn lưu | - Túi chứa và dẫn lưu dịch, dùng với ống dẫn lưu mật - Chất liệu Polyvinylclorua (PVC) - Thể tích: 800ml, có đánh dấu các vạch thể tích - Tương thích ống dẫn lưu ra da đầu cong dạng pigtail - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | cái | Túi 1 cái | 600 | 64827 | 38896200 | Khoa Ngoại TH |  | 10
11 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở | - Dây cáp dùng cho dao siêu âm mổ hở. - Tương thích với máy phát chính GEN 11. - Số lần sử dụng ≥ 95 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CFG | cái | 1 cái / hộp | 8 | 52123050 | 416984400 | Khoa Ngoại TH |  | 11
12 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi | - Dây dao mổ nội soi màu xám dùng cho dao siêu âm nội soi. - Tương thích với máy phát chính GEN 11. - Số lần sử dụng ≥95 lần. - Tiêu chuẩn chất lượn: FDA, CFG | cái | 1 cái / hộp | 6 | 53698050 | 322188300 | Khoa Ngoại TH |  | 12
13 | Dung dịch làm mềm vết thương loại bỏ biofilm | - Dung dịch làm sạch, làm ẩm với các vết thương cấp, mãn tính, ngăn ngừa màng sinh học. - Thành phần: Dung dịch Betaine 0,1%; Polyhexanide 0,1% làm sạch. (Hoặc các thành phần tương đương). - Chai: 350ml | Chai | chai 350 ml | 400 | 400000 | 160000000 | HS ngoại |  | 13
14 | Que phết tế bào âm đạo | - Dụng cụ phết niêm dịch tế bào âm đạo. - Chất liệu: gỗ. - Dạng thanh dẹp, các góc cạnh trơn láng. - Kích thước 180 x 18 x 2 mm. | Que | Túi 1 que | 2600 | 861 | 2238600 | Khoa KB |  | 14
15 | Dẫn lưu kín vết mổ | - Bao gồm: + Bình áp lực âm 3 lò xo thể tích 400ml; + Ống nối chất liệu PVC; + Co nối chữ Y; + Ống dẫn lưu có trocar kích thước 10, 12, 14, 16, 18Fr. + Có van chống trào ngược, kẹp cố định vào giường. - Có cản quang, không chứa latex. - Đóng gói tiệt trùng EO | cái | Túi 1 cái | 350 | 105000 | 36750000 | CTCH:250, Ngoại TKLN: 100 |  | 15
16 | Sáp Parafin | - Sáp Paraffin, được cung cấp dưới dạng hạt. - Thành phần paraffin tinh khiết. Không có dimethyl sulfoxide (DMSO). - Điểm nóng chảy từ 52℃ đến 62℃. | Kg | Gói 1 kg | 180 | 350000 | 63000000 | GPBL |  | 16
17 | Bộ rửa dạ dày lớn. | '- Làm từ mủ cao su tự nhiên. - Được đóng gói và tiệt trùng riêng lẻ trong từng túi. - Size: lớn (28mm). - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Bộ | Túi 1 cái | 600 | 83895 | 50337000 | Khoa CC |  | 17
18 | Sáp Parafin | - Sáp Parafin dạng miếng màu trắng. Bao 50kg. | Kg | Bao 50kg | 400 | 80000 | 32000000 | YHCT-PHCN |  | 18
19 | Kim đẩy chỉ | - Kim đẩy chỉ gồm phần đẩy chỉ đầu bằng và phần cán. - Kích cỡ: 0.30*33mm; 0.35*45mm. - Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, có khả năng chống ăn mòn tốt. - Kim đẩy chỉ dùng một lần, vô trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | cây | Túi 10 cây | 18000 | 294 | 5292000 | YHCT-PHCN |  | 19
20 | Mũi khoan sọ não tự dùng | - Mũi khoan tự dừng, đường kính trong/ngoài có các cỡ 11/14 mm, có thể tạo ra lớp đệm xương giúp an toàn, có đầu nhọn định vị chống trượt khi bắt đầu khoan, có thể khởi động lại bất cứ lúc nào. - Chuôi tiêu chuẩn Hudson- tương thích với các loại máy khoan. - Đóng gói vô khuẩn, dùng 1 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | cái | 01 cái/ gói | 50 | 3250000 | 162500000 | Khoa Ngoại TK-LN |  | 20
21 | Bộ stent nhựa đường mật | - Đầu có 3 điểm cản quang bằng kim loại (platinum ring), có ngã bơm thuốc cản quang. - Đường kính dây dẫn 6Ch (Fr) - Đường kính bộ đặt 10Ch (Fr), dài 205cm, - Dùng đặt stent 10Ch (Fr) dài 205cm. - Dây dẫn tương thích 0.035 inch - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 | Cái | Cái/ gói | 3 | 3150000 | 9450000 | THHH |  | 21
22 | Vòng thắt polyp các cỡ | - Vòng thắt sử dụng 1 lần, dụng cụ chuyên dùng cho thắt polyp, độ mở loop 30-40mm | Cái | 5 cái/ hộp | 50 | 780000 | 39000000 | THHH |  | 22
23 | Cán tay cầm dùng cho vòng thắt polyp | - Chiều dài dây dẫn 2300mm, tương thích với đường kính kênh sinh thiết ống soi 2.8mm, Sử dụng nhiều lần | Cái | Cái/ hộp | 10 | 5000000 | 50000000 | THHH |  | 23
24 | Tinh dầu sả pha nước rửa tay | Tinh dầu sả được chiết xuất bằng phương pháp chưng cất hơi nước: - Trọng lượng riêng (Specific gravity) ở 20℃: ≥ 0.99 - Refractive index (20℃): ≥ 1.446 - Tinh chất hương dầu sả : ≥ 25% - Không có các thành phần kim loại như Pb content; As content; Cd content; Hg content. | Lít | Can 10 lít | 110 | 820000 | 90200000 | KSNK | Xin tách ra mua gói hoá chất pha nước rửa tay | 24
25 | Glycerine | - Thành phần: Hàm lượng Glycerine (%): ≥99,5. - Hàm lượng Chloride (ppm): <10. Hàm lượng Sulfate (ppm): <20. | Lít | Can 50 lít | 110 | 68000 | 7480000 | KSNK | Xin tách ra mua gói hoá chất pha nước rửa tay | 25
26 | Oxy già 3% | - Cảm quan: không màu, dạng lỏng đồng nhất trong suốt. - Hàm lượng Hydrogen Peroxide: ≥3%. | Lít | Can 10 lít | 850 | 20000 | 17000000 | KSNK | Xin tách ra mua gói hoá chất pha nước rửa tay | 26
27 | Ống thông khí tai | - Ống thông khí tai đường kính 1.14mm. Tiệt trùng | cái | Túi 1 cái | 30 | 200000 | 6000000 | TMH | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 1
28 | Ống khí dung mũi (Ống sonde mũi bằng nhựa) | - Ống sonde mũi bằng nhựa. - Đường kính trong bầu dẫn: 22.0mm ±3%. - Độ rộng lỗ thoát chính tâm: kim số 18. - Độ dài chân đế gắn không dưới 17.0mm. - Đường kính ngoài (nối ống dẫn):16.7mm ±3%. - Đường kính trong (nối bầu dẫn):16.7mm ±3%. - Độ dài phần kết nối không dưới 9.0 mm. - Tiệt trùng | cái | Túi 1 cái | 7100 | 5000 | 35500000 | TMH | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 2
29 | Chỉ thép mềm | - Chỉ thép mềm không rỉ sét. - Cở chỉ đường kính: 0,4-1,2mm, dài 5m. - Tiêu chuẩn: ISO13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cuộn 5m | Túi 1 cuộn | 170 | 230000 | 39100000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 3
30 | Mũi khoan tốc độ chậm | - Đầu mũi khoan tròn có khía, rãnh. - Tổng chiều dài 44.5 mm. từ số 1/2 đến số 10 - Mũi khoan tốc độ chậm tròn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Mũi | Vĩ 5 mũi | 380 | 53700 | 20406000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 4
31 | Mũi khoan tốc độ nhanh tungsten | - Mũi khoan tròn tốc độ nhanh,thép không rỉ sét đầu có khía rảnh. - Chiều dài 19mm - Mũi khoan số 1, 2, 3, 4, 5 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | cái | Vĩ 5 mũi | 250 | 53700 | 13425000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 5
32 | Trâm gai lấy tủy | - Dùng làm sạch sợi tuỷ; gai đàn hồi tốt, sắc bén, an toàn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cây | Vĩ 12 cây | 300 | 30083 | 9024900 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 6
33 | Cọ bôi keo trám đèn | - Cọ bôi keo trám đèn - Tiêu chuẩn: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cây | Hộp 100 cây | 1800 | 1050 | 1890000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 7
34 | Dầu vô tay khoan | - Dầu vô tay khoan. Chai ≥500ml - Tiêu chuẩn: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Chai | Chai ≥500ml | 5 | 580000 | 2900000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 8
35 | Mũi cắt cầu kim loại | - Mũi cắt cầu kim loại - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Mũi | Vĩ 5 mũi | 30 | 95000 | 2850000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 9
36 | Mũi mở tủy tránh thủng sàn | - Mũi mở tuỷ tránh thủng sàn (hoặc tương đương). - Quy cách: 1 mũi - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Mũi | Vĩ 5 mũi | 50 | 158000 | 7900000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 10
37 | Mũi khoan trụ | - Mũi khoan trụ low speed HP 702 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Mũi | Vĩ 5 mũi | 300 | 53700 | 16110000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 11
| Nhíp nha khoa (kẹp gấp cong nha khoa) | - Nhíp nha khoa chiều dài ≥ 15cm - Chất liệu thép không rỉ, đoạn gập góc mặt trong có răng có răng cưa. | Cây | 1 cây/ gói | 100 | 25000 | 2500000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 12
38 | Composit đặc các màu | - Đặc tính: Dễ tạo hình. - Thành phần: Composit đặc ≥ Type 3,5g. | Type | 1 type/gói | 283 | 450000 | 127350000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 13
39 | Diệt tủy răng | - Thành phần: Poly oxy methelene, lidocaine hydrochloride non arsenic paste for dental 5g. - Giúp tiêu diệt tủy răng. | Lọ | Lọ,hộp | 30 | 386400 | 11592000 | RHM | Xin tách ra mua gói dụng cụ sd cho RHM- TMH (công ty không tham dự thầu được) | 14
40 | Đồng hồ Oxy | - Đồng hồ Oxy (có đồng hồ đo + điều chỉnh lưu lượng + bình tạo ẩm). - Tương thích với các bình Oxy y tế. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 16 |  |  | Kho y cụ
41 | Máy phun khí dung | Cấu hình máy: + 01 máy nén khí. + 01 cốc thuốc. + 01 ống dẫn khí. + 01 ống ngậm. + 01 mặt nạ người lớn. - Hiệu suất máy: 07 lít/ phút @100kPa. - Tốc độ phun thuốc: 0.4 ml/ phút. - Kích thước hạt trung bình khoảng 3µm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc tương đương) | cái |  | 46 |  |  | Kho y cụ
42 | Nhiệt ẩm kế tự ghi | - Đơn vị nhiệt độ °C. - Độ chính xác ±3%RH; ±0.5°C (-20°C ~ +40°C), ±1.0°C (Phạm vi khác). - Phạm vi đo:Độ ẩm: 0%~100%RH. - Nhiệt độ : ≤ - 30°C ~ ≥ 60 °C. - Độ phân giải: Độ ẩm: 0.1%RH; Nhiệt độ: 0.1°C (thông thường). - Dung lượng bộ nhớ ≥ 16,000 điểm đọc, pin khoảng 1 năm. - Xuất dữ liệu qua cổng USB. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 12 |  |  | Kho y cụ
43 | Kẹp tứ chi ECG | - Kẹp điện tim dùng cho máy điện tim các loại. - Bộ: có 04 kẹp. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ |  | 30 |  |  | Kho y cụ
44 | Bộ chuông điện tim | - Điện cực hút ngực, jack Ø3mm tương tích chuẩn máy điện tim. - Núm hình tròn, đường kính núm cao su là 26mm. - Chất liệu: Niken. - Bộ: 06 cái. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE,ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ |  | 30 |  |  | Kho y cụ
45 | Bộ áo chì chống tia X | - Chất liệu: Antimony và Bismuth hạt siêu nhỏ (hoặc tương đương). Không chứa chì, siêu nhẹ. - Công nghệ dệt trọng lượng nhẹ được phủ 1 lớp PU tăng khả năng chống tia cực tím, mang lại cảm giác mềm mại và bền bỉ. - Công nghệ hấp thụ, lưu trữ và giải phóng nhiệt dư thừa, cân bằng nhiệt. - Kháng ẩm cao. - Áo được mặc từ phía trước dễ dàng và có sẵn túi tiện dụng. - Áo có độ dài vừa đủ để chồng lên phần váy đảm bảo che chắn phóng xạ khi cúi người về phía trước. - Cầu vai chống trượt giúp giảm tải sức nặng và phân bổ lực cân bằng. - Các khóa đai bản rộng, dễ dàng tăng chỉnh. - Áo sử dụng miếng dán. - Váy sử dụng khóa gài có thể điều chỉnh giúp ôm sát người mặc. - Phù hợp cho: X-quang, can thiệp tim mạch... - Độ dày: phía trước 0.50mm Pb, phía sau: 0.25mm Pb - Nhiều tùy chọn phối màu, kích cỡ (S - XL). - Cấu hình: Bộ áo Skirt & Vest, Nón chì, Yếm chì, Mắt kính, Tấm bảo vệ chân | Bộ |  | 7 |  |  | Kho y cụ
46 | Bộ cảm biến lưu lượng máy thở | - Bộ cảm biến lưu lượng máy thở dùng 1 lần. - Tương thích với máy thở Hamilton. - Kích thước đầu nối (mm): vào OD15 – ra OD22/ID15 để đảm bảo vừa với dây thở từ trẻ em đến người lớn. - Khoảng lưu lượng: từ 0 đến >= 180 l/phút. - Khoảng chết: < 12ml. | cái |  | 20 |  |  | SICU |  | 27
47 | Chén Inox 06cm | - Chén Inox 06cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái |  | 250 |  |  | Kho y cụ
48 | Hộp đựng gòn có nắp 10 x 8cm | - Hộp đựng gòn có nắp 10x8cm. - Chất liệu: Inox. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 100 |  |  | Kho y cụ
49 | Bao máy huyết áp người lớn | - Bao đo huyết áp - Dùng cho người lớn. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 300 |  |  | Kho y cụ
50 | Túi hơi máy đo huyết áp | - Túi hơi dùng cho máy đo huyết áp. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 300 |  |  | Kho y cụ
51 | Bóp bóng người lớn, trẻ em các cỡ | - Bóng bóp: Làm bằng PVC - Túi chứa khí: Làm bằng nhựa. - Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí. - Dây nối oxy: Chiều dài 2 m. - Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn,trẻ em: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp. - Tiêu chuẩn chất lượng:SO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 460 |  |  | Kho y cụ
52 | Đèn tiểu phẩu công nghệ led | - Sử dụng nguồn điện: 220-240V - 50Hz. - Bóng đèn: Diod 3,2V. - Chóa đèn: phản quang hội tụ tích hợp 15 đơn vị không gây nhiệt. - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360o, khoảng rộng 30cm + 30cm. - Độ sáng: 18000 lux. Công tắc - Dây nguồn: 3m6. - Điều chỉnh chiều cao: từ 1m – 1,7m - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 4 |  |  | Kho y cụ
53 | Mâm inox 22x32x2cm | - Mâm đựng dung cụ, bằng inox. - Kích thước: 22x32x2cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 115 |  |  | Kho y cụ
54 | Xe đẩy bệnh ngồi | - Xe đẩy bệnh nhân, loại ngồi. - Chất liệu: Bằng inox có bánh xe di chuyển và phanh hãm. + Khung xe và 4 bánh xe. + Khung xe làm bằng thép mạ crom. + Thanh gác chân và gác tay cố định. + Tấm đệm tay được bọc da. + Tấm để chân được làm bằng nhôm đúc. + Có khóa bánh cho bệnh nhân điều khiển. + Phần ghế ngồi được lót đệm. - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 100 |  |  | Kho y cụ
55 | Xe đẩy bệnh nằm | - Xe đẩy bệnh nhân nằm kèm phụ kiện đồng bộ: 01 bộ + Thân xe chính: 1 cái + Mặt cáng rời: 1 cái + Bánh xe: 04 cái, 2 cái có phanh + Lan can: 2 cái + Đệm bông ép bọc giả da : 01 cái + Cọc truyền: 1 cái - Kích thước: ≥ 730x580 x1900 mm - Mặt cáng Inox tấm, có thể nhấc rời khỏi cáng - Có đầu nâng bằng thanh răng - Có 4 bánh xe, đường kính ≥150mm, ≥2 cái có phanh - Có đệm bọc giả da dày≥ 50mm - Bông ép bọc giả da - Có 01 cọc truyền Inox. - Lan can 2 bên thành xe. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 60 |  |  | Kho y cụ
56 | Bóng đèn nội khí quản | - Bóng đèn nội khí quản (loại lớn) - Điện áp: 2.5V - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 | Cái |  | 200 |  |  | Kho y cụ
57 | Găng tay hút đàm vô trùng | - Kích thước: Chiều dài từ đầu ngón giữa đến cổ tay là 290mm ± 10mm. Chiều rộng cổ tay 136mm ± 3mm. - Được làm từ polyethylene (PE) trong suốt, dẻo, dai, không thấm nước. - Thiết kế các ngón thẳng, phù hợp với người thuận tay trái hoặc tay phải, các mép đảm bảo kín. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO 13485 và ISO 11135. | cái |  | 50000 |  |  | HS ngoại |  | 28
58 | Que thử nước tiểu sử dụng trên máy xét nghiệm | Que nhúng sử dụng trên máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động tối thiểu các thông số: pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketones, urobilinogen, bilirubin, và hồng cầu, tỷ trọng, màu sắc và độ trong của nước tiểu. - Quy cách: ≤ 200 test/hộp - Tương thích với máy xét nghiệm nước tiểu Labumat *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test |  | 96000 |  |  | Khoa xét nghiệm |  | 29
59 | Col có lọc 100ul | - Chất liệu: Polypropylene nguyên chất, không có chất phụ gia và Không có chất gây ức chế enzyme Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | cái |  | 23040 |  |  | Khoa xét nghiệm |  | 30
60 | Col có lọc 200uL | - Chất liệu: Polypropylene nguyên chất, không có chất phụ gia và Không có chất gây ức chế enzyme Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | cái |  | 23040 |  |  | Khoa xét nghiệm |  | 31
61 | Val huyết áp kế | - Van inox dùng để thay thế trong máy đo huyết áp kế đồng hồ | cái |  | 300 |  |  | Kho y cụ
62 | Tủ thuốc | - Vật liệu: Inox, khung tủ và khung cánh tủ làm bằng inox hộp. - Kích thước(DxRxC): ≥ 800x400x1600mm. - Kiểu tủ thuốc: 02 bảng độc. - Tủ thuốc gồm 02 khoang: + Khoang trên: 02 cánh lắp kính, có khóa, có chốt, phía trong có 01 mặt sàng. + Khoang dưới: có 02 cánh cửa inox, có khóa, có chốt. -Tay nắm cánh tủ: có. - Bộ khóa cánh tủ: có | cái |  | 7 |  |  | Kho y cụ

## TMH-RHM
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ (Đính kèm yêu cầu báo giá số:213 /BVAG-VTTBYT ngày 04/8/2025)
STT | Mã vật tư | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách tham khảo | Khối lượng
1 | SP1 | Ống thông khí tai | - Ống thông khí tai đường kính 1.14mm. Tiệt trùng | Cái | Túi 1 cái | 30
2 | SP2 | Ống khí dung mũi (Ống sonde mũi bằng nhựa) | - Ống sonde mũi bằng nhựa. - Đường kính trong bầu dẫn: 22.0mm ±3%. - Độ rộng lỗ thoát chính tâm: kim số 18. - Độ dài chân đế gắn không dưới 17.0mm. - Đường kính ngoài (nối ống dẫn):16.7mm ±3%. - Đường kính trong (nối bầu dẫn):16.7mm ±3%. - Độ dài phần kết nối không dưới 9.0 mm. - Tiệt trùng | Cái | Túi 1 cái | 7100
3 | SP3 | Chỉ thép mềm | - Chỉ thép mềm không rỉ sét. - Cở chỉ đường kính: 0,4-1,2mm, dài 5m. - Tiêu chuẩn: ISO13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cuộn 5m | Túi 1 cuộn | 170
4 | SP4 | Mũi khoan tốc độ chậm | - Đầu mũi khoan tròn có khía, rãnh. - Tổng chiều dài 44.5 mm. từ số 1/2 đến số 10 - Mũi khoan tốc độ chậm tròn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Mũi | Vĩ 5 mũi | 380
5 | SP5 | Mũi khoan tốc độ nhanh tungsten | - Mũi khoan tròn tốc độ nhanh,thép không rỉ sét đầu có khía rảnh. - Chiều dài 19mm - Mũi khoan số 1, 2, 3, 4, 5 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Mũi | Vĩ 5 mũi | 250
6 | SP6 | Trâm gai lấy tủy | - Dùng làm sạch sợi tuỷ; gai đàn hồi tốt, sắc bén, an toàn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cây | Vĩ 12 cây | 300
7 | SP7 | Cọ bôi keo trám đèn | - Cọ bôi keo trám đèn - Tiêu chuẩn: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Cây | Hộp 100 cây | 1800
8 | SP8 | Dầu vô tay khoan | - Dầu vô tay khoan. Chai ≥500ml - Tiêu chuẩn: ISO 13485(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Chai | Chai ≥500ml | 5
9 | SP9 | Mũi cắt cầu kim loại | - Mũi cắt cầu kim loại - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Mũi | Vĩ 5 mũi | 30
10 | SP10 | Mũi mở tủy tránh thủng sàn | - Mũi mở tuỷ tránh thủng sàn (hoặc tương đương). - Quy cách: 1 mũi - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Mũi | Vĩ 5 mũi | 50
11 | SP11 | Mũi khoan trụ | - Mũi khoan trụ low speed HP 702 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương) | Mũi | Vĩ 5 mũi | 300
12 | SP12 | Nhíp nha khoa (kẹp gắp cong nha khoa) | - Nhíp nha khoa chiều dài ≥ 15cm - Chất liệu thép không rỉ, đoạn gập góc mặt trong có răng có răng cưa. | Cây | 1 cây/ gói | 100
13 | SP13 | Composit đặc các màu | - Đặc tính: Dễ tạo hình. - Thành phần: Composit đặc ≥ Type 3,5g. | Type | 1 type/gói | 283
14 | SP14 | Diệt tủy răng | - Thành phần: Poly oxy methelene, lidocaine hydrochloride non arsenic paste for dental 5g. - Giúp tiêu diệt tủy răng. | Lọ | Lọ,hộp | 30
Tổng cộng: 14 khoản
* Ghi chú: - Nhãn hiệu, mã hiệu, ký hiệu, tên nhà sản xuất hàng hoá nêu trong yêu cầu kỹ thuật (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá, Bên chào giá có thể chào hàng hoá của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hoá nêu trên về yêu cầu kỹ thuật.

## Các khoa còn lại
STT | Danh mục hàng hoá | Đặc tính, thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Quy cách | Khối lượng | Đơn giá dự kiến | Thành tiền | Khoa | Ghi chú
1 | Cannula động mạch 1 nòng | - Phủ chất chống đông máu Bioline (hoặc tương đương). - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS. - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 15Fr đến 23Fr, chiều dài 15cm hay 23cm. - Chất liệu của các chi tiết: + Cannula: polyurethane (hoặc tương đương), thép không rỉ. + Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP.(hoặc tương đương). - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485. | cái | 1 cái/ 1 hộp | 2 | 12800000 | 25600000 | ICU
2 | Cannula tĩnh mạch 1 nòng | - Phủ chất chống đông máu Bioline (hoặc tương đương). - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS. - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định ống, miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm hay 55cm. - Chất liệu của các chi tiết: + Cannula: polyurethane (hoặc tương đương), thép không rỉ. + Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP. (hoặc tương đương). - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485. | cái | 1 cái/ 1 hộp | 2 | 18200000 | 36400000 | ICU
3 | Bộ chèn dưới da dùng cho cannula ECMO | Bộ gồm: - Ống nong 4 kích cỡ 12Fr-18Fr chất liệu polyethylene độ đặc cao (HDPE). - Dây dẫn hướng cannula động mạch kích cỡ: đường kính 0,097 cm x chiều dài 100 cm, hướng cannula tĩnh mạch đường kính 0,097 cm x chiều dài 150 cm chất liệu thép không rỉ. - Dao mổ nhỏ thép không rỉ, polystyrene. - Kim tiêm, bơm tiêm 10ml. | Bộ | 1 bộ/ hộp | 4 | 3300000 | 13200000 | ICU
4 | Phổi Ecmo hỗ trợ tim phổi nhân tạo cấp cứu kèm dây dẫn | - Thời gian sử dụng phổi liên tục 30 ngày - Lưu lượng máu: + BE-HLS 7050: 0,5- 7 lít/phút. + BE-HLS 5050: 0,5- 5 lít/phút. - Lưu lượng khí: + BE- HLS 7050: 14 lít/phút. + BE- HLS 5050: 10 lít/phút. - Tích hợp cảm biến hồng ngoại giúp đo các thông số SvO2, Hematocrit, Hemoglobin, nhiệt độ tĩnh mạch Tven. - Chất liệu của các chi tiết: + Sợi trao đổi khí: Polymethylpentene. + Sợi trao đổi nhiệt: Polyurethane. + Thân phổi: Polycarbonate. + Bộ dây dẫn tuần hoàn đường kính 3/8 inch: polyvinyl chloride không chứa DEHP, có phủ chất chống đông Bioline. - Ttương thích với máy ECMO hiệu Maquet. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE. | Bộ | 1 bộ/ hộp | 2 | 158000000 | 316000000 | ICU
5 | Chỉ tan đơn sợi có gai | - Chỉ tiêu có gai không cần buộc Copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate (hoặc tương đương), gai đầu tù, một đầu có vòng, số 3/0, dài 15cm. - Kim tròn đầu nhọn công nghệ Nucoat V20 (hoặc tương đương), 1/2C, dài 26mm, giữ vết thương 14 ngày, tiêu hoàn toàn 90-110 ngày. -Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFG. | Tép | Hộp/12 tép | 180 | 790000 | 142200000 | Khoa Ngoại TH
6 | Chỉ tan đơn sợi có gai | - Chỉ tiêu có gai không cần buộc Copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, gai đầu tù, một đầu có vòng, số 3/0, dài 30cm. - Kim Surgalloy (hoặc tương đương) tròn đầu nhọn , 1/2C, dài 26mm, giữ vết thương 14 ngày, tiêu hoàn toàn 90 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFG | Tép | Hộp/12 tép | 60 | 790000 | 47400000 | Khoa Ngoại TH
7 | Lưới chống dính điều trị thoát vị thành bụng. | - Mảnh ghép thoát vị thành bụng 2 lớp, dệt 3D mềm xốp, chất liệu Polyester thân nước, một mặt là màng Collagen chống dính, thiết kế mũi dệt X cải tiến, có đính chỉ sẵn. - Kích thước lỗ lưới lớn 4.8x2.0mm. - Kích thước 15cm x 10cm hình chữ nhật. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA | Miếng | Hộp/ 1 miếng | 12 | 12000000 | 144000000 | Khoa Ngoại TH
8 | Lưới chống dính điều trị thoát vị thành bụng. | Mảnh ghép thoát vị thành bụng 2 lớp, dệt 3D mềm xốp , chất liệu Polyester thân nước, một mặt là màng Collagen chống dính, thiết kế mũi dệt X cải tiến, có đính chỉ sẵn. Kích thước lỗ lưới lớn 4.8x2.0mm. Kích thước 20cm x 15cm hình chữ nhật. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Miếng | Hộp/ 1 miếng | 36 | 12000000 | 432000000 | Khoa Ngoại TH
9 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị có 30 ghim. | - Dụng cụ cố định lưới thoát vị có 30 ghim hình xoắn ốc, chất liệu Titanium, ghim hình xoắn ốc, cao 3.8mm, rộng 4mm. - Tiêu chuẩn: ISO,CE, FDA | cái | Hộp/ 6 cái | 30 | 5900000 | 177000000 | Khoa Ngoại TH
10 | Túi chứa dịch dẫn lưu | - Túi chứa và dẫn lưu dịch, dùng với ống dẫn lưu mật - Chất liệu Polyvinylclorua (PVC) - Thể tích: 800ml, có đánh dấu các vạch thể tích - Tương thích ống dẫn lưu ra da đầu cong dạng pigtail - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | cái | Túi 1 cái | 600 | 64827 | 38896200 | Khoa Ngoại TH
11 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở | - Dây cáp dùng cho dao siêu âm mổ hở. - Tương thích với máy phát chính GEN 11. - Số lần sử dụng ≥ 95 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CFG | cái | 1 cái / hộp | 8 | 52123050 | 416984400 | Khoa Ngoại TH
12 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi | - Dây dao mổ nội soi màu xám dùng cho dao siêu âm nội soi. - Tương thích với máy phát chính GEN 11. - Số lần sử dụng ≥95 lần. - Tiêu chuẩn chất lượn: FDA, CFG | cái | 1 cái / hộp | 6 | 53698050 | 322188300 | Khoa Ngoại TH
13 | Dung dịch làm mềm vết thương loại bỏ biofilm | - Dung dịch làm sạch, làm ẩm với các vết thương cấp, mãn tính, ngăn ngừa màng sinh học. - Thành phần: Dung dịch Betaine 0,1%; Polyhexanide 0,1% làm sạch. (Hoặc các thành phần tương đương). - Chai: 350ml | Chai | chai 350 ml | 400 | 400000 | 160000000 | HS ngoại
14 | Que phết tế bào âm đạo | - Dụng cụ phết niêm dịch tế bào âm đạo. - Chất liệu: gỗ. - Dạng thanh dẹp, các góc cạnh trơn láng. - Kích thước 180 x 18 x 2 mm. | Que | Túi 1 que | 2600 | 861 | 2238600 | Khoa KB
15 | Dẫn lưu kín vết mổ | - Bao gồm: + Bình áp lực âm 3 lò xo thể tích 400ml; + Ống nối chất liệu PVC; + Co nối chữ Y; + Ống dẫn lưu có trocar kích thước 10, 12, 14, 16, 18Fr. + Có van chống trào ngược, kẹp cố định vào giường. - Có cản quang, không chứa latex. - Đóng gói tiệt trùng EO | cái | Túi 1 cái | 350 | 105000 | 36750000 | CTCH:250, Ngoại TKLN: 100
16 | Sáp Parafin | - Sáp Paraffin, được cung cấp dưới dạng hạt. - Thành phần paraffin tinh khiết. Không có dimethyl sulfoxide (DMSO). - Điểm nóng chảy từ 52℃ đến 62℃. | Kg | Gói 1 kg | 180 | 350000 | 63000000 | GPBL
17 | Bộ rửa dạ dày lớn. | '- Làm từ mủ cao su tự nhiên. - Được đóng gói và tiệt trùng riêng lẻ trong từng túi. - Size: lớn (28mm). - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Bộ | Túi 1 cái | 600 | 83895 | 50337000 | Khoa CC
18 | Sáp Parafin | - Sáp Parafin dạng miếng màu trắng. Bao 50kg. | Kg | Bao 50kg | 400 | 80000 | 32000000 | YHCT-PHCN
19 | Kim đẩy chỉ | - Kim đẩy chỉ gồm phần đẩy chỉ đầu bằng và phần cán. - Kích cỡ: 0.30*33mm; 0.35*45mm. - Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, có khả năng chống ăn mòn tốt. - Kim đẩy chỉ dùng một lần, vô trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | cây | Túi 10 cây | 18000 | 294 | 5292000 | YHCT-PHCN
20 | Mũi khoan sọ não tự dùng | - Mũi khoan tự dừng, đường kính trong/ngoài có các cỡ 11/14 mm, có thể tạo ra lớp đệm xương giúp an toàn, có đầu nhọn định vị chống trượt khi bắt đầu khoan, có thể khởi động lại bất cứ lúc nào. - Chuôi tiêu chuẩn Hudson- tương thích với các loại máy khoan. - Đóng gói vô khuẩn, dùng 1 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | cái | 01 cái/ gói | 50 | 3250000 | 162500000 | Khoa Ngoại TK-LN
21 | Bộ stent nhựa đường mật | - Đầu có 3 điểm cản quang bằng kim loại (platinum ring), có ngã bơm thuốc cản quang. - Đường kính dây dẫn 6Ch (Fr) - Đường kính bộ đặt 10Ch (Fr), dài 205cm, - Dùng đặt stent 10Ch (Fr) dài 205cm. - Dây dẫn tương thích 0.035 inch - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 | Cái | Cái/ gói | 3 | 3150000 | 9450000 | THHH
22 | Vòng thắt polyp các cỡ | - Vòng thắt sử dụng 1 lần, dụng cụ chuyên dùng cho thắt polyp, độ mở loop 30-40mm | Cái | 5 cái/ hộp | 50 | 780000 | 39000000 | THHH
23 | Cán tay cầm dùng cho vòng thắt polyp | - Chiều dài dây dẫn 2300mm, tương thích với đường kính kênh sinh thiết ống soi 2.8mm, Sử dụng nhiều lần | Cái | Cái/ hộp | 10 | 5000000 | 50000000 | THHH
24 | Tinh dầu sả pha nước rửa tay | Tinh dầu sả được chiết xuất bằng phương pháp chưng cất hơi nước: - Trọng lượng riêng (Specific gravity) ở 20℃: ≥ 0.99 - Refractive index (20℃): ≥ 1.446 - Tinh chất hương dầu sả : ≥ 25% - Không có các thành phần kim loại như Pb content; As content; Cd content; Hg content. | Lít | Can 10 lít | 110 | 820000 | 90200000 | KSNK | Xin tách ra mua gói hoá chất pha nước rửa tay
25 | Glycerine | - Thành phần: Hàm lượng Glycerine (%): ≥99,5. - Hàm lượng Chloride (ppm): <10. Hàm lượng Sulfate (ppm): <20. | Lít | Can 50 lít | 110 | 68000 | 7480000 | KSNK | Xin tách ra mua gói hoá chất pha nước rửa tay
26 | Oxy già 3% | - Cảm quan: không màu, dạng lỏng đồng nhất trong suốt. - Hàm lượng Hydrogen Peroxide: ≥3%. | Lít | Can 10 lít | 850 | 20000 | 17000000 | KSNK | Xin tách ra mua gói hoá chất pha nước rửa tay
27 | Đồng hồ Oxy | - Đồng hồ Oxy (có đồng hồ đo + điều chỉnh lưu lượng + bình tạo ẩm). - Tương thích với các bình Oxy y tế. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 16 |  |  | Kho y cụ
28 | Máy phun khí dung | Cấu hình máy: + 01 máy nén khí. + 01 cốc thuốc. + 01 ống dẫn khí. + 01 ống ngậm. + 01 mặt nạ người lớn. - Hiệu suất máy: 07 lít/ phút @100kPa. - Tốc độ phun thuốc: 0.4 ml/ phút. - Kích thước hạt trung bình khoảng 3µm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc tương đương) | cái |  | 46 |  |  | Kho y cụ
29 | Nhiệt ẩm kế tự ghi | - Đơn vị nhiệt độ °C. - Độ chính xác ±3%RH; ±0.5°C (-20°C ~ +40°C), ±1.0°C (Phạm vi khác). - Phạm vi đo:Độ ẩm: 0%~100%RH. - Nhiệt độ : ≤ - 30°C ~ ≥ 60 °C. - Độ phân giải: Độ ẩm: 0.1%RH; Nhiệt độ: 0.1°C (thông thường). - Dung lượng bộ nhớ ≥ 16,000 điểm đọc, pin khoảng 1 năm. - Xuất dữ liệu qua cổng USB. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 12 |  |  | Kho y cụ
30 | Kẹp tứ chi ECG | - Kẹp điện tim dùng cho máy điện tim các loại. - Bộ: có 04 kẹp. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ |  | 30 |  |  | Kho y cụ
31 | Bộ chuông điện tim | - Điện cực hút ngực, jack Ø3mm tương tích chuẩn máy điện tim. - Núm hình tròn, đường kính núm cao su là 26mm. - Chất liệu: Niken. - Bộ: 06 cái. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE,ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ |  | 30 |  |  | Kho y cụ
32 | Bộ áo chì chống tia X | - Chất liệu: Antimony và Bismuth hạt siêu nhỏ (hoặc tương đương). Không chứa chì, siêu nhẹ. - Công nghệ dệt trọng lượng nhẹ được phủ 1 lớp PU tăng khả năng chống tia cực tím, mang lại cảm giác mềm mại và bền bỉ. - Công nghệ hấp thụ, lưu trữ và giải phóng nhiệt dư thừa, cân bằng nhiệt. - Kháng ẩm cao. - Áo được mặc từ phía trước dễ dàng và có sẵn túi tiện dụng. - Áo có độ dài vừa đủ để chồng lên phần váy đảm bảo che chắn phóng xạ khi cúi người về phía trước. - Cầu vai chống trượt giúp giảm tải sức nặng và phân bổ lực cân bằng. - Các khóa đai bản rộng, dễ dàng tăng chỉnh. - Áo sử dụng miếng dán. - Váy sử dụng khóa gài có thể điều chỉnh giúp ôm sát người mặc. - Phù hợp cho: X-quang, can thiệp tim mạch... - Độ dày: phía trước 0.50mm Pb, phía sau: 0.25mm Pb - Nhiều tùy chọn phối màu, kích cỡ (S - XL). - Cấu hình: Bộ áo Skirt & Vest, Nón chì, Yếm chì, Mắt kính, Tấm bảo vệ chân | Bộ |  | 7 |  |  | Kho y cụ
33 | Bộ cảm biến lưu lượng máy thở | - Bộ cảm biến lưu lượng máy thở dùng 1 lần. - Tương thích với máy thở Hamilton. - Kích thước đầu nối (mm): vào OD15 – ra OD22/ID15 để đảm bảo vừa với dây thở từ trẻ em đến người lớn. - Khoảng lưu lượng: từ 0 đến >= 180 l/phút. - Khoảng chết: < 12ml. | cái |  | 20 |  |  | SICU
34 | Chén Inox 06cm | - Chén Inox 06cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | cái |  | 250 |  |  | Kho y cụ
35 | Hộp đựng gòn có nắp 10 x 8cm | - Hộp đựng gòn có nắp 10x8cm. - Chất liệu: Inox. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 100 |  |  | Kho y cụ
36 | Bao máy huyết áp người lớn | - Bao đo huyết áp - Dùng cho người lớn. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 300 |  |  | Kho y cụ
37 | Túi hơi máy đo huyết áp | - Túi hơi dùng cho máy đo huyết áp. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 300 |  |  | Kho y cụ
38 | Bóp bóng người lớn, trẻ em các cỡ | - Bóng bóp: Làm bằng PVC - Túi chứa khí: Làm bằng nhựa. - Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí. - Dây nối oxy: Chiều dài 2 m. - Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn,trẻ em: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp. - Tiêu chuẩn chất lượng:SO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 460 |  |  | Kho y cụ
39 | Đèn tiểu phẩu công nghệ led | - Sử dụng nguồn điện: 220-240V - 50Hz. - Bóng đèn: Diod 3,2V. - Chóa đèn: phản quang hội tụ tích hợp 15 đơn vị không gây nhiệt. - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360o, khoảng rộng 30cm + 30cm. - Độ sáng: 18000 lux. Công tắc - Dây nguồn: 3m6. - Điều chỉnh chiều cao: từ 1m – 1,7m - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 4 |  |  | Kho y cụ
40 | Mâm inox 22x32x2cm | - Mâm đựng dung cụ, bằng inox. - Kích thước: 22x32x2cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 115 |  |  | Kho y cụ
41 | Xe đẩy bệnh ngồi | - Xe đẩy bệnh nhân, loại ngồi. - Chất liệu: Bằng inox có bánh xe di chuyển và phanh hãm. + Khung xe và 4 bánh xe. + Khung xe làm bằng thép mạ crom. + Thanh gác chân và gác tay cố định. + Tấm đệm tay được bọc da. + Tấm để chân được làm bằng nhôm đúc. + Có khóa bánh cho bệnh nhân điều khiển. + Phần ghế ngồi được lót đệm. - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái |  | 100 |  |  | Kho y cụ
42 | Xe đẩy bệnh nằm | - Xe đẩy bệnh nhân nằm kèm phụ kiện đồng bộ: 01 bộ + Thân xe chính: 1 cái + Mặt cáng rời: 1 cái + Bánh xe: 04 cái, 2 cái có phanh + Lan can: 2 cái + Đệm bông ép bọc giả da : 01 cái + Cọc truyền: 1 cái - Kích thước: ≥ 730x580 x1900 mm - Mặt cáng Inox tấm, có thể nhấc rời khỏi cáng - Có đầu nâng bằng thanh răng - Có 4 bánh xe, đường kính ≥150mm, ≥2 cái có phanh - Có đệm bọc giả da dày≥ 50mm - Bông ép bọc giả da - Có 01 cọc truyền Inox. - Lan can 2 bên thành xe. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 60 |  |  | Kho y cụ
43 | Bóng đèn nội khí quản | - Bóng đèn nội khí quản (loại lớn) - Điện áp: 2.5V - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 | Cái |  | 200 |  |  | Kho y cụ
44 | Găng tay hút đàm vô trùng | - Kích thước: Chiều dài từ đầu ngón giữa đến cổ tay là 290mm ± 10mm. Chiều rộng cổ tay 136mm ± 3mm. - Được làm từ polyethylene (PE) trong suốt, dẻo, dai, không thấm nước. - Thiết kế các ngón thẳng, phù hợp với người thuận tay trái hoặc tay phải, các mép đảm bảo kín. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO 13485 và ISO 11135. | cái |  | 50000 |  |  | HS ngoại
45 | Que thử nước tiểu sử dụng trên máy xét nghiệm | Que nhúng sử dụng trên máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động tối thiểu các thông số: pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketones, urobilinogen, bilirubin, và hồng cầu, tỷ trọng, màu sắc và độ trong của nước tiểu. - Quy cách: ≤ 200 test/hộp - Tương thích với máy xét nghiệm nước tiểu Labumat *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Test |  | 96000 |  |  | Khoa xét nghiệm
46 | Col có lọc 100ul | - Chất liệu: Polypropylene nguyên chất, không có chất phụ gia và Không có chất gây ức chế enzyme Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | cái |  | 23040 |  |  | Khoa xét nghiệm
47 | Col có lọc 200uL | - Chất liệu: Polypropylene nguyên chất, không có chất phụ gia và Không có chất gây ức chế enzyme Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | cái |  | 23040 |  |  | Khoa xét nghiệm
48 | Val huyết áp kế | - Van inox dùng để thay thế trong máy đo huyết áp kế đồng hồ | cái |  | 300 |  |  | Kho y cụ
49 | Tủ thuốc | - Vật liệu: Inox, khung tủ và khung cánh tủ làm bằng inox hộp. - Kích thước(DxRxC): ≥ 800x400x1600mm. - Kiểu tủ thuốc: 02 bảng độc. - Tủ thuốc gồm 02 khoang: + Khoang trên: 02 cánh lắp kính, có khóa, có chốt, phía trong có 01 mặt sàng. + Khoang dưới: có 02 cánh cửa inox, có khóa, có chốt. -Tay nắm cánh tủ: có. - Bộ khóa cánh tủ: có | cái |  | 7 |  |  | Kho y cụ
Tổng cộng: 49MH